# Příloha č. 1 Oznámení o zahájení zadávacího řízení (dále jen Oznámení)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

„Dodávka nemocničních lůžek pro dětské oddělení - OZŘ“

- Rozsah zakázky

Požadujeme dodání nemocničních lůžek následujících parametrů pro Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace.

- typ: Pediatrické elektricky polohovatelné lůžko pro JIP – předpokládaný objem - 4 kusy

- pro pacienty ve věku 7 až 15 let,

- stabilní a jednoduše čistitelná sloupová konstrukce lůžka

- rozměry ložné plochy 170 x 80 cm +/- 10%

- vnější rozměr max. 185 x 95 cm

- bezpečná pracovní zátěž minimálně 180kg

- zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 40-75 cm

- zádový a stehenní díl s automatickým odsunem v horizontálním i vertikálním směru při polohování pro eliminaci tlaku a střižných sil působících na pacienta (prevenci dekubitů)

- integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 15 cm

- náklon do Trendelenburgovy a Antitrendelenburgovy polohy minimálně 15° pomocí elektromotoru

- mechanické rychlospuštění zádového dílu při KPR

- kompaktní plastová (velmi snadno čistitelná) čela

- integrované, sklopné postranice

- centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěné aktivaci, možností blokace (zámky) jednotlivých funkcí a předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha KPR, kardiacké křeslo,…)

- kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 150 mm

- univerzální lišty a držáky na příslušenství

- ochranná kolečka v rozích lůžka

- svorka pro vyrovnání potenciálů dle ČSN 33 20-00-4-41 vč. vodiče ochranného pospojování s úhlovou zdířkou. Délka vodiče 5 m. Průřez vodiče 6 mm².

- matrace z antialergické pěny rozměrově vhodná k lůžku s prevencí dekubitů stupně č. 2

- potah matrace voděodolný, paropropustný, antibakteriální, pratelný

- typ:Dětské elektricky polohovatelné lůžko pro JIP – předpokládaný objem - 3 kusy

1. pro pacienty ve věku 0 až 7 let,

2. odnímatelná čela k možnosti akutní KPR,

3. možnost snížení postranic do úrovně matrace,

- nastavení výšky ložné plochy dle věku pacientů,

- centrální brzda,

- kryt podvozku,

- bezpečnost při všech polohách ložné plochy (dítě nezasune končetinu mezi postýlku a matraci v žádné poloze),

- lehká manipulovatelnost pro personál při transportech,

- snadná povrchová údržba pro splnění nutných hygienických požadavků.

- stabilní konstrukce lůžka

- bezpečná pracovní zátěž minimálně 70kg

- zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 60 až 80 cm

- elektricky polohovatelná dvoudílná ložná plocha cca 140x70cm (tolerance +/-5cm)

- minimálně zádový polohovatelný pomocí elektromotorů

- náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy minimálně 12° pomocí elektromotoru

- kompaktní plastová odnímatelná čela s aretací a dekorem

- jednodílné nebo dělené sklopné postranice s dostatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklíněním,

- bezpečná a dobře dostupná aretace v horní části postranic

- výška čel a postranic minimálně 80cm nad povrchem ložné plochy

- centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěné aktivaci

- kolečka s průměrem minimálně 125 mm,

- univerzální lišty, lišty s háčky a držáky na příslušenství

- ochranná protinárazová kolečka v rozích lůžka

- svorka pro vyrovnání potenciálů dle ČSN 33 20-00-4-41 vč. vodiče ochranného pospojování s úhlovou zdířkou. Délka vodiče 5 m. Průřez vodiče 6 mm²

- infuzní stojan, výškově stavitelný

- matrace z antialergické pěny rozměrově vhodná k lůžku s prevencí dekubitů stupně č. 2

- potah matrace voděodolný, paropropustný, antibakteriální, pratelný

- typ: Dětská postýlka pro lůžkové oddělení – předpokládaný objem - 12 kusů

1. rošt vyroben z kovového výpletu s možností naklopení zádového dílu

2. výška roštu 600 mm +/- 5%

3. celokovová konstrukce

4. brzditelná kolečka

5. oboustranné spouštěcí zábrany

6. rozměry: D x Š x V: 1200 x 800 x 1500 mm +/- 10%

7. nosnost postýlky minimálně 25 kg +/-10%

8. antidekubitní matrace z antialergické pěny rozměrově vhodná k lůžku

9. potah matrace voděodolný, paropropustný, antibakteriální, pratelný

IV. typ: Dětská postýlka pro lůžkové oddělení – předpokládaný objem - 5 kusů

1. rošt vyroben z kovového výpletu s možností naklopení zádového dílu

2. výška roštu 600 mm +/- 5%

- celokovová konstrukce

4. brzditelná kolečka

5. oboustranné spouštěcí zábrany

6. rozměry: D x Š x V: 1600 x 800 x 1100 mm +/- 10%

7. nosnost minimálně 40 kg +/-10%

8. antidekubitní matrace z antialergické pěny rozměrově vhodná k lůžku

9. potah matrace voděodolný, paropropustný, antibakteriální, pratelný

- typ: Novorozenecká postýlka pro novorozenecké oddělení – předpokládaný objem - 14 kusů

1. možnost polohování vaničky plynovou pístnicí

2. brzditelná kolečka

3. odnímatelná vanička s ochranným rámem

4. průhledný materiál vaničky

5. rozměry vaničky 75 x 40 cm +/- 5%

6. nosnost minimálně 10 kg +/- 10%

7. výška ložné plochy 70 až 100 cm +/- 5%

8. matrace z antialergické pěny rozměrově vhodná k lůžku

9. potah matrace voděodolný, paropropustný, antibakteriální, pratelný

Zadavatel dále požaduje:

- dodávka bude realizována na základě předávacího protokolu vč. předání veškerých návodů k použití, dokladů o shodě výrobku, záručního listu (vše v českém jazyce), proškolení obsluhy z užívání a údržby přístroje zdarma,

- po dobu záruky bude dodavatel poskytovat záruční servis, předepsané prohlídky a revize dle platné legislativy a návodů výrobce, zejména zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů a to zdarma,

- požadovaná délka záruční doby je min. 48 měsíců.

2.	Termín a místo plnění

Místem plnění je Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace.

Požadovaný termín plnění je do 60 dnů od podpisu smlouvy kupujícího.

3.	Obsah a forma nabídky

Uchazeč prokáže kvalifikační předpoklady v souladu s bodem č. 5 Oznámení.

Součástí nabídky musí být rovněž doložené následující údaje formou podepsaného Čestného prohlášení:

- seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,

- má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,

- prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

Nabídka bude současně obsahovat podepsané Čestné prohlášení (Příloha č. 2 Oznámení), podepsaný Seznam obdobných dodávek (Příloha č. 3 Oznámení).

Zadavatel pro plnění předmětné zakázky stanovuje Obchodní podmínky formou kupní smlouvy, které jsou Přílohou č. 4 Oznámení. Dodavatel je povinen obchodní podmínky akceptovat. Zadavatel jejich změnu neumožňuje. Uchazeč obchodní podmínky vč. přílohy (specifikace nemocničních lůžek, ze které bude možné zjistit, zda nemocniční lůžka splňují požadované parametry dle této Zadávací dokumentace), doplněné (viz poznámky žlutě označené v textu) a podepsané oprávněnou osobou přiloží do nabídky.

Uchazeč rovněž přiloží kopii prohlášení o shodě nabízeného přístroje v českém jazyce nebo úředně ověřený překlad dokladu prokazujícího shodu nabízeného přístroje do českého jazyka.

4.	Nabídková cena

Nabídkové cena bude uvedena v členění:

- cena položky bez DPH,

- výše DPH (% a Kč),

- cena položky včetně DPH.

| Plnění | Cena bez DPH v Kč (doplní dodavatel) | DPH …% v Kč (doplní dodavatel) | Cena celkem vč. DPH (doplní dodavatel) |
| --- | --- | --- | --- |
| ………………………….. značky …………………. typ ………………..... (1 ks) (doplní dodavatel) |  |  |  |
| ………………………….. značky …………………. typ ………………..... (1 ks) (doplní dodavatel) |  |  |  |
| ………………………….. značky …………………. typ ………………..... (1 ks) (doplní dodavatel) |  |  |  |
| ………………………….. značky …………………. typ ………………..... (1 ks) (doplní dodavatel) |  |  |  |
| ………………………….. značky …………………. typ ………………..... (1 ks) (doplní dodavatel) |  |  |  |
| dodavatel doplní přesné označení veškerého druhu zboží v rámci částí veřejné zakázky, do které podává svou nabídku |  |  |  |

Nabídková cena za 1 kus v rámci dané části veřejné zakázky musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče na splnění celého předmětu plnění specifikovaného zadávací dokumentací, zejména veškeré náklady spojené s jeho dodáním, uvedením do provozu a přezkoušením jeho řádné funkčnosti včetně odstranění veškerých rizik a vlivů, prováděním servisu a revizí po celou dobu záruční lhůty, odvodů daní, cla a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.

Cena je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Zadavatel připouští překročení (resp. snížení) nabídkové ceny v případě změny sazby DPH týkající se předmětu zakázky.

5.	Platební podmínky

Zálohy na platby nebudou sjednány.

Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.

6.	Kontaktní osoba zadavatele

K dotazům ohledně předmětu veřejné zakázky: Ing. Pavol Jantoš, referent investičního oddělení, tel. 596 383 274, jantos@nspka.cz,

7.	Informace o elektronickém nástroji Softender

Podrobné instrukce elektronického nástroje naleznete v „Návodu pro účast“ pod odkazem https://www.softender.cz/msk/asset/softender/softender_prirucka_pro_dodavatele.pdf Systémové požadavky na PC pro podání nabídek v aplikaci Softender najdete na adrese https://www.softender.cz/msk/asset/softender/systemove_pozadavky_softender.pdf.

8.	Další informace a údaje

- zakázka je realizovaná v souladu s § 18 odst. 5 Zákona v režimu výběrového řízení, na něž se nevztahují kogentní ustanovení Zákona, vyjma zásad uvedených v § 6 Zákona. Pojmy či postupy použité v rámci tohoto zadávacího řízení, které odpovídají pojmům či postupům obsaženým v Zákoně, jsou použity pouze z důvodu dodržení zásad uvedených v § 6 Zákona, a dále z důvodu zachování jednotné terminologie při zadávání veřejných zakázek, a v žádném případě je nelze vykládat jako úmysl zadavatele podřídit kteroukoli z částí zadávacího řízení postupu dle Zákona,

- nabídka nesplňující podmínky Zadávacího řízení a Oznámení nebude zadavatelem hodnocena,

- kupující si vyhrazuje právo doplnit před uzavřením kupní smlouvy požadovaný počet lůžek daného typu

- dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku v českém jazyce,

- variantní nabídku zadavatel nepřipouští,

- ukončením výběrového řízení a oznámením výsledků soutěže nevznikne automaticky smluvní vztah.

Ing. Pavol Jantoš

vedoucí zakázky