# Příloha č. 1 Oznámení o zahájení zadávacího řízení

- ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
veřejné zakázky

- „Automatická močová linka"

Veřejná zakázka je vyhlašována na bezplatnou zápůjčku plně automatizované močové linky integrující chemickou a mikroskopickou analýzu moči do jednoho systému.

- Rozsah zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je:

- Bezplatná zápůjčka nové plně automatizované močové linky skládající se buď ze 2 propojených analyzátorů nebo z jednoho kompaktního přístroje, jehož součástí jsou  2 analyzátory, včetně:

  - UPS

  - zajištění dopravy do místa plnění, instalace a uvedení do provozu

  - zaškolení personálu v nutném rozsahu

  - provádění předepsaných bezpečnostně technických prohlídek 1x ročně a plné servisní zabezpečení

  - připojení analyzátoru do laboratorního informačního systému Openlims firmy STAPRO, vše výše zmiňované na náklady zapůjčitele

- Pravidelné dílčí dodávky specifického spotřebního materiálu se značkou IVD, potřebného pro provádění chemické analýzy moče a vyšetření močového sedimentu  včetně zajištění přepravy tohoto spotřebního materiálu do místa určení - Oddělení klinické biochemie Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, pracoviště Karviná.

- Předpokládaný počet vyšetření : 12 000/1 rok

Spotřební materiál : 	systémový roztok

fokusační roztok

detergent

kalibrační materiál

kontrolní materiál

Technické specifikace automatického močového analyzátoru.

- Minimální požadavky na plnění

  - zapůjčený plně automatizovaný močový analyzátor s podavačem vzorků, obousměrně komunikující s LIS

  - je požadována :

chemická analýza moči ( měřené parametry: pH, glukóza, proteiny, bilirubin, urobilinogen, krev, ketony, nitrity, leukocyty, zákal, hustota, barva )

  - princip : reflexní fotometrie, refraktometrie, fotoelektrická kolorimetrie, turbidimetrie,

močový sediment ( identifikace erytrocytů, leukocytů, epitelií, válců, bakterií, kvasinek, hlenu, krystalů, spermií )

  - princip : mikroskopické digitální zobrazení a identifikace elementů dle softwarové databáze

- c) další požadavky :

- detekce hladiny kapaliny

- minimální objem vzorku pro zpracování chemie i sedimentu 5 ml

- automatické promíchání vzorku moče před analýzou výhodou

- rychlost měření minimálně 100 vzorků /hod

- zabudovaná čtečka čárových kódů pro jednoznačnou identifikaci vzorků

- podrobný manuál k obsluze analyzátoru v českém jazyce

- dodání bezpečnostních listů v českém jazyce

- jednoduchá, automatizovaná denní údržba analyzátoru

- dostupnost servisu (servisního technika ) do 6 hodin od nahlášení závady nebo zajištění záložního analytického systému v případě havárie neodstraněné do 24 hodin

- zajištění maximální minimalizace přenosu ( kontaminace) vzorků mezi sebou

- certifikovaná kontrola stanovovaných parametrů na více hladinách

Zadavatel dále požaduje:

- dodávka bude realizována na základě předávacího protokolu vč. předání veškerých návodů k použití, dokladů o shodě výrobku, záručního listu (vše v českém jazyce),

- proškolení zaměstnanců zadavatele v užívání a údržbě přístroje, v souladu se zákonem 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích v platném znění ,

- po dobu zápůjčky bude dodavatel poskytovat záruční servis, pozáruční servis, předepsané prohlídky a revize zdarma

3.	Termín a místo plnění

Místem plnění je Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, pracoviště klinické biochemie  Karviná-Ráj, Vydmuchov 399/5.

- Požadovaný termín plnění je do 30 kalendářních dnů po podpisu smlouvy.

4.      Obsah a forma nabídky

Uchazeč prokáže kvalifikační předpoklady v souladu s bodem č. 4 Oznámení o zahájení zadávacího řízení (dále jen Oznámení).

Součástí nabídky musí být rovněž doložené následující údaje formou podepsaného čestného prohlášení:

seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,

má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,

prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

Nabídka bude obsahovat podepsané čestné prohlášení (Příloha č. 2 „Oznámení“), podepsaný seznam obdobných dodávek (Příloha č. 3 „Oznámení“).

Zadavatel pro plnění předmětné zakázky stanovuje obchodní podmínky formou kupní smlouvy, které jsou v Příloze č. 5 této Zadávací dokumentace. Dodavatel je povinen obchodní podmínky akceptovat. Zadavatel jejich změnu neumožňuje. Uchazeč obchodní podmínky doplněné (viz poznámky v textu) a podepsané oprávněným zástupcem přiloží do nabídky.

Zadavatel pro plnění předmětné zakázky stanovuje obchodní podmínky formou smlouvy o výpůjčce, která je v Příloze č. 4 této Zadávací dokumentace. Dodavatel je povinen  podmínky akceptovat. Zadavatel jejich změnu neumožňuje. Uchazeč obchodní podmínky doplněné (viz poznámky v textu) a podepsané oprávněným zástupcem přiloží do nabídky.

Zadavatel požaduje 2 samostatné smlouvy.

Požadujeme v nabídce doložení prospektu, nákresu, technického listu, apod., ze kterého by bylo zřejmé o jaký typ a druh přístroje se jedná a zda splňuje požadované parametry.

Uchazeč rovněž přiloží v kopii prohlášení o shodě nabízeného přístroje nebo úředně ověřený překlad dokladu prokazujícího shodu nabízeného přístroje do českého jazyka.

Nabídka bude předložena v elektronickém prostředí E-ZAK dle pokynů uvedených v bodu č. 8 této Zadávací dokumentace.

  - Nabídková cena

Nabídka bude hodnocena na základě ekonomické výhodnosti nabídky, se stanovením dílčích hodnotících kritérií:

Váhy v %

Kritérium č. 1 : Celková výše nabídkové ceny… .. 60%

Kritérium č. 2 : Kvalita posuzovaných analýz...    . 20%

Kritérium č. 3 : Technická úroveň…………………10%

Kritérium č. 4 : Funkční vlastnosti ………………..10%

- Ad č.2: Kvalita

- zajištění maximální minimalizace přenosu (kontaminace) vzorků mezi sebou

- Ad č.3: Technická úroveň

- detekce hladiny kapaliny

- zabudovaná čtečka čárových kódů pro jednoznačnou identifikaci vzorků

- minimální výkon analyzátoru 100 vzorků /hod

Ad č.4: Funkční vlastnosti

- jednoduchá, automatizovaná denní údržba analyzátoru

- dostupnost servisu (servisního technika ) do 6 hodin od nahlášení závady nebo zajištění záložního analytického systému v případě havárie neodstraněné do 24 hodin

- Nabídková cena zde bude uvedena v členění:

- cena položky bez DPH (Kč) za vyšetření

- výše DPH (% a Kč) za vyšetření

- cena položky včetně DPH (Kč) za vyšetření

- Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče na splnění celého předmětu plnění specifikovaného zadávací dokumentací, zejména veškeré náklady spojené s jeho dodáním, uvedením do provozu a odzkoušením jeho řádné funkčnosti včetně vyloučení veškerých rizik a vlivů, provedení požadovaných zkoušek a revizí, odvodů daně, cla a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění. Součástí ceny je i provádění údržby a kontrol po celou dobu záruky vč. nákladů na dopravu.

Cena je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Zadavatel připouští překročení (resp. snížení) nabídkové ceny v případě změny sazby DPH mající vliv na předmět zakázky.

6.	Platební podmínky

Zálohy na platby nebudou sjednány.

Lhůta splatnosti faktur činí 60 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.

7.	Kontaktní osoba zadavatele

K dotazům ohledně předmětu veřejné zakázky: Bc. Jana Opavská., tel. 596 383 126, 733 619 844
e-mail: opavska@nspka.cz.

8.	Informace o elektronickém nástroji E-ZAK

Podrobné instrukce elektronického nástroje naleznete v „Návodu pro účast“ pod odkazem https://skoleni.ezak.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf

9.	Další informace a údaje

-	zakázka je realizovaná v souladu s § 18 odst. 5 Zákona v režimu výběrového řízení, na něž se nevztahují kogentní ustanovení Zákona, vyjma zásad uvedených v § 6 Zákona (pojmy či postupy použité v rámci tohoto zadávacího řízení, které odpovídají pojmům či postupům obsaženým v Zákoně, jsou použity pouze z důvodu dodržení zásad uvedených v § 6 Zákona, a dále z důvodu zachování jednotné terminologie při zadávání veřejných zakázek, a  žádném případě je nelze vykládat jako úmysl zadavatele podřídit kteroukoli z částí zadávacího řízení postupu dle Zákona,

-	nabídka nesplňující zadávací podmínky nebude zadavatelem hodnocena,

-	dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku, v českém jazyce,

-	variantní nabídku zadavatel nepřipouští,

-	zadavatel si v případě mimořádně nízké nabídkové ceny vyhrazuje právo si vyžádat její zdůvodnění. V případě, že posoudí, že zdůvodnění je neopodstatněné, nabídku nebude hodnotit,

-	ukončením výběrového řízení a oznámením výsledků soutěže nevznikne automaticky smluvní vztah,

- zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodu.