Příloha č. 1

Specifikace a minimální technické požadavky

„Dodávka a instalace EKG přístrojů a EKG holterů včetně příslušenství“

Dodávka musí obsahovat 7 ks EKG přístrojů  a 6 ks EKG holterů včetně příslušenství pro potřeby interního oddělení Nemocnice Třinec, p.o. s níže uvedenými technickými parametry:

Technická specifikace:

EKG přístroje

5 ks EKG přístroj

- lehký přímopíšicí 16svodový EKG přístroj s výpisem na termocitlivý papír formátu A4, odolný proti defibrilaci

- 15“ ovládací barevný dotykový monitor

- Zobrazení klidového EKG na monitoru

- Interpretace a měření klidového EKG

- Detekce AKS s doporučením další léčby

- Worklist

- Možnost připojení průtokoměru pro klidovou spirometrii

- hmotnost do 3,5 kg včetně baterií a papíru

- vyjímatelné dobíjecí baterie, kapacita na tisk 100 záznamů

- vzorkovací frekvence EKG min. 4000 Hz

- RJ-45, USB, QRS trigger výstup

- USB připojení pro čtečky čarového kódu

- čtečka čarového kódu

- paměť EKG na min. 350 záznamů

- ukládání klidového záznamu 12svodového EKG min. 4 minuty

- 1 ks tohoto EKG včetně Wi-Fi připojení

- worklist a obousměrné PDQ – Patient Data Query

- export v XML a pdf

- vč. stolku na bržděných kolečkách s košíkem na příslušenství a držákem pacientského kabelu

2ks EKG přístroj

- 16svodový systém pro klidové a zátěžové EKG odolný proti defibrilaci s možností připojení ergometru, měřiče tlaku a spirometru

- vzorkovací frekvence EKG min. 8000 Hz na každý z 16 kanálů, frekvenční rozsah 0,05 – 300 Hz

- 3x RS-232 pro připojení dalších přístrojů, RJ-45, USB, QRS trigger výstup, Wi-Fi pro přenos dat

- sériové porovnávání klidových EKG,

- interpretace a reinterpretace EKG podle manuálně upravených parametrů,

- interpretace EKG sportovců dle Seattle kritérií

- 3D zobrazení vektorového EKG

- pozdní potenciály

- SW pro detekci a analýzu fibrilace síní

- záznam všech 16 svodů po celou dobu klidového i zátěžového testu s detekcí arytmií, možnost vytvoření „klidového EKG“ vč. interpretace a tabulky měření z kterékoli části záznamu zátěžového EKG

- QT disperze – Bazett, Hodges, Fridericia, Framingham

- pdf export, worklist a obousměrné PDQ – Patient Data Query

- nastavitelný 21,5“ barevný dotykový monitor s medicínskou certifikací a krytím IP65

- vše umístěno na stolku s bržděnými kolečky, s nastavitelnou výškou a s izolačním transformátorem

- čtečka čarového kódu

Software pro EKG přístroje

Software pro záznam a analýzu EKG dat včetně upgrade - databázového SW pro administraci diagnostických vyšetření.

Softwarový systém pro data management diagnostických vyšetření 12-16svodového klidového i zátěžového EKG, klidového rytmu, ABPM, EKG Holteru

- Kompatibilita se stávajícími EKG přístroji, převedení a integrace dosavadních dat (pacientská data, vyšetření)

- interpretace a reinterpretace EKG podle manuálně změněných parametrů

- vytvoření 10 s záznamu EKG z uloženého klidového rytmu

- dlouhodobý záznam rytmu EKG až 2 hodiny

- plovoucí licence pro min. 5 současných přístupů

- management pacientských dat a jejich vyšetření, databázový systém MySQL kompatibilní s uživatelskými systémy pracujícími jak ve Windows (32 i 64 bit), tak MAC OS

- implementace předchozích a nových dat do HIS – HIS/EMR patient import (ADT)

- orders import (HL7 ORM and DICOM modality worklist)

- results export (ARU, DFT, MDM), worklist a PDQ – Patient Data Query

- možnost načítání pacientských dat pomocí čteček čarového kódu

- podpora pdf, XML a DICOM

- export klidového EKG, záznamu rytmu i zátěžového EKG do DICOM

- zabezpečený externí přístup do systému přes standardní webový prohlížeč z notebooku, tabletu nebo telefonu

- rozšířené dávkové vyhledávání podle různých kritérií pacientských dat i parametrů vyšetření

- definice uživatelských práv pro přístup do systému s uchováváním historie z forenzních důvodů

- možnost prohlížení záznamů přes webový prohlížeč

EKG Holtery

- sestava SW a záznamníků pro EKG Holter

- plná kompatibilita se stávajícími záznamníky Schiller MT-101

- SW musí být kompatibilní s databází předchozích záznamů

Záznamníky 2 ks

- vzorkovací frekvence 8000 Hz

- napájení na 1x1,5 V AAA baterii

- délka záznamu až 80 hodin

- detekce P vlny, R vlny, pacemakeru a dechové frekvence v záznamníku

- detekce pohybu pacienta

- záznam SpO2

- bluetooth

- displej se zobrazením svodů a kontrolou odpadených elektrod

- mikrofon pro nahrávání zvukového záznamu

Záznamníky 4ks

- vzorkovací frekvence 8000 Hz

- napájení na 1x1,5 V AAA baterii

- délka záznamu až 80 hodin

- detekce P vlny, R vlny a pacemakeru v záznamníku

- detekce pohybu pacienta

- displej se zobrazením svodů a kontrolou odpadených elektrod

- mikrofon pro nahrávání zvukového záznamu

Další požadavky na SW

- SW pro spuštění, stáhnutí a vyhodnocení dlouhodobého záznamu EKG

- měření ST s možností nastavení parametrů

- QT analýzy – Bazett, Fridericia, Framingham, Fridericia

- analýza funkce pacemakeru s rozdělením komplexů do tříd

- atriální analýza pro detekci a vyhodnocení fibrilace síní, flutteru síní apod.

- superimpoziční zobrazení QRS komplexů

- variabilita srdeční frekvence časová i frekvenční

- apnea analýza

- možnost libovolné nastavení zobrazení dle požadavků uživatele

- zobrazení nastavitelné pro dva monitory s uložením uživatelské konfigurace

- export do Matlabu

- konfigurovatelný pacientský deník

- SW pro současný přístup z min. 5 pracovišť

Další požadavky zadavatele

- plná záruka včetně příslušenství a náhradních dílů, min. 24 měsíců

- garance zajištění pozáručního servisu včetně náhradních dílů po dobu 10 let od instalace

- v záruční době bezplatné provádění všech úkonů požadovaných výrobcem a zákonem č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (preventivní prohlídky/PBTK)

- požadovaný zdravotnický prostředek musí být nový, nikoli repasovaný

- možnost zápůjčky před uzavřením smlouvy