# Část č. 1 – ultrazvukové diagnostické přístroje

| Název | Ultrazvukový diagnostický přístroj I. |  | Oddělení | Radiologické oddělení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  | Předpokládaná cena | 1 915 702 Kč |

Technická specifikace

- přístroj nejvyšší výkonnostní kategorie, který pokryje celé spektrum požadavků standartního radiologického oddělení

- kompletní abdominální diagnostika, dopplerovské vyšetření cév, vyšetření měkkých blízkých tkání, kloubů, svalů, šlach a nervů

- výbava pro mamografický screening a rovněž k hodnocení stupně postižení jaterní tkáně elastografickou metodou střižné vlny, zobrazení a hodnocení elasticity tkání na abdom. sondě, kompresní/manuální elastografie na lineární sondě

- protokol Dicom 3.0 - součástí dodávky bude i napojení přístroje do archivační sítě PACS a ověření funkčnosti ve všech požadovaných modalitách.

- robustní stacionární přístroj

- LCD monitor o velikosti min. 21”

- pomocný ovládací dotykový LCD panel

- min 4 aktivní konektory pro současné připojení uzv snímačů

- požadované režimy zobrazení:

- 2D obraz (B-mód) na základních i harmonických frekvencích

- trapezoidní zobrazení na lineárních sondách

- panoramatické zobrazení - sejmutí delšího úseku tkáně (min. 50 cm) a jeho následná rekonstrukce na monitoru s možností měření

- pulzní doppler

- barevné dopplerovské mapování

- simultánní duální zobrazení 2D obrazu a kombinace 2D + barevné mapování

- triplexní režim v reálném čase na všech sondách

- automatická optimalizace 2D obrazu a dopplerovského spektra

- programové vybavení pro základní měření

- automatické vyhodnocování parametrů dopplerovského spektra na zmraženém záznamu i v režimu aktivního snímání

- tvorba databáze pacientských a obrazových dat na interním HDD

- v případě přístroje třídy elektrické bezpečnosti I součásti dodávky kabel potenciálového pospojování s úhlovými zdířkami s délkou min. o 10 cm delší, než délka napájecího kabelu.

Dokumentace:

- tiskárna pro vedení černobílé dokumentace

- interní HDD pro ukládání obrazových nálezů a videosekvencí

- interní zapisovací jednotka CD/DVD pro export dat

- USB port pro připojení externích paměťových zařízení typu Flash Disk

- Dicom 3.0 - konektivita s nemocničním informačním systémem, včetně uhrazení ceny poplatků za připojení

Ultrazvukové sondy

- konvexní sonda pro abdominální vyšetření v rozsahu min. v rozmezí 2 – 5 MHz

- lineární sonda pro cévní aplikace, velikost < 40mm, rozsah min. v rozmezí 5 – 8 MHz

- lineární sonda pro blízké tkáně, velikost >= 50 mm, rozsah min. v rozmezí 7 – 12 MHz

| Název | Ultrazvukový diagnostický přístroj II. |  | Oddělení | COS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  | Předpokládaná cena | 931 405 Kč |

Technická specifikace

- v ruce přenosný ultrazvukový systém typu notebook

- hmotnost systému včetně baterie max. 7,2 kg

- ovládání přístroje klasickým ovládacím panelem s mechanickými ovládacími prvky a tlačítky, včetně standardní alfanumerické klávesnice

- ovládání přístroje standardním trackballem nebo touchpadem

- možnost práce z integrované baterie i z elektrické sítě

- integrovaný min. 15" LCD monitor s vysokým rozlišením a velkým pozorovacím úhlem, poměr stran 4:3.

Základní funkce systému:

- účel vyšetření: min. orgány dutiny břišní a retroperitonea, cévní diagnostika, vyšetřování malých částí (např. štítná žláza, skrotum, prsní žlázy, apod.), vyšetřování muskuloskeletárního systému, použití pro intervenční výkony.

- uživatelsky jednoduše vytvářená a modifikovatelná vlastní přednastavení (presety)

- automatická optimalizace obrazu pro: B-mód, barevný Doppler, PW Doppler a CW Doppler

- archivace pacientských dat na interní HDD (min. 60 GB)

- interní integrovaná pacientská databáze s možností vyhledáváni, ukládání obrázků a smyček do této pacientské databáze

- možnost upravování uložených snímků a smyček - intenzita 2D a barvy, dynamického rozsahu, změna šedé škály, možnost měření na uložených snímcích (2D rozměry i rychlosti)

- funkce zvětšení (ZOOM) nastavitelná v několika krocích s možností pohybu zvětšené oblasti v živém i zamraženém obraze, možnost celkového náhledu na scanovanou oblast

- funkce trapezoidního zobrazení na lineárních sondách

- možnost snadného exportu dat ve formátu DICOM

- podpora Wi-Fi přenosu dat - možnost bezdrátového připojení k síti LAN

- možnost exportu dat na libovolné externí zařízení typu USB (flash disk, HDD) ve formátu AVI (video), JPEG (obrázky)

- možnost porovnání nálezu stejného pacienta uloženého v minulosti s aktuálním stavem

- manuální nastavení TGC křivky pomocí minimálně 6 ks ovladačů

- nejméně 1 kus rozhraní Ethernet 1GB

- možnost editovat IP konfiguraci

Kalkulace:

- standardní výpočty, měření vzdáleností, ploch a úhlů

- automatické on-line i off-line trasování dopplerovské křivky s modifikovatelnými výpočty, min. hodnot S, D, S/D, D/S, PI, RI, HR

- kardiologické a radiologické kalkulace

- programovatelné vlastní kalkulace

Zobrazovací módy:

- B-mód s možností automatické optimalizace 2D obrazu

- M-mód

- anatomický M-mód,

- barevný M-mód,

- panaromatické zobrazení

- barevný směrový Doppler s možností automatické optimalizace

- výkonový Doppler s možností automatické optimalizace

- možnost porovnání aktivního B-módu a barevného (výkonového) Dopplera

- spektrální PW Doppler s možností automatické optimalizace

- kontinuální CW Doppler s možností automatické optimalizace

- harmonické zobrazení na všech sondách

- zobrazení redukující ultrazvukové spekle nastavitelné v několika úrovních

- zobrazení z více úhlů nastavitelné v několika úrovních

- speciální SW (od výrobce k tomu určený) ke zvýraznění jehly při punkcích

Sondy:

- lineární sonda na zobrazování cév, min. 160 elementů (nebo typ single crystal) (cca6-9 MHz)

- konvexní multifrekvenční sonda pro břišní dutinu, min. 160 elementů (nebo typ single crystal) (cca3-5 MHz)

Příslušenství:

- dostupný mobilní výškově nastavitelný transportní vozík s možností připojení současně min. 3 ultrazvukových sond (započítáno včetně konektoru na UZV), včetně bezpečnostního oddělovacího transformátoru

- tiskárna ve vozíku

- DVD mechanika

- přenosné pouzdro pro přístroj, příslušenství a sondy

- součástí dodávky je DICOM 3.0 modul včetně uhrazení ceny poplatků za připojení

- 3x externí HDD o kapacitě min. 1TB, napájení a přenos dat pomocí USB 3.0.

| Název | Přenosný ultrazvukový diagnostický přístroj |  | Oddělení | ARO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  | Předpokládaná cena | 1 151 240 Kč |

Technická specifikace

- v ruce přenosný ultrazvukový systém typu notebook

- hmotnost systému včetně baterie max. 7,2 kg

- ovládání přístroje klasickým ovládacím panelem s mechanickými ovládacími prvky a tlačítky, včetně standardní alfanumerické klávesnice

- ovládání přístroje standardním trackballem

- možnost práce z integrované baterie i z elektrické sítě

- integrovaný min. 15" LCD monitor s vysokým rozlišením a velkým pozorovacím úhlem, poměr stran 4:3.

Základní funkce systému:

- účel vyšetření: min. orgány dutiny břišní a retroperitonea, cévní diagnostika, vyšetřování malých částí (např. štítná žláza, skrotum, prsní žlázy, apod.), vyšetřování muskuloskeletárního systému, použití pro intervenční výkony.

- uživatelsky jednoduše vytvářet a modifikovat vlastní přednastavení (presety)

- automatická optimalizace obrazu pro: B-mód, barevný Doppler, PW Doppler a CW Doppler

- archivace pacientských dat na interní HDD (min. 60 GB)

- interní integrovaná pacientská databáze s možností vyhledáváni, ukládání obrázků a smyček do této pacientské databáze

- možnost upravování uložených snímků a smyček - intenzita 2D a barvy, dynamického rozsahu, změna šedé škály, možnost měření na uložených snímcích (2D rozměry i rychlosti)

- funkce zvětšení (ZOOM) plynule nastavitelná v několika krocích s možností pohybu zvětšené oblasti v živém i zamraženém obraze, možnost celkového náhledu na scanovanou oblast

- funkce trapezoidního zobrazení na lineárních sondách

- možnost snadného exportu dat ve formátu DICOM

- podpora Wi-Fi přenosu dat - možnost bezdrátového připojení k síti LAN

- možnost exportu dat na libovolné externí zařízení typu USB (flash disk, HDD) ve formátu AVI (video), JPEG (obrázky)

- možnost porovnání nálezu stejného pacienta uloženého v minulosti s aktuálním stavem

- manuální nastavení TGC křivky pomocí minimálně 6 ks ovladačů

- nejméně 1 kus rozhraní Ethernet 1GB

- možnost editovat IP konfiguraci

Kalkulace:

- standardní výpočty, měření vzdáleností, ploch a úhlů

- automatické on-line i off-line trasování dopplerovské křivky s modifikovatelnými výpočty, min. hodnot S, D, S/D, D/S, PI, RI, HR

- kardiologické a radiologické kalkulace

- programovatelné vlastní kalkulace

Zobrazovací módy:

- B-mód s možností automatické optimalizace 2D obrazu

- M-mód

- anatomický M-mód,

- barevný M-mód,

- panaromatické zobrazení

- barevný směrový Doppler s možností automatické optimalizace

- výkonový Doppler s možností automatické optimalizace

- možnost porovnání aktivního B-módu a barevného (výkonového) Dopplera

- spektrální PW Doppler s možností automatické optimalizace

- kontinuální CW Doppler s možností automatické optimalizace

- harmonické zobrazení na všech sondách

- zobrazení redukující ultrazvukové spekle nastavitelné v několika úrovních

- zobrazení z více úhlů nastavitelné v několika úrovních

- speciální SW (od výrobce k tomu určený) ke zvýraznění jehly při punkcích

Sondy:

- lineární sonda na zobrazování cév, min. 160 elementů (nebo typ single crystal) (cca 6-9 MHz)

- konvexní multifrekvenční sonda pro břišní dutinu, min. 160 elementů (nebo typ single crystal) (cca 3-5 MHz)

- sonda pro základní kardiologická vyšetření (cca 2-4MHz)

Příslušenství:

- dostupný mobilní výškově nastavitelný transportní vozík s možností připojení současně min. 3 ultrazvukových sond (započítáno včetně konektoru na UZV), včetně bezpečnostního oddělovacího transformátoru

- tiskárna ve vozíku

- DVD mechanika

- v případě ZP třídy elektrické bezpečnosti 1, součástí dodávky i kabel ochranného pospojování s úhlovými svorkami o délce min. o 20 cm větší, než přívodní napájecí kabel.

- přenosné pouzdro pro přístroj, příslušenství a sondy

- součástí dodávky je DICOM 3.0 modul, včetně uhrazení ceny poplatků za připojení

| Název | Ultrazvukový diagnostický přístroj III. |  | Oddělení | Neonatologie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  | Předpokládaná cena | 578 512 Kč |

Technická specifikace

- ultrazvukový diagnostický přístroj pro univerzální použití v dětském lékařství

- váha přístroje max. 85 kg

- min. 19“ LCD obrazovka s možností nastavení polohy

- 1x lineární sonda o délce 3,8 – 5 cm a frekvenci min. v rozmezí 4 – 10 MHz

- 1x sonda konvexní v rozsahu do 10 MHz / vyšetření hlavičky přes VF , břicho

- software pro multioborová použití

- B-mód, M-mód, CF barevný rychlostní doppler, PDI, PW, CW doppler

- redukce UZV speklí, kompaudní zobrazení, tkáňové harmonické zobrazení

- CD mechanika, termotiskárna + balení papíru nejvyšší kvality,

- nožní ovladač

- integrovaná pracovní stanice s pevným diskem min. 500GB

- 1L originálního UZV gelu

- v případě třídy el. bezpečnosti 1 – součástí dodávky kabel ochranného pospojování o délce min. 20 cm delší, než napájecí kabel, úhlové svorky ochranného pospojování.