# Část č. 3 – transportní traumatologická lehátka

| Název | Transportní traumatologické lehátko |  | Oddělení | Chir. urgent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 2 |  | Předpokládaná cena celkem | 140 496 Kč |

Technická specifikace

- 2-dílná ložná plocha vyrobená z RTG transparentního materiálu

- nastavitelný zádový díl (plynový nebo hydraulický) v rozsahu min. 0°–50°

- nastavitelná výška ložné plochy (hydraulicky) v rozsahu min. 30 cm

- sklopné nebo výsuvné postranice s madlem

- 4 kolečka s průměrem min. 150 mm, centrálně bržděná, páté středové kolečko

- zvýšená mechanická ochrana kolem celého obvodu stretcheru

- náklon do TR/ATR polohy min +-10%

- odkládací plocha

- minimálně: 2x snímatelný infúzní stojan a 4 držáky pro další příslušenství, 4 držáky pro drenážní sáčky, držák na kyslíkovou láhev

- upínací pásy

- řídící madlo v nožní části stretcheru

- kazeta na RTG detektor (velikost detektoru 43x43 cm) , podélně nastavitelná poloha,

- matrace – omyvatelná, antistatická, RTG transparentní

- vnější rozměry maximálně 77 x 210 cm

- rozměr ložné plochy minimálně 63 x 190 cm

- nosnost min. 200 Kg

- polstrování i konstrukce omyvatelná a odolná desinfekci

Součástí dodávky bude také proškolení technika Slezské nemocnice v Opavě, p.o. k provádění PBTK a servisu na nabízené zboží dle zákona 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích. Školení se uskuteční před uplynutím záruční doby na území ČR a náklady na dopravu a ubytování techniků Slezské nemocnice v Opavě, p. o. budou hrazeny Slezskou nemocnicí v Opavě, p. o.