# Část č. 4 – operační stůl

| Název | Operační stůl elektrický |  | Oddělení | Chir. urgent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  | Předpokládaná cena | 305 785 Kč |

Technická specifikace:

- elektrický (nebo elektrohydraulický) mobilní operační stůl pro urgentní příjem

- čtyřdílná podložka nohou – lámací a roztažitelná

- ovládací panel na krytu nohy, ruční ovladač

- zádová deska

- hlavová deska s dvojitým kloubem

- 2x anesteziologická podložka ruky

- anesteziologický rám

- antidekubitní polstrování všech podložek odnímatelné s min. 7 cm tloušťky

- pracovní deska z RTG transparentního materiálu

- výška zdvihu min. 40 cm

- trendelenburg / antitrendelenburg +/-min.25°

- boční náklon min. +/-15°

- ovládané klouby min.: záda (min. +55/-30°), podložky dolních končetin (min. +30°, -90°)

- doplňkové ovládání pozice (motoricky, nebo manuálně, popř. kombinace): stříška (min. 30°), „plážové lehátko“(min. 70°), vaginální pozice, klekačka.

- možnost záměny orientace pacienta

- eurolišty na obou bocích podložky (v celkové délce min. 60% délky podložky)

- akumulátor s kapacitou min. 5 operačních dnů + nabíjecí kabel

- konstrukce vyrobená z kvalitních materiálů odolávající korozi i agresivním látkám – především desinfekcím (popište)

- v případě přístroje třídy elektrické bezpečnosti I součásti dodávky kabel potenciálového pospojování s úhlovými zdířkami s délkou min. o 10 cm delší, než délka napájecího kabelu

- součástí dodávky bude také proškolení technika Slezské nemocnice v Opavě, p.o. k provádění PBTK a servisu na nabízené zboží dle zákona 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích; školení se uskuteční před uplynutím záruční doby na území ČR a náklady na dopravu a ubytování techniků Slezské nemocnice v Opavě, p. o. budou hrazeny Slezskou nemocnicí v Opavě, p. o.

Součástí dodávky bude také proškolení technika Slezské nemocnice v Opavě, p.o. k provádění PBTK a servisu na nabízené zboží dle zákona 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích. Školení se uskuteční před uplynutím záruční doby na území ČR a náklady na dopravu a ubytování techniků Slezské nemocnice v Opavě, p. o. budou hrazeny Slezskou nemocnicí v Opavě, p. o.