# Část  č. 8 – Plicní ventilátory

| Název | Plicní ventilátor |  | Oddělení | ARO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 5 |  | Předpokládaná cena celkem | 2 991 736 Kč |

Technická specifikace

„Pacientské plicní ventilátory nejvyšší kategorie“

- pro dlouhodobou ventilaci pacientů ve vážném – kritickém stavu, od cca 3 kg tělesné hmotnosti pacienta

- tělesná hmotnost pacienta (ideální) – jeden z parametrů pro nastavení ventilátoru

- obrazovka

  - dotyková – pro ovládání a nastavení parametrů

  - barevná

  - nastavení polohy – min. směru (otočení obrazovky)

  - centrální ovládací prvek (další možnost ovládání a nastavení parametrů)

- zobrazení:

  - min. 3 křivky na obrazovce současně nebo min. 2 křivky s 1 smyčkou současně; objem, tlak, průtok, externí tlak, CO2, O2

  - digitální a grafické trendy nastavitelné (s měnitelným intervalem zobrazení), min. 72 hod.

  - možnost vytvoření snímku události

  - trendy alarmů

  - parametrů plicní mechaniky – umožnění detailní analýzy plicní mechaniky (včetně měření plicní poddajnosti, rezidence dýchacích cest, kalkulace inflexních bodů, základních dechových objemů – inspirační, expirační, reziduální)

- měření kyslíku (O2 čidlo)

- možnost měření intraalveolárního, nebo jiného externího tlaku

- možnost kontinuálního i intermitentního měření auxiliárních tlaků (minimálně esofageálního)

- vestavěný nebo nezávislý nebulizátor s nastavením cyklů nebulizace (min. nastavení délky nebulizace)

Parametry ventilátoru

- ventilace pacientů všech věkových skupin

- komplexní rozsah ventilačních režimů

- maximální špičkový průtok min. 200 l/min

- požadavky:

  - dechový objem (Vt) v minimálním rozsahu 20 ml až 2000 ml

  - nastavitelná dechová frekvence řízené ventilace v minimálním rozsahu 3 až 120 dechů/min a větším

  - poměry I:E 1:9 až 4:1 a více

  - inspirační čas v minimálním rozsahu 0,25 až 10sek; nastavitelný

  - inspirační tlak v minimálním rozsahu 3 až 95cm H2O; nastavitelný

  - PEEP OFF, nastavitelný v minimálním rozsahu 1 až 50 cm H2O

  - průtokový trigger v minimálním rozsahu 1 až 9 l/min

  - tlakový trigger v minimálním rozsahu 1 až 10 cm H2O

  - stálý průtok v minimálním rozsahu 2 až 10 l/min

  - nastavitelná inspirační pauza v minimálním rozsahu 0 až 70 % dechového cyklu

  - tlaková podpora nad tlakem PEEP v minimálním rozsahu 0 až 60 cm H2O

  - regulovatelný nástup inspirační doby od 25 do 200 ms v režimech tlakově podporovaných dechů

  - nastavitelná hodnota ukončení průtoku 5 až 70% ze špičkového tlaku

Ventilační režimy (uvedené nebo adekvátní dle výrobce) – uveďte adekvátní označení a popis režimu – minimálně:

- objemově řízené ventilace

- tlakově řízené ventilace

- neinvazivní/Spontánní ventilační režimy

- automatické záložní ventilační režimy ventilace

- synchronizované ventilační režimy objemové

- synchronizované ventilační režimy tlakové

- ventilace na dvou tlakových hladinách

- odvykací ventilační režimy

Funkce ventilátoru:

- kontinuální průtok ventilačním okruhem (měření)

- detekce a kompenzace netěsností ventilačního okruhu

- kompenzace odporu dýchacích cest endotracheální nebo tracheostomické kanyly

- možnost automatizované přechodné aplikace FiO2 100% při preoxygenaci a při probíhajících procedurách

- měření statické a dynamické poddajnosti plic a rezistence dýchacích cest

- požadován jednoduchý testovací režim

Procedury:

- 100% podání kyslíku

- procedura odsávání

- manuálně řízený nádech

- měření vnitřního/intrinsického PEEPi

- měření oklusního tlaku P 0,1

- možnost přechodného pozastavení inspirace a exspirace

Pokrokové funkce/měření

- pacientská spirometrie – monitorace plicní mechaniky v každém dechovém cyklu s uložením referenčních křivek/smyček;

- měření plateau tlaku (Pplateau) v různých ventilačních režimech;

- ostatní požadavky, vlastnosti a parametry

Alarmy:

  - víceúrovňové; trendy alarmů;

  - zvukové i optické;

  - pro minimálně: nízký a vysoký - minutový objem, dechový objem, frekvence, inspiračního tlaku; koncentrace O2; vadná čidla;

  - prioritně řazené;

Napájení:

  - z el. sítě (230 V, 50 Hz);

  - ze zabudované záložní baterie/akumulátoru – na min. 60 minut provozu;

  - umístění na pojízdném stojanu nebo vozíku s brzdou, možnost uchycení pacientského okruhu;

ovládání:

  - ovládání přístroje a SW v českém jazyce;

  - z centrálního ovládacího prvku – dotykového displeje;

  - min. jedno další ovládací místo: např. pomocí otočného ovladače nebo piktogramů, funkčních tlačítek nebo jiným vhodným, jednoznačným způsobem);

  - garance zajištění potřebných hygienických podmínek – desinfekce systému případně sterilizace jeho částí (např. vyjímatelný a rozebíratelný exspirační ventil pro nejvyšší stupeň sterilizace a desinfekce v autoklávu);

pacientský okruh

  - jednorázový (pro min. 7-ti denní použití, bez nutnosti dezinfekce interních částí přístroje), kompletní aplikační;

  - přívodní tlakové hadice O2 a vzduch s koncovkami dle ČSN;

Příslušenství a doplňky, požadavky uživatele:

- nutné příslušenství: pro instalaci a uvedení do provozu (kompletní SW a HW (napájecí kabely, propojovací kabely a hadice, klíče pro jednotlivé aplikace, spotřební materiál na uvedení do standardního provozu)

- v rozsahu požadovaných klinických aplikací (medicínského účelu (diagnostického a terapeutického využití));

- kompletní vybavení pro bezproblémové uvedení do provozu a bezpečný provoz na pracovišti;

- Součástí dodávky pro každý systém musí být:

  - pojízdný stojan (možnost umístit příslušenství a např. zásobník vody);

  - 1 balení (min. 10 ks/balení) kompletního aplikačního jednorázového pacientského okruhu;

- V případě přístroje třídy elektrické bezpečnosti I součásti dodávky kabel potenciálového pospojování s úhlovými zdířkami s délkou min. o 10 cm delší, než délka napájecího kabelu.

- Havarijní servis = garance rychlého servisu a zprovoznění systému po poruše (dostupnost záručního a pozáručního servisu) - autorizovaný servis v ČR

- Součástí celkové dodávky 1x přístroj pro neinvazivní asistenci při vykašlávání hlenu a uvolňování dýchacích cest. Simulace přirozeného procesu kašle, manuální/automatický režim, synchronizace s dýcháním pacienta