# Část č. 11 – Infusní technika do magnetické rezonance

| Název | Infusní technika do magnetické rezonance |  | Oddělení | ARO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  | Předpokládaná cena | 606 612 Kč |

Technická specifikace

1x infusní pumpa

- rozsah průtoku: 1 až 99,9 ml/hod.se stupňováním po 0,1 ml/hod.

- 100 až 999 ml/hod.se stupňováním po 1 ml/hod.

- přesnost průtoku max. +/- 5%

- rozsah nastavení objemu: 1 až 999 ml

- celkový podaný objem: 0,1 až 9,999.9 ml se stupňováním po 0,1 ml

- rozsah udržovacího průtoku: nastavitelný, 1 – 5 ml/hod.

- detektor vstupního tlaku: detekuje postranní okluzi na vstupu a vyprázdněný zdroj

- detekce vzduchu

- kompatibilita MR 3 Tesla

- kapacita baterie min. na 2 hodiny provozu

1x injekční dávkovač (možno nahradit infusní pumpu dle předchozí specifikace se stříkačkovým setem)

- vhodné pro 20 a 50 ml stříkačky různých výrobců

- přesnost průtoku max. +/- 3%

- kompatibilita MR až 3 Tesla

- kapacita baterie min. na 2 hodiny provozu

- celá sestava se dá nahradit infusní pumpou a injekčním dávkovačem požadovaných parametrů uložených do ochranného obalu, který umožňuje použití těchto přístrojů v prostředí magnetické rezonance. Hodnotícím kritériem bude cena celé sestavy.

- v případě třídy el. bezpečnosti 1 součástí dodávky kabel ochranného pospojování s úhlovými zdířkami v délce min. o 20 cm delší, než délka napájecího kabelu.