# Část č. 12 – Telemetrický systém

| Název | Telemetrický systém monitorování životních funkcí |  | Oddělení | Chirurgie, Ortopedie, Gynekologie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  | Předpokládaná cena | 4 500 000 Kč |

Technická specifikace

Telemetrické záznamníky – 50ks

- záznam EKG 3-svodové

- snímání SpO2 s prstovým senzorem

- provoz na akumulátory nebo nabíjecí baterie tužkové (AA nebo AAA)

- doba provozu na alkalické baterie min 24 hod

- vodotěsné provedení telemetrického vysílače

- indikace stavu baterií

- detekce stimulačních impulzů

- detekce odpadlé elektrody

- nastavitelné zesílení amplitudy EKG

- digitální bezdrátový online přenos EKG a SpO2 signálu na centrální monitorovací stanici

Monitor životních funkcí – přenositelný – 2 ks

- Monitor životních funkcí pro monitorování EKG 3sv., NIBP, teplota, resp., SpO2,

- Možnost zapojení do dodávané centrály

- Dotykový displej s úhlopříčkou min. 10“

- Zobrazení min. 3 křivek + aktuální měřené hodnoty

- Baterie pro min 2 hodiny nepřetržitého monitorování

- Záznam naměřených hodnot, vestavěná tiskárna, alarmy

- Možnost zavěšení na postranice lůžka

- Veškeré příslušenství (kabely, čidla, manžeta NIBP pro dospělé, papír) pro kompletní funkčnost přístroje

5 ks centrální monitorovací stanice

- centrální monitorovací systém umožňující propojení telemetrického systému – vždy po 10 ks telemetrů

- možnost různých typů zobrazení údajů křivek životních funkcí

- min. 1x obrazovka pro zobrazení min. 10 telemetrů

- velká interní paměť křivek a číselných údajů, trendů a alarmů pro každý monitor, křivek

- možnost tisku pacientských informací, alarmů, trendů, křivek

- kompletní hardware včetně tiskárny – hardware určený pro profesionální použití a 24 hodinový provoz, min. 1x obrazovka, klávesnice, myš, reproduktory

- anténní systém telemetrie pokrývající jedno oddělení (cca 25 x 40 m zastavěné plochy)

- uživatelské rozhraní v ČJ

Požadované příslušenství

- 50ks 3 svodový EKG kabel k telemetru včetně svodů

- 50ks prstové saturační čidlo k telemetru silikonové pro dospělé

- ke každému telemetru 3 sady dobíjecích akumulátorů nebo nabíjecích tužkových baterií (AA nebo AAA dle kompatibility) s nabíječkou

EKG 12. svodové – 2 ks

- 12. svodové EKG pro provádění EKG vyšetření

- dotykový displej, klávesnice, možnost připojení k datové síti a sdílení dat

- pojízdný vozík s košíkem a s ramenem na elektrody

- stejný výrobce, jako u telemetrů pro potřeby sdílení a porovnávání naměřených dat

Stacionární pulsní oxymetr – 2 ks

- určený pro nepřetržité monitorování novorozenců

- spolehlivé a kvalitní monitorování novorozenců a nedonošených dětí!!

- trvalé připojení do napájecí sítě

- zobrazení pletysmografické křivky, tepová frekvence, SpO2, perfusní index

- veškeré příslušenství vhodné pro monitorování novorozenců pomocí nalepovacích sond (součástí dodávky 5 sond)

Telemetrický systém pro monitorování infusní terapie

12x Dokovací stanice s možností vzdáleného ovládání infusní techniky

- Pro vložení infuzních pump i dávkovačů současně – vodorovný design

- Jeden přívodní kabel pro napájení 230V AC

- Minimálně 6 pozic pro pumpy a dávkovače

- Uchycení na infuzní stojan svěrkou

- Barevný displej 4.7“ pro kontrolu parametrů

- Management přijmu a výdeje tekutin

- Automatické přepnutí denního a nočního režimu

- Bezpodmínečně nutná kompatibilita s infuzní technikou společnost HEDY Medical

1x Centrální stanice

- Centrální systém pro kontrolu infuzí, monitoring v reálném čase

- PC case, klávesnice, myš, displej

- Konektivita RJ 45, modul wifi s podporou protokolu min. IEEE 802.11 b/g/n; WEP, WPA/PSK, WPA2/WPA2-PSK, USB

- Uživatelské rozhraní a obsluha v CZ

- Pro každého pacienta přehled posledních min. 2000 událostí

- Pro každého pacienta data trendů za posledních min. 240 hodin

- Možnost připojit min. 12 jednotek dokovacích stanic

- Možnost připojit celkem min. 500 pump/dávkovačů

- Kompatibilita s infuzní technikou společnost HEDY Medical

Simulátor životních funkcí

- přístroj pro simulaci životních funkcí pacienta

- neinvazivní krevní tlak (NIBP), SpO2, EKG, teplota, respirace a invazivní krevní tlak (IBP) – vše v 1 přístroji

- ruční a bateriově napájený přístroj s nabíječkou

- možnost simulací v manuálním nebo automatickém módu

- možnost uložení min. 5 000 záznamů

- bezdrátové komunikační rozhraní

- neinvazivní simulace krevního tlaku - Integrovaná pumpa - 0 až min. 350 mmHg, test úniku, časomíra, digitální manometr, přesnost tlaku max. ± 0,5%, nastavitelné druhy jednotek

- nasycení kyslíkem (SpO2) - simulace prostřednictvím umělého prstu rozsah min. 60 až 100%, přesnost max. ± 1 bpm, chronometr - volba testovací odezvy SpO2 monitoru. Podpora konektorů (včetně adaptérů)  Nellcor, Nellcor Oximax, Masimo 9 pin, Masimo 14 pin, Philips / HP, GE, Nonin, Mindray (using Nellcor), Datascope

- simulace EKG arytmií - Simulace 12-ti svodového EKG, průběhy - sinus (NSR), ST elevace, ST deprese, infarkt myokardu, Tall T, tepová frekvence min. 20 až 300 BPM, kardiostimulátor, atriální i ventrikulární arytmie

- teplota – nastavitelná

- respirace – nastavitelná rychlost, odpor i simulace apnoe

- invazivní krevní tlak (IBP) – 2 kanály, nastavitelný statický i dynamický tlak.

- bateriové napájení s možností dobíjení za sítě 110-230VAC, 50/60Hz

- výdrž baterií – min. 4 hodiny

- displej - plně grafický

- alfanumerická klávesnice

- hmotnost < 2 kg

- kalibrační certifikát

Součástí dodávky bude také proškolení technika Slezské nemocnice v Opavě, p.o. k provádění PBTK a servisu na nabízené zboží dle zákona 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích. Školení se uskuteční před uplynutím záruční doby na území ČR a náklady na dopravu a ubytování techniků Slezské nemocnice v Opavě, p. o. budou hrazeny Slezskou nemocnicí v Opavě, p. o.