# Část č. 16 – Mycí a desinfekční automat

| Název | Mycí a desinfekční automat |  | Oddělení | Centrální laboratoře |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 2 |  | Předpokládaná cena celkem | 393 388 Kč |

Technická specifikace

- univerzální přístroj s velkým mycím prostorem a krátkými časy programů pro analyticky čistou přípravu laboratorního skla

- mycí prostor se 2 mycími úrovněmi (horní a spodní koš) pro uložení veškerého laboratorního skla.

- přesné dodržení koncentrace čisticího prostředku

- mycí prostor z nerezové oceli

- dvouplášťová konstrukce s izolací

- ovládací panel s displejem - Indikace programu, požadované/aktuální teploty, zbývajícího času, chybových hlášení. Dokumentace procesů přes software (modul Ethernet) nebo přes USB (popř. modul RS 232).

- vícenásobný násobný filtrační systém

- automatické zablokování dvířek

- akustický signál při skončení programu

- kontrolní snímače teploty

- přístup pro snadné měření a umístění měřicích čidel v rámci validace

- hygienický mycí systém s čerstvou vodou s výměnou vody po každé fázi mytí

- systém pro důkladné injektorové mytí dutých těles

- výkonné oběhové čerpadlo

- dávkovací přístroj pro práškový čistič, 1 dávkovací zařízení pro neutralizační prostředky, 2x dávkovací modul na tekutá média

- změkčovač vody pro studenou a teplou vodu do +65 °C

- komunikační moduly pro připojení k řešením pro dokumentování procesů (Ethernet, RS 232).

- objem mycího prostoru min. 120L

- šířka a hloubka přístoje max 700 mm