# Část č. 18 – Velkoobjemová centrifuga

| Název | Velkoobjemová centrifuga pro zpracování krve |  | Oddělení | HTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  | Předpokládaná cena | 815 702 Kč |

Technická specifikace

- velkoobjemová chlazená centrifuga pro zpracování odběrů plné krve

- uživatelsky programovatelná

- rotor se spodním krytem, nebo bez krytu, pokud je zajištěna bezpečnost obsluhujícího personálu

- zpracování až 12 odběrů/krevních vaků (800 ml každý)

- volba akceleračních a brzdících stupňů

- teplotní rozsah minimálně v rozmezí -15st.C - +40st.C

- max. rychlost: min. 4000 ot/min

- možnost monitorování procesu centrifugace

- software pro záznam a monitorování centrifugačních parametrů, záznam ID vaku, ID obsluhy, ID centrifugy, použitý program, skutečné parametry centrifugace včetně křivky teploty a otáček, výstupní report - tisk, databázové funkce

- vyvažovací tělíska

- včetně validace

- příslušenství:

bucket dvojitý pro krevní vaky – 6ks

adaptér pro dva 400 až 500 ml vakové sety - 6 ks

adaptér pro dva 3 až 5 - vaky 800 ml a systémy s filtry - 6 ks

data loger pro centrifugu

barcode reader