# Část č. 4  - Flexibilní endoskopy

| Název | Přenosný intubační endoskop |  | Oddělení | TRN/OLÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  | Předpokládaná cena | 375 207 |

Technická specifikace

- Zorné pole min. 90°

- Průměr zaváděcí části max. 6 mm

- Hloubka ostrosti min. 5-50 mm

- Délka pracovní části min. 600 mm

- Průměr pracovního kanálu 2,6 mm

- Pohyb distálního konce nahoru/dolů 180°/130°

- Integrovaný voděodolný LCD monitor min. 2,5” jako nedílná

součást bronchoskopu (možno dezinfikovat bez nutnosti

demontáže)

- Možnost nahrávání foto i video, např. – jpg, png, avi apod.

- Integrovaný LED zdroj světla

- akumulátor a nabíjecí zařízení

- možnost dezinfikovat a mýt v automatech

| Název | Videogastroskop |  | Oddělení | Vnitřní lékařství |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  | Předpokládaná cena | 400 826 |

Technická specifikace

- optický systém

-    zorné pole – min. 140°

  - směr pohledu – přímý pohled

  - hloubka pole 3-100mm

- zaváděcí tubus

  - vnější průměr distálního konce – max. 10 mm

  - vnější průměr tubusu – max. 10 mm

  - pracovní délka – min. 1000 mm

- pracovní kanál – vnitřní průměr – min. 2,5 mm

- ohybová část – rozsah angulace min.

  - nahoru 210°

  - dolů 90°

  - doprava 100°

  - doleva 100°

Přístroj musí být z důvodu ekonomičnosti plně kompatibilní se stávající endoskopickou technikou (zdroj světla Olympus CLE-165, videoprocesor Olympus CV-165) na pracovišti endoskopického centra zadavatele.

| Název | Videokolonoskop |  | Oddělení | Vnitřní lékařství |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  | Předpokládaná cena | 400 826 |

Technická specifikace

- optický systém

-    zorné pole – min. 140°

  - směr pohledu – přímý pohled

  - hloubka pole 3 - 100 mm

- zaváděcí tubus

  - vnější průměr distálního konce – max. 13 mm

  - vnější průměr tubusu – max. 13 mm

  - pracovní délka – min. 1600 mm

- pracovní kanál – vnitřní průměr – min. 3,5 mm

- ohybová část – rozsah angulace min.

  - nahoru 180°

  - dolů 180°

  - doprava 160°

  - doleva 160°

Přístroj musí být z důvodu ekonomičnosti plně kompatibilní se stávající endoskopickou technikou (zdroj světla Olympus CLE-165, videoprocesor Olympus CV-165) na pracovišti endoskopického centra zadavatele.

- Příslušenství: modul pro monopolární, bipolární a argonovou elektrokoagulaci

  - výkon elektrokoagulace min. 120W, argonová koagulace,

  - nožní pedál, vozíček, neutrální elektrody (20 ks jednorázové), dotykový displej, standardizované konektory (nebo přechodky) pro připojení různých bipolárních pinzet.