# Část č. 7  - Operační stoly a světla

| Název | Operační stůl |  | Oddělení | Chirurgie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 4 |  | Předpokládaná cena celkem | 15 200 000 |

Technická specifikace

4 ks modulárních operačních stolů – 2 x chirurgie a traumatologie, 1x ortopedie, 1x urologie/gynekologie

- 4 elektromechanické operační stoly s výměnnými deskami sestávající z mobilní základny a výměnných desek s motoricky ovládanými pohyby a s příslušenstvím.

Technické parametry operačního stolu (sestava pro každý ze 4 operačních stolů):

- Operační stůl s 2x výměnnou deskou a 2x transportním vozíkem.

- Min. 4 dílná pracovní deska o rozměrech min. 2000 x 520 mm (1x hlavová část, 1x zádová část, 1x hýžďová část, nožní část se počítá jako 1 díl)

- Navážení desek na základnu obousměrně (od hlavy i od nohou) s automatickým

rozpoznáním pozice

- Odnímatelná hlavová i nožní část pracovní desky

- Nosnost operačního stolu min. 360 kg

- Kombinované polohování operačního stolu

Elektrické polohování

- Základna operačního stolu zabezpečí:

- Nastavení výšky pracovní desky min. 650 – 1100 mm

- Kombinace Trendelenburg / boční náklon

- Trendelenburg/AntiTrendelenburg min. ± 45°

- Boční náklon pracovní desky min. ± 30°

Výměnná deska stolu zabezpečí:

- Motorický podélný posun min. 300 mm

- Polohování nožní části vertikálně min. ±90°, ovládaná každá levá i pravá část zvlášť se zarážkami pro nohy pro polohu „ve stoje“

- Polohování zádové části celkový rozsah pohybu min. 120° (přičemž zdvih min. +70°), umožňující funkci můstku (zalomením, můstek), rozšiřovací segmenty pro obézní pacienty.

Mechanické polohování

- Hlavová část

- RTG transparentní operační deska

- Čtyřdílná nožní část (roztažitelná do písmene V a U), poloha do kleku, nosnost ve všech polohách min. 220 kg

- Napájení z bezúdržbové baterie. Výdrž baterie min. pro 120 hodin provozu

- Ovládací panel na noze OP stolu (přístupný i s přisunutým transportním vozíkem)

- Bezdrátový ovladač s možností uložení nejpoužívanějších poloh

- Antikolizní systém – omezovač krajních poloh při změně výšky stolu (rozpoznávání napojeného příslušenství)

- Polstrování operačního stolu musí být snadno odnímatelné a umožňovat tak snadnou údržbu a hygienu (matrace z materiálu s antidekubitními vlastnostmi)

- Stávající příslušenství připojitelné oboustranně k operační desce pomocí EU lišt po celé délce stolu (vyjma kloubových částí)

- Napojování jednotlivých segmentů operačních desek jednoduchými západkami bez nutnosti šroubování (hlavová deska může být šroubovací)

- Základní „nulová“ poloha zadaná jedním tlačítkem; sekvenční automatizované postupné pohyby omezující otřesy a náklony pacienta

Příslušenství ke každému operačnímu stolu:

- Anesteziologický rigidní rám nastavitelný se svorkou k EU liště – 1 kus ke stolu

- Držák na anesteziologické hadice

- Podpora paže, laterálně i výškově stavitelná se svorkou – 2 kusy ke stolu

- Držák (druhé) ruky se svorkou – 2 kusy ke stolu

- Závěs pro horní končetinu polstrovaný (na anesteziologický rám) – 1 kus ke stolu

- Ramenní zarážky polstrované, nastavitelné, se svorkou – 1 pár ke stolu

- Boční zarážky polstrované, axiálně nastavitelné, se svorkou – 2 páry ke stolu

- Transparentní stolek pod horní končetinu se svorkami/podpěrou – 1 kus ke stolu

- Popruhy (různé délky) se suchým zipem a svorkou (hákem) pro fixaci dítěte i

obézního dospělého pacienta – 2 kusy ke stolu

- Držáky na dolní končetiny (schauty) polstrované se svorkou – 1 pár ke stolu

- Infusní stojan na EU lištu se svorkou – 1 kus

- Svorky na EU lištu – 2 kusy ke stolu

- Stojan na sál pro příslušenství ke stolu – 1 kus ke stolu

- Gelová podložka hlavy kruhová – 1 kus ke stolu

- Gelová podložka hlavy „podkova“ – 1 kus ke stolu

- Podložka pod tělo při poloze na břiše (bodové lůžko) jednodílné – 1 kus ke stolu

- Podložka (půlválec) pod kolena – 1 kus ke stolu

- Klínový polštář 30 x 30 x 10 cm – 2 kusy ke stolu (± 15%)

- Polštář obdélník pod dolní končetinu 45 x 30 x 10 cm – 1 kus ke stolu (± 15%)

- Polštář čtverec nízký 25 x 25 x 8 cm – 1 kusy ke stolu (± 15%)

- Gelová podložka univerzální 110 x 50 cm – 1 kusy ke stolu (± 15%)

- Gelová podložka univerzální 50 x 50 cm – 2 kusy ke stolu (± 15%)

- Gelová podložka pod ruku – 2 kusy ke stolu

- Gelová podložka mezi kolena apod. – 2 kusy ke stolu

- V případě přístroje třídy elektrické bezpečnosti I součásti dodávky kabel potenciálového pospojování s úhlovými zdířkami s délku min. o 10 cm delší, než délka napájecího kabelu.

Příslušenství:

1x automatický pacientský překladač

- zařízení, určené k přeložení pacienta z lůžka na operační stůl nebo z operačního stolu na lůžko, umožňující překonávání jejich rozdílných výšek a sloužící k oddělení čistých a nečistých částí vstupního traktu operačních sálů

- základna pevně spojené s podlahou, nesoucí pohyblivou - plovoucí – překládací desku

- překládací desky s pohyblivým „nekonečným“ pásem- řídícího pultu, který je součástí bočního sloupku, s otočně umístěným displejem

- dálkový ovladač

- jednotlačítková předvolba „z lůžka na operační stůl“  nebo „z operačního stolu na lůžko“

- snímač snímajícími pozici lůžka a operačního stolu a jejich výšku a podle toho nastaví překládací desku do potřebné pozice

- snímač polohy pacienta, který funguje jako „závora“

- automatické zastavením procesu překládání v případě jakékoliv nesrovnalosti, s funkcí výstražného zvukového alarmu

- výškové nastavení v rozsahu min. 610 až 1000 mm

- výsuv překládací desky min. 700 mm na každou stranu od boku základny

- verze pro lůžka s čistou vnitřní délkou >= 1820 mm

- nosnost min. 175 kg

- pás pro přesun pacienta z nealergizujícího materiálu, odolného mycím a desinfekčním prostředkům

- režim „čištění“

- překládací deska se systémem proti zachycení podložek nebo lůžkovin pásem

- veškeré kryty a panely z nerezové oceli, spoje těsné proti zatečení

- zařízení průběžně zobrazuje na displeji stav a právě prováděnou činnost – komunikace v českém jazyce

- podkládací klínovitý polštář,

Další příslušenství určené pouze ke stolům pro jednotlivá určení:

1x Urologie:

- jeden pár polohovacích třmenových svorek (americké boty) s plynovou vzpěrou,

ovládání jednou rukou

1x Ortopedie:

Ortopedická extenze:

- 2 trakční tyče s jedním trakčním zařízením

- dvoudílná deska pod nohy pacienta

- plastová extenční bota RTG transparentní v pánevní oblasti

Deska pro operaci ramene:

- trojdílná deska s odnímatelnými bočními segmenty

- fixační helma pro uchycení hlavy

- odkládací vozík na desku

- 2 boční zarážky

- Weinbergerův fixátor prstů:

- RTG transparentní

- sterilizovatelný

- možnost upevnění na závěs/držák horní končetiny

- 3D - 5 kloubové zařízení pro operace na horní končetině

- Stehenní držák pro artroskopii kolene

- Zařízení pro operaci páteře v pronační poloze, min délka 1250 mm

- nastavení výšky 650 - 900 mm

- RTG transparentní deska, délka min 800 mm

- RTG transparentní z 360° v celé délce páteře (deska i samotné zařízení)

- samostatné podpěry pod ramena a kyčle, výškově a podélně nastavitelné, 4 ks

- držák pro fixaci hlavy vhodný pro trakce

- snadný přístup pro C-rameno

- vozík pro snadný transport a uchycení

2x Chirurgie

- 3D závěs/držák horní končetiny

- fixace - mechanicky (bez nutnosti tlakového vzduchu či elektrické energie)

- pohyblivost – min 5 kloubů otočných celkem o min. 600°

- ovládání a aretace jednou rukou

- podpěra předloktí

- možnost doplnění o další příslušenství (uchycení optik)

- náhradní bezdrátový ovladač

| Název | Operační světlo |  | Oddělení | Chirurgie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 4 |  | Předpokládaná cena celkem | 1 646 284 |

4x sestava po 2 stacionárních operačních světlech (1x hlavní světlo + 1x satelit na jednom závěsu) a jednom mobilním zákrokovém světle

- LED technologie světelných zdrojů

- Konstrukce umožňující laminární proudění vzduchu v operačním poli

Operační svítidla:

- Intenzita osvětlení: min. 160 000 lux (hlavní svítidlo), min. 130 000 lux (satelit)

- Plynulá regulace intenzity a tvaru světelného zdroje, endoskopický režim

- Regulace tvaru světelného pole

- Ovládání základních funkcí na centrální sterilizovatelné rukojeti

- Externí ovládání světel na stěně

- Omyvatelná běžnou desinfekcí

- Teplota chromatičnosti 4300 – 4500 K

- Index podání barev Ra ≥92

- Index podání červené barvy R9≥90

- Bezpečnostní sklo

- Sterilizovatelná odnímatelná rukojeť ovládání stropních světel

- Příprava na kameru v bočních satelitech stropních svítidel (u těch s menší svítivostí)

Nosná ramena:

- 2 ramena pro zavěšení na každou soupravu (2x svítidlo)

- Možnost regulace odporu klubů ramen

- Možnost umístit hlavní svítidlo přímo pod centrální nosný tubus

- Dosah ramen dostatečný k osvícení jakékoliv části operačního stolu ze všech směrů

Příslušenství:

- 64 ks sterilizovatelných výměnných madel na operační světla

- Operační světla musí být vybavena vlastní UPS tak, aby bylo možno je dle příslušných norem napájet z elektrického obvodu – tzv. důležitého obvodu – 230V/50Hz, který je zálohován dieselagregátem.

- 4x mobilní zákrokové světlo – intenzita osvětlení min. 100 000 lux, pojízdný mobilní stojan, možnost regulace intenzity světla, regulace velikosti světelného pole. Bezpečnostní sklo, kolečka s brzdou, rameno nastavitelné do všech stran i do výšky.

- 1x HD kamera společná pro všechna svítidla – HD rozlišení, autofocus, automatické vyvážení bílé, min. 50x zoom (kombinace optického a digitálního), napojení do IT sítě a na externí monitor.