# Část č. 10  - Monitorování životních funkcí

| Název | Systém monitorování životních funkcí včetně telemetrie |  | Oddělení | Vnitřní lékařství |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  | Předpokládaná cena | 3 500 000 |

Technická specifikace

Monitor vitálních funkcí – 7 ks

- modulární monitor s integrovaným displejem min. 15“ s dotykovým ovládáním

- minimálně 4 křivky současně zobrazených na displeji

- uložení monitorovaných hodnot do paměti po dobu 24 hodin s rozlišením 1 minuta

- sledování životních funkcí pacienta (EKG 3-svodové, respirace, NIBP, SpO2, teplota)

- analýza arytmií

- měření pulsní oxymetrie (SpO2) se saturačním čidlem na ucho i prst. Technologie měření SpO2, která filtruje z přijímaného signálu rušivý signál způsobený průtokem krve okolními žílami

- modulový box pro umístění min. 2 dalších přídavných modulů (mimo modulů pro základní požadované měření)

- minimálně tři různé alarmové úrovně (akustické a optické)

- držáky pro upevnění monitorů včetně všech komponentů na zdrojový most

Další přídavné moduly kompatibilní s monitorem vitálních funkcí (stejný výrobce jako výrobce monitorů)

- 1 ks přenositelný modul pro měření EtCO2 připojitelný ke všem výše uvedeným monitorům životních funkcí

- 1 ks přenositelný modul pro měření 2x IBP připojitelný ke všem výše uvedeným monitorům životních funkcí

- 1 ks modul PICCO

- 1 ks modul srdečního výdeje

- 1 ks modul EEG (min. 4 kanálové)

Transportní monitor vitálních funkcí – 2 ks

- malý transportní monitor vitálních funkcí

- EKG, NIBP, SpO2, puls

- Grafický displej min. 3,5“ se zobrazením křivky EKG

- Nastavitelné alarmy

- Držák na lůžko

- Akumulátor s výdrží min. 3 hodiny + nabíječka

- Stejný výrobce jako nabízené monitory vitálních funkcí a telemetry

Telemetrické záznamníky – 10ks

- Grafický displej

- Záznam EKG 5-6 svodové

- Snímání SpO2 s prstovým senzorem

- Snímání EKG i bez nutnosti připojení senzoru SpO2 (funkce snímání pouze EKG bez alarmu SpO2)

- Provoz na akumulátory (30 ks aku + dobíjecí stanice na min. 8 aku)

- Doba provozu na originální akumulátory (nebo alkalické baterie) min 24 hod

- Vodotěsné provedení telemetrického vysílače

- Indikace stavu baterií

- Detekce stimulačních impulzů

- Detekce odpadlé elektrody

- Digitální bezdrátový online přenos EKG a SpO2 signálu na centrální monitorovací stanici

1 ks centrální monitorovací stanice

- Centrální monitorovací systém umožňující propojení monitorů životních funkcí pomocí kabelů a telemetrického systému (bezdrátově).

- Možnost různých typů zobrazení údajů křivek životních funkcí

- Kontinuální záznam křivek 10 telemetrů min. 24 hodin

- 2x obrazovka pro zobrazení min. 6 monitorů vitálních funkcí (min. 3 křivky u každého pacienta současně) a 10 telemetrů

- Velká interní paměť křivek a číselných údajů, alarmů pro každý monitor.

- Možnost tisku pacientských informací, alarmů, trendů, křivek, PDF formát

- Kompletní hardware včetně tiskárny – hardware určený pro profesionální použití a 24 hodinový provoz, 2x obrazovka, klávesnice, myš, reproduktory.

- Rychlý tisk záznamů z telemetrů a monitorů

- veškerá potřebná kabeláž a případně switch pro připojení všech částí monitorovacího systému (připojení monitoru do zdrojového mostu, propojení v serverovně a připojení k centrále)

- Anténní systém telemetrie pokrývající Interní oddělení, centrální schodiště budovy A a oddělení radiologie (cca 2000 m2 zastavěné plochy – 2 patra)

POŽADOVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 12ks 3 svodový EKG kabel včetně svodů a sady originálních elektrod

- 12ks NIBP hadice

- 12ks NIBP manžeta pro dospělého pacienta

- 4ks NIBP manžeta pro obézního pacienta

- 4ks NIBP manžeta pro dítě (kachektického) pacienta

- 12ks kabel pro měření SpO2

- 12ks prstové saturační čidlo

- 6ks ušní saturační čidlo

- 6ks propojova

- cí kabel pro měření IBP

- 6ks kabel pro připojení teplotního sensoru + teplotní sensor (jícnový/rektální)

- 10ks Sada 5-ti svod. EKG kabelu k telemetrickým vysílačům

- 10ks SpO2 kabel s prstovým sensorem k telemetrickým vysílačům

- 1x kompletní sada příslušenství k transportnímu monitoru (EKG kabely, elektrody, prstové čidlo, NIBP manžeta pro dospělé)

- V případě přístroje třídy elektrické bezpečnosti I součásti dodávky 6x kabel potenciálového pospojování s úhlovými zdířkami s délku min. o 10 cm delší, než délka napájecího kabelu.

EKG 12. svodové – 2 ks

- 12. svodové EKG pro provádění EKG vyšetření

- dotykový displej, klávesnice, možnost připojení k datové síti a sdílení dat,

- vkládání pacientů do databáze

- pojízdný vozík s košíkem a s ramenem na elektrody

- stejný výrobce, jako u monitorů životních funkcí pro potřeby sdílení a porovnávání naměřených dat

Stacionární pulsní oxymetr – 2 ks

- určený pro nepřetržité monitorování novorozenců i dospělých

- spolehlivé a kvalitní monitorování novorozenců a nedonošených dětí!!

- trvalé připojení do napájecí sítě, baterie na min. 3 hodiny provozu

- zobrazení pletysmografické křivky, tepová frekvence, SpO2, perfusní index

- veškeré příslušenství vhodné pro monitorování novorozenců pomocí nalepovacích sond (součástí dodávky 5 sond)

Přenosný pulsní oxymetr - 2 ks

| - měření a zobrazování saturace krve kyslíkem (%SpO2) a srdeční frekvence pacientů a hlídání jeho vývoje až po dobu 72 hodin. - saturace krve kyslíkem - dospělí (klipový prstový snímač) 0 - 100%, přesnost 70 - 95% min. ± 3 - tepové frekvence - displej digitální - provozní doba na baterie min. 60 hodin běžného provozu |  |
| --- | --- |

Simulátor životních funkcí – 1 ks

- Přístroj pro simulaci životních funkcí pacienta

- neinvazivní krevní tlak (NIBP), SpO2, EKG, teplota, respirace a invazivní krevní tlak (IBP) – vše v 1 přístroji

- Ruční a bateriově napájený přístroj s nabíječkou

- Možnost simulací v manuálním nebo automatickém módu

- Možnost uložení min. 1 000 záznamů

- Neinvazivní simulace krevního tlaku - Integrovaná pumpa - 0 až min. 350 mmHg, test úniku, časomíra, digitální manometr, přesnost tlaku max. ± 0,5%, nastavitelné druhy jednotek

- Nasycení kyslíkem (SpO2) - simulace prostřednictvím umělého prstu rozsah min. 60 až 100%, přesnost max. ± 1 bpm, chronometr - volba testovací odezvy SpO2 monitoru. Podpora konektorů (včetně adaptérů)  Nellcor, Nellcor Oximax, Masimo 9 pin, Masimo 14 pin, Philips / HP, GE, Nonin, Mindray (using Nellcor), Datascope

- Simulace EKG arytmií - Simulace 12-ti svodového EKG, průběhy - sinus (NSR), ST elevace, ST deprese, infarkt myokardu, Tall T, tepová frekvence min. 20 až 300 BPM, kardiostimulátor, atriální i ventrikulární arytmie

- Teplota – nastavitelná

- Respirace – nastavitelná rychlost, odpor i simulace apnoe

- Invazivní krevní tlak (IBP) – 2 kanály, nastavitelný statický i dynamický tlak.

- Bateriové napájení s možností dobíjení za sítě 110-230VAC, 50/60Hz

- Výdrž baterií – min. 3 hodiny

- Displej - plně grafický

- klávesnice

- Hmotnost < 2,5 kg

- Kalibrační certifikát

| Název | EKG |  | Oddělení | Neurologie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  | Předpokládaná cena | 41 322 |

Technická specifikace

- 12kanálové EKG

- Barevný LCD dotykový displej min. 6“

- Klávesnice alfanumerická

- Tiskové kanály: 3/6/12

- Termotiskárna vestavěná

- EKG 12svodové

- Detekce pacemakeru

- Hmotnost max 6 kg

- Napájení AC: 240 V, 50/60 Hz

- možnost připojení k PC: Ethernet + paměťová karta

- vkládání pacientských dat, ukládání záznamů

- Akumulátor min. na 100 záznamů

- Citlivost: 2.5, 5, 10, 20, 10/5, AGC (mm/mV)

- Vstupní impedance: ≥ 50 M (10 Hz)

- Pacientský kabel

- EKG hrudní elektrody balonkové

- EKG končetinové elektrody klampové

- Termální záznamový papír (5 balení)

- Síťový kabel

- Pojízdný stojan na EKG včetně košíku na příslušenství a ramena na elektrody

- V případě přístroje třídy elektrické bezpečnosti I součásti dodávky kabel potenciálového pospojování s úhlovými zdířkami s délkou min. o 10 cm delší, než délka napájecího kabelu.