# Část č. 11  - Infusní technika

| Název | Infusní technika |  | Oddělení | Vnitřní lékařství |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  | Předpokládaná cena | 1 020 661 |

Technická specifikace

Lineární dávkovač – 24 ks

- Přesné dávkování malých objemů pomocí jednorázových stříkaček běžně používaných objemů 10, 20, 50 ml různých výrobců,

- přesnost dávkování: ± 2 %,

- minimální rozsah dávkování: 0,1— 999,9 ml/hod.,

- výpočet rychlosti dávky v závislosti na hmotnosti pacienta/čase,

- bolusy - manuální i s přednastavením objemu/času,

- interní paměť přístroje na seznam až 100 léků, obsahující název, koncentraci, rychlost podávání a rychlost dávky, objem a rychlost podávání bolusu,

- možnost individualizace tohoto seznamu pro jednotlivá oddělení

- možnost uploadu nového seznamu léčiv (z lékárny, případně zdarma technikem dodavatele, atd.),

- použití pro různé terapeutické režimy

- režim Stand-by,

- možnost softwarově zablokovat přístroj proti neautorizovanému ovládání např. pomocí PIN kódu,

- systém KVO s více rychlostmi v závislosti na původní rychlosti dávkování,

- napájení 230V / 50 Hz, vestavěný akumulátor s kapacitou na min. 3 hodin provozu, automatické dobíjení akumulátoru při připojení do napájecí sítě,

- hmotnost max. do 3 kg vč. akumulátoru,

- software v češtině, možnost upgradu softwaru/uploadu softwaru i pro možnost rozšíření ošetřovatelských režimů (PCA, TCI,...), případně možnost dokoupit TCI dávkovač kompatibilní s dokovací stanicí

- čitelný a přehledný displej - minimálně jednoznačná identifikace alarmů — alarmy z jednotlivých umístěných přístrojů s rozlišením (vizuálním a zvukovým) jejich závažnosti,

- interval pravidelných periodických prohlídek podle zákona maximálně 1x 2 roky,

- možnost použití dávkovače a infuzní pumpy ve společné dokovací stanici propojené s nabízenou centrální stanicí

Infuzní pumpa – 12 ks

- přesnost dávkování: ± 5 %,

- minimální rozsah dávkování: 0,1 — 1200 ml/hod.,

- výpočet rychlosti dávky v mg, mmol, IU v závislosti na hmotnosti pacienta/čase,

- bolusy - manuální i s přednastavením objemu/času,

- interní paměť přístroje na seznam až 100 léků, obsahující název, koncentraci, rychlost podávání a rychlost dávky, objem a rychlost podávání bolusu,

- možnost individualizace tohoto seznamu pro jednotlivá oddělení

- možnost uploadu nového seznamu léčiv (z lékárny, atd.),

- použití pro různé terapeutické režimy:

- režim Stand-by,

- možnost softwarově zablokovat přístroj proti neautorizovanému ovládání např. pomocí PIN kódu,

- systém KVO s více rychlostmi

- možnost použití infuzních setů různých běžně dostupných výrobců 
               set pro běžnou infuzi, 
               sety pro podávání cytostatik, světlosenzitivních léků,...

- napájení 230V / 50 Hz, vestavěný akumulátor s kapacitou na min. 4 hodin provozu, automatické dobíjení akumulátoru při připojení do napájecí sítě,

- hmotnost max. do 3 kg vč. akumulátoru,

- software v češtině,

- čitelný a přehledný displej - minimálně jednoznačná identifikace alarmů — alarmy z jednotlivých umístěných přístrojů s rozlišením (vizuálním a zvukovým) jejich závažnosti,

- interval pravidelných periodických prohlídek maximálně 1x 2 roky,

- možnost použití dávkovače a infuzní pumpy ve společné dokovací stanici propojené s nabízenou centrální stanicí

Dokovací stanice – 6 ks

- stanice pro uchycení minimálně 6 přístrojů (možno stohovat)

- stanice musí splňovat podmínku snadného vyjmutí kteréhokoliv přístroje (dávkovače, pumpy) bez nutnosti manipulace s jiným přístrojem umístěným ve stanici a dále možnost opětovného umístění přístroje v libovolné pozici,

- možnost přenosu dat o průběhu infusní terapie do centrálního monitoru, včetně alarmů

Centrální monitorovací stanice

- centrální monitorovací stanice pro monitorování průběhu infusní terapie, alarmů a stavu náplní

- připojení 6 dodaných dokovacích stanic a zajištění přenosu veškerých dat o infusní terapii

- PC určené pro profesionální použití a 24 hodinový provoz, HDD min. 250 GB, min. 4 GB RAM, LAN,

- Monitor min. 24“, klávesnice, myš, reproduktory 2.0,

Stojan na infusní techniku – 6 ks

- pojízdný stojan na uchycení dokovací stanice s 6 ks infusní techniky

- minimálně 5 koleček, všechny s brzdou

- věšák na min. 2 infusní vaky

- košík na příslušenství

Ohřívač infuzí – 3 ks

- univerzální ohřívací systém určený pro ohřev všech typů infuzí a krevních produktů, k použití na operačních sálech, jednotkách intenzivní péče i standardních lůžkových odděleních.

- Elektrický ohřev – bez nutnosti použití jednorázových pomůcek

- Řídící jednotka pro umístění na infúzní stojan

- Jištění proti přetopení

- Akustická výstraha při poruše, přetopení, zkratu

- Digitální displej zobrazující aktuální a nastavenou teplotu

- Nastavitelná teplota

- Snadná údržba a dezinfikovatelnost

Obecné požadavky

- V případě přístroje třídy elektrické bezpečnosti I součásti dodávky kabel potenciálového pospojování s úhlovými zdířkami s délku min. o 10 cm delší, než délka napájecího kabelu.

Tester infusní techniky – 1 ks

- přístroj pro úplné ověření způsobilosti infúzních pump a dávkovačů.

- Minimálně 2 kanály

- Kompatibilní se všemi infúzními zařízeními na trhu

- okamžitý a průměrný průtok měří do hodnoty min. 1500 ml/h

- Měření okluzního tlaku

- Testování jednoduchého a dvojitého průtoku

- Úplné testování PCA infuzních pump (pumpy pro pacientem kontrolovanou analgezi)-objem bolusu, čas blokování bolusu.

- Displej zobrazuje grafy tlaku a průtoku

- software pro ovládání analyzátoru pomocí PC a pro zprávu a analýzu dat - integruje lékařské zařízení včetně testování elektrické bezpečnosti, vizuální kontrola a další funkční parametry

- paměť pro ukládání naměřených výsledků

- možnost přímého tisku reportů z měření