# Část č. 15  - Automatický laboratorní analyzátor

| Název | ELISA automatický laboratorní analyzátor |  | Oddělení | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  | Předpokládaná cena | 2 275 207 |

Technická specifikace

- ELISA automatický laboratorní analyzátor

- otevřený systém pro soupravy ostatních výrobců

- kontinuální a automatická manipulace se vzorky a reagenciemi

- pipetovací  systém bez přítomnosti kapalin

- pipetovací objem nastavitelný min. v rozsahu 10-300 μl

- simultánní zpracování min. 15 souprav

- přidávání dalších metod v průběhu testu

- zpracování min. 5 mikrotitračních destiček s vyhříváním, min. 5 mikrotitračních destiček při laboratorní teplotě současně

- možnost flexibilní kombinace různých metod na deskách při zaměnitelných reagenciích v rámci souprav

- kapacita min. 180 vzorků zajišťující vysokou propustnost

- možnost vyjmutí vzorků z přístroje po jejich naředění

- minimální objem vzorků – 100 ul

- systému identifikace čárových kódů pacientů

- systému identifikace čárových kódů reagencií

- uzavřený systém odpadních roztoků

- inventarizace spotřebního materiálu

- vysoká výkonnost - 3 robotická ramena (2 pipetovací, 1 pro transport komponent)

- reagencie bez nutnosti další manipulace pro zpracování tj. „Ready to use“ (typ Gold, Silver atd.)

- automatické rozpoznání typu soupravy, šarže a exspirace

- inventarizace zbytkové vyšetřovací kapacity soupravy

- jednoznačné barevné označení víček reagencií v držáku

- fotometrický rozsah min. v rozmezí -0,100 do 3,0 OD

- spektrální rozsah min. v rozmezí 405 do 690 nm

- přesnost min. 0,010 OD nebo 2,5%

- linaearita max. 1,5%

- mycí stanice s min. 8 –kanálovou promývací hlavou a programovatelným objemem o rozsahu min. 50-900 μl

- snímání hladiny odpadní i promývací nádoby

- min. 10 inkubátorů (z toho min. polovina vyhřívaných s přesností +-2%)

- třepání preriodické i kontinuální

- analyzátor musí splňovat všechny legislativní požadavky CE a in vitro diagnostiky (IVD)

- Analyzátor musí být nový (nerepasovaný)

- Součástí dodávky musí být připojení do LIS nemocnice