# Část č. 16  - POCT systém pro analýzu glukózy

| Název | POCT analyzátor |  | Oddělení | CL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  | Předpokládaná cena | 1 112 397 |

Technická specifikace

Předmět dodávky:

- 25 glukometrů včetně dokovacích stanic

- další vybavení (PC, server, software) s ohledem na monitorig glykemiena dvou pracovištích (20 km)

Technické požadavky:

- měření z materiálů:	plná žilní krev

- arteriální krev

- novorozenecká krev

- plná kapilární krev

- měření v rozsahu:	0,6-30,0 mmol/l

- vydání výsledku do:	10s

- vydání výsledku:	v jednotkách SI tedy mmol/l

- funkčnost v podmínkách:	15-40°C

- umožňuje vložit ID pacienta:	pomocí čárového kódu

- umožňuje vložit ID operátora:	pomocí čárového kódu

- umožňuje vložit ID pacienta:	ručně (bez čárového kódu)

- umožňuje vložit ID operátora:	ručně (bez čárového kódu)

- ukládání a zobrazení historie naměřených dat

- bezdrátový přenos dat do řídícího software nebo LIS/NIS

- sledování expirace měřících stripů

- maximální doba nabíjení: 8 hod

- minimální provoz z baterie: 8 hod nebo 100 měření

- měření v módu interní kontroly

- Stripy kompatibilní s POCT glukoměrem:

- bez ovlivnění interferenty (minimálně hematokritem, maltózou, xylózou, vit. C)

Software

- komunikace s LIS/NIS

- vzdálené sledování POCT glukometrů z jednoho řídícího místa mimo místo měření

- Dokumentace: zapojení v systému EHK na národní úrovni (nejlépe SEKK)

- servisní a odborná podpora v ČR

- systém a podpora doškolování dalších operátorů v součinnosti se systémem zajištění manipulace pouze zaškolenou a kompetentní osobou

- Předpokládá se 30 000 vyšetření za rok