# Část č. 22  - inkubátor

| Název | Inkubátor |  | Oddělení | Pediatrie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  | Předpokládaná cena | 385 950 |

Technická specifikace

- provozní režim řízení teplotou vzduchu / servořízení kožní teplotní sondou

- servo zvlhčování včetně měření vlhkost, min. 40-90%

- servodávkování kyslíku včetně měření koncentrace nastavení min. 21 – 60%

- hlučnost menší než 51dBA

- otevírací oba boční panely

- trendelenburg/antitrendelenburg

- výsuvná matrace

- prostupový „iris“ port

- úplná viditelnost do víka inkubátoru

- alarmové světlo

- plynulé oboustranné polohování matrace

- ložná plocha se zásuvkou pro RTG kazetu

- matrace

- integrovaná váha

- vyšetřovací světlo

- Přehledný ovládací panel se zobrazením nastavených a měřených hodnot

- univerzální „euro“ lišta

- držák ventilačních okruhů

- monitoring životních funkcí s ovládáním a zobrazením na displeji (integrovaný, nebo externí s upevněním na inkubátoru – SpO2, RR, T, puls, NIBP.

- noha podvozku s nastavitelnou výškou

- držák na infuzi

- uzavřený úložný box na spodním dílu

- v případě třídy elektrické bezpečnosti 1 součástí dodávky kabel ochranného pospojování v délce minimálně o 20 cm delší, než elektrický přívodní kabel. Průřez min. 6 mm2, koncovka úhlová pro ochranné pospojování.

- dvě police, nebo zásuvky

- fototerapeutická lampa LED (samostatně stojící na pojízdném stojanu, časovač)

- Součástí dodávky resuscitační sada:

  - T-resuscitátor

  - Pro resuscitaci novorozenců

  - Indikace inspiračního tlaku

  - Nastavitelné hodnoty inspiračního tlaku

  - Nastavitelný PEEP

  - Držák na uchycení na lůžko

  - Zkušební plíce

  - Mixer O2/vzduch s průtokoměrem - nastavitelný minimálně 0-15 litrů/minutu, 2 průtokoměry na výstupu, nastavení koncentrace O2 minimálně 21-100%

  - Signalizace výpadku dodávky plynu.