Část č. 3  - Nemocniční lůžka

| Název | Nemocniční lůžko pro JIP elektricky polohovatelné | Oddělení | Centrální JIP |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 9 |  | Předpokládaná cena celkem | 1 294 218 |

Technická specifikace

- bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění, bez výhrad

- velmi stabilní a jednoduše čistitelná sloupová konstrukce lůžka

- elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha – tj. zádový, stehenní a lýtkový díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů

- bezpečná pracovní zátěž minimálně 250 kg

- zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 45- 80 cm pro bezpečnou práci personálu a mobilizaci pacienta

- zádový a stehenní díl s automatickým odsunem v horizontálním i vertikálním směru při polohování pro eliminaci tlaku a střižných sil

- integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 15 cm pomocí elektromotoru

- ložná plocha umožňující RTG vyšetření plic pacienta na lůžku, nevyžadujeme držák RTG kazety pod ložnou plochou

- potenciálové propojení

- náklon TR/ATR min. +/- 12° pomocí elektromotoru

- laterální náklon min. +-10° pomocí elektromotoru

- mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR)

- centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, TR/ATR poloha)

- nožní ovladače integrované do podvozku pro nastavení výšky a laterálního náklonu s ochranou proti nechtěnému polohování

- postranice dělené s ochranou po celé délce ložné plochy dle platných norem.

- výška postranic dostatečná i pro použití aktivního antidekubitního systému, tj. minimálně 45 cm

- kompaktní plastová odnímatelná čela, nožní s aretací proti samovolnému vytažení při transportu

- kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr min. 150 mm s plastovým krytem

- ochranná kolečka v rozích lůžka

- ochrana nezabrzděného lůžka

- zálohová baterie

- integrovaný vážící systém

- alarm nebezpečného pohybu pacienta na lůžku (prevence pádů)

- alarm opuštění lůžka pacientem

- univerzální lišty a držáky na příslušenství

- hrazda s plastovou rukojetí,

- držák močové láhve

- držák sáčků na moč

Matrace pro nabízená lůžka

- jádro ze studené PUR pěny se sníženou hořlavostí, zpevněné (vyztužené) okraje,

- potah snadno snímatelný - zip minimálně ze 2 stran s ochranou proti průsaku nečistot do jádra,

- jádro matrace prořezané minimálně ve dvou směrech,

- materiál potahu antibakteriální, omyvatelný, dezinfikovatelný běžnými prostředky, prodyšný, pratelný na 90 °C, svařované švy,

- rozměr matrace dle ložné plochy lůžka, výška matrace min. 14 cm,

- nosnost min. 140 kg.

- V případě přístroje třídy elektrické bezpečnosti I součásti dodávky kabel potenciálového pospojování s úhlovými zdířkami s délkou min. o 10 cm delší, než délka napájecího kabelu.

- Proškolení technika zadavatele k provádění servisu a PBTK

| Název | Nemocniční lůžko resuscitační pro ARO elektricky polohovatelné | Oddělení | ARO |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 8 |  | Předpokládaná cena celkem | 1 732 232 |

Technická specifikace

- lůžka pro resuscitační péči

- shoda s platnou normu EN 60601-2-52

- stabilní sloupová konstrukce lůžka

- bezpečná pracovní zátěž minimálně 230 kg

- zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 30 cm

- čtyřdílná ložná plocha – zádový, stehenní a lýtkový díl polohovatelný pomocí elektromotorů

- ložná plocha se systémem eliminace tlakových a střižných sil při polohování

- šířka ložné plochy 90 cm

- integrované prodloužení/zkrácení lůžka min. 20 cm pomocí elektromotoru

- laterální náklon min. +/- 25° pomocí elektromotoru

- náklon TR/ATR min. +/- 10° pomocí elektromotoru

- ložná plocha umožňující RTG vyšetření plic pacienta na lůžku, RTG kazeta pod ložnou plochou dobře dostupná ze strany lůžka

- možnost snímání C ramenem

- mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR)

- odnímatelná čela, nožní s aretací proti samovolnému vytažení

- dělené sklopné postranice s ochranou proti nechtěnému spuštění a dostatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklíněním dle platných norem

- výška postranic dostatečná pro použití aktivního antidekubitního systému, tj. min.

40 cm nad ložnou plochou

- sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností

blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, TR poloha,…)

- v postranicích integrované oboustranné ovladače lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování

- nožní ovladače integrované do podvozku pro nastavení výšky a laterálního náklonu s ochranou proti nechtěnému polohování

- integrovaný vážící systém

- alarm nebezpečného pohybu pacienta na lůžku (prevence pádů)

- alarm opuštění lůžka pacientem

- kolečka s centrálním ovládáním brzd, páté elektricky poháněné kolečko pro lepší manipulaci s lůžkem

- univerzální lišty a držáky na příslušenství

- držáky na infúzní stojan a hrazdu

- ochranná kolečka v rozích lůžka

- ochrana nezabrzděného lůžka

- zálohová baterie

- váha pacienta integrovanou do lůžka

- příslušenství: infuzní stojan, hrazda se samonavíjecí rukojetí

- proškolení technika zadavatele k provádění servisu a PBTK