# Příloha č. 1  Zadávací dokumentace

VZ „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – Elektromedicína“

Požadované technické parametry

| Do této přílohy uchazeč musí uvést ke každému parametru, zda nabízený přístroj požadovaný parametr splňuje či nesplňuje. U technického parametru vyjádřeného číselnou hodnotou uvede hodnotu nabízeného přístroje. Na technické parametry, které nejsou označeny minimální nebo maximální hodnotou, zadavatel připouští toleranční rozsah +- 10%. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ČÁST I - BCM monitor |  |  |  |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| Technické parametry |  |  |  |
| počet využitých frekvencí při bioimpedanční spektroskopii - min. 50, max. neomezeně, |  |  |  |
| kvantifikace stavu tekutin pacienta (v litrech) – minimálně suchá váha dialyzovaného pacienta, distribučního objemu urey, celkové tělesné vody, extracelulární tělesné vody, intracelulární tělesné vody, max. neomezeně, |  |  |  |
| určení základních parametrů nutričního stavu pacienta - min. Lean tissue index, Fat tissue index, Body cell mass, max. neomezeně, |  |  |  |
| kompatibilita s dialyzačními přístroji výrobce Fresenius typ 5008 (přenos dat mezi dialyzačním přístrojem pomocí pacientské karty, která bude součástí dodávky), |  |  |  |
| software k archivaci a správě dat výsledků měření pacientů, |  |  |  |
| přístroj musí plně splňovat požadavek na povinné vybavení dialyzačního střediska „systémem detekce hydratace pacienta“ dle 92/2012 Sb. Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, přílohy 2 pro ambulantní péči na str. 11, platná od 1. 4. 2012 |  |  |  |
| vhodný pro použití u pacientů – nositelů kardiostimulátoru nebo kardioverteru. |  |  |  |

| ČÁST II - A - Defibrilátor – bifázický 1ks (varianta A - ARO) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| jednoduché intuitivní ovládání |  |  |  |
| snadná manipulace s přístrojem |  |  |  |
| maximální odolnost proti nárazům a úderům, provozní odolnost proti prachu a vodě (min. IP44); požadovaná odolnost proti vibracím pro pozemní vozidla a letecké prostředky |  |  |  |
| obrazovka dobře čitelná i v terénu při slunečním osvitu o velikosti min. 8″, volitelný režim zobrazení, plně barevný režim a vysoce kontrastní režim |  |  |  |
| současné zobrazení křivek měřených hodnot vitálních funkcí na monitoru, z toho minimálně možnost sledovat současně křivku EKG, SpO2 (včetně měření SpCO) a EtCO2, přehledné a čitelné zobrazení všech měřených hodnot vitálních funkcí |  |  |  |
| bifazický defibrilační výboj s eskalací energie výboje do 360J s maximální hodnotou energie při manuálním i automatickém režimu |  |  |  |
| manuální defibrilace s využitím samolepících elektrod |  |  |  |
| poloautomatická externí defibrilace se systémem doporučení výboje s využitím samolepících defibrilačních elektrod |  |  |  |
| přístroj umožňující používání jednorázových samolepících defibrilačních elektrod z originálního sortimentu výrobce |  |  |  |
| jednorázové samolepících defibrilační elektrody musí být zavedeny v Číselníku VZP – ZP (ZUM) |  |  |  |
| metronom se zvukovým signálem pro provádění KPR nastavitelný na intubovaného i nezaintubovaného pacienta, pro dospělé i děti |  |  |  |
| tiskárna s možností tisku minimálně tří křivek nad sebou a šíří papíru min. 100mm |  |  |  |
| neinvazivní kardiostimulace minimálně v režimu fixní/volitelná s využitím samolepících defibrilačních elektrod |  |  |  |
| monitorace CO2 (EtCO2) |  |  |  |
| neinvazivní monitorace SpO2 (pulzní oxymetrie) včetně měření SpCO technologií Masimo nebo obdobným řešením |  |  |  |
| snímání 12-ti svodového EKG, včetně záznamu tisku a vyhodnocení |  |  |  |
| měření neinvazivního tlaku krve NIBP |  |  |  |
| trendy životních funkcí, sledování vývoje ST segmentů, včetně vytvoření souhrné zprávy (protokolu), která bude obsahovat minimálně měřené hodnoty EKG,SpO2,NIBP a CO2 s možností přímého nebo následného tisku z paměti přístroje nebo datového přenosu z paměti přístroje do databáze |  |  |  |
| ukládání dat v paměti defibrilátoru a možnost následného tisku záznamu resuscitace pro potřeby dokumentace a předání pacientů; možnost přenesení těchto zdrojových dat z přístroje do stávající zdrojové databáze |  |  |  |
| schopnost přístroje ukládat data v paměti defibrilátoru s možností další práce s uloženými daty |  |  |  |
| schopnost přístroje zamezit riziku ztráty dat a nastavení přístroje během provozu (např. zálohované napájení) |  |  |  |
| dodání 2ks výměnných baterií s indikací stavu kapacity na obrazovce přístroje a na těle baterie |  |  |  |
| provoz přístroje s jednou sadou výměnných baterií minimálně 6 hodin |  |  |  |
| dodání včetně příslušenství nezbytného pro uvedení do provozu (standardní odpojitelná pevná defibrilační pádla, kabel pro připojení jednorázových externích nalepovacích defibrilačních elektrod, jeden pár nalepovacích elektrod, EKG kabel, SpO2 prstové čidlo + kabel, papír do vestavěné tiskárny, NIBP manžeta + hadice, příslušenství pro měření EtCO2) |  |  |  |
| součástí přístroje bude transportní brašna včetně popruhu přes rameno |  |  |  |

| ČÁST II - B - Defibrilátor – bifázický 2ks (varianta B - dětské, interna) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| přístroj pracující jak v automatickém, tak v manuálním režimu |  |  |  |
| v manuálním režimu nastavitelná energie výboje min. ve 20 krocích v synchronním i asynchronním režimu |  |  |  |
| musí mít bifázický výboj o maximální energii minimálně 360J – v obou režimech |  |  |  |
| doba nabíjení na energii 360 J do maximálně 10s |  |  |  |
| přístroj musí mít synchronizovanou kardioverzi a zevní stimulaci |  |  |  |
| metronom se zvukovým signálem pro provádění KPR nastavitelný na intubovaného i nezaintubovaného pacienta, pro dospělé i děti |  |  |  |
| defibrilátor opatřen interní tiskárnou pro tisk aktuální křivky EKG i tisk epizody z paměti přístroje ve formátu kontinuálního pásu |  |  |  |
| LCD displej o velikosti min. 5“ |  |  |  |
| nízká hmotnost – max. 7kg vč. pevných defibrilačních pádel |  |  |  |
| přístroj umožní selekci tlačítek v automatickém režimu tak, že při práci v tomto režimu zůstanou na ovládacím panelu defibrilátoru výhradně tlačítka ovládání AED – zapnutí přístroje, analýza rytmu, výboj – nutnost eliminace chybných kroků méně zkušených uživatelů |  |  |  |
| přístroj opatřen záložní baterií – při plném nabití min. 140 defibrilačních impulsů o energii 360 J, nebo monitorace EKG a SpO2 po dobu min. 210 min. |  |  |  |
| podpora používání jednorázových nalepovacích defibrilačních elektrod |  |  |  |
| součástí přístroje bude transportní brašna včetně popruhu přes rameno |  |  |  |
| Požadované příslušenství k přístroji: |  |  |  |
| 3-žílový kabel pro snímání EKG |  |  |  |
| kabel pro připojení jednorázových externích nalepovacích defibrilačních elektrod |  |  |  |
| standardní odpojitelná pevná defibrilační pádla pro dospělé s integrovanými pádly pro děti – 1 pár |  |  |  |

| ČÁST II - C - Defibrilátor bifázický (Chirurgie) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| přenosný s automatickou kompenzací výboje dle impedance pacienta |  |  |  |
| ovládání a software v českém jazyce |  |  |  |
| barevný min. 7“ LCD displej se zobrazením min. 3 křivek, numerických hodnot a alarmových hlášení |  |  |  |
| monitorace EKG min. 3 svody |  |  |  |
| volitelnost externí kardiostimulace |  |  |  |
| monitorace saturace SpO2 včetně alarmů |  |  |  |
| monitorování neinvazivního krevního tlaku NIBP |  |  |  |
| možnost upgradu přístroje o volitelně měření výdechového CO2)= EtCO2 |  |  |  |
| volba energie min. v rozsahu od 1 do 200 J |  |  |  |
| manuální režim defibrilace |  |  |  |
| synchronizovaná kardioverze |  |  |  |
| externí defibrilační elektrody s indikátorem kontaktu s tělem pacienta |  |  |  |
| integrovaný zapisovač vč.tisku historie událostí |  |  |  |
| doba nabíjení na doporučených 150 J pod 5 sekund |  |  |  |
| přístroj opatřen záložní baterií – při plném nabití min. 140 defibrilačních impulsů o energii 360 J, nebo monitorace EKG a SpO2 po dobu min. 210 min. |  |  |  |
| zobrazitelnost kapacity na displeji , nabíjení přímo v přístoji vč. led kontrolky nabíjení |  |  |  |
| možnost provozu z elektrické sítě i baterie |  |  |  |
| uchování pacientských údajů po dobu min. 24 hodin |  |  |  |
| Příslušenství: |  |  |  |
| brašna |  |  |  |
| kabeláž na monitorované funkce |  |  |  |

| ČÁST III - Zevní fixátor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| sestava nástrojů k řešení traumatologických operačních výkonů na dlouhých kostech – humerus, femur): |  |  |  |
| 1ks – tělo UNI-FIX krátké, 1ks – kruh carbon 200 mm, 2ks – kolmá hlava UNI-FIX 3ks – upínka na drát, 1ks – hlava UNI-FIX Hybrid, 1ks – napínák na Hybrid, 1ks – distraktor k UNI-FIX standard 2ks – čep na jezdce rovný  6, 2ks – čep na jezdce lomený  6, 1ks – T-klíč na napínák, 2ks – tyč carbon 8/400mm, 2ks – kuželový šroub  6, 120/30 mm, 2ks – kuželový šroub  6, 140/40 mm, 1ks – drátěný koš, 1ks – silikonová podložka. |  |  |  |
| Z důvodů ochrany předchozích investic požaduje zadavatel, aby bylo toto příslušenství plně kompatibilní s částmi zevního fixátoru dodaného firmou MEDIN. Rychlejší operativa a možnost využití více částí tohoto nástroje opakovaně. |  |  |  |

| ČÁST IV - Holter EKG – pro dětské pacienty s hmotností 10kg a více |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne |  | Reálná hodnota |  | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |  |  |
| - Záznamník EKG - 1ks |  |  |  |  |  |  |  |
| - přehledný a dobře čitelný LCD displej. |  |  |  |  |  |  |  |
| - nekomprimovaný digitální záznam do interní paměti. |  |  |  |  |  |  |  |
| - hmotnost záznamníku bez baterie do 65g |  |  |  |  |  |  |  |
| - záznam 3 kanálů EKG – min. 48 hodin. |  |  |  |  |  |  |  |
| - automatická detekce pacientského stimulátoru. |  |  |  |  |  |  |  |
| - záznam stimulačních impulzů. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 ks pacientský kabel – 5 svodů AESI pro vytvoření 12 svodového záznamu (derivovaný) |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 ks ochranné pouzdro záznamníku |  |  |  |  |  |  |  |
| - kontrola kontaktů EKG elektrod na displeji. |  |  |  |  |  |  |  |
| - ověření EKG signálu na displeji. |  |  |  |  |  |  |  |
| - pacientské tlačítko pro záznam události. |  |  |  |  |  |  |  |
| - interní paměť záznamníku zabraňující případné ztrátě dat. |  |  |  |  |  |  |  |
| - zobrazení zbývajícího času záznamu na displeji. |  |  |  |  |  |  |  |
| - napájení pomocí baterií AAA nebo jiné obdobné řešení. |  |  |  |  |  |  |  |
| - základní voděodolnost před deštěm a stříkající vodou, min. stupeň krytí X3 |  |  |  |  |  |  |  |
| - automatické testy po zapnutí záznamníku kontrolující jeho základní funkce. |  |  |  |  |  |  |  |
| - spojení s PC pomocí dokovací stanice USB portem, dokovací stanice musí být součástí dodávky. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Software k vyhodnocení záznamu – licence pro jedno PC |  |  |  |  |  |  |  |
| - kompatibilní s operačním systémem Windows XP, 7, 10. |  |  |  |  |  |  |  |
| - software umožňující vyhodnotit pořízený EKG záznam z výše uvedeného záznamníku. |  |  |  |  |  |  |  |
| - kompatibilita SW se stávajícími záznamníky typ: DigiTrak Plus, výrobce: PHILIPS, které jsou majetkem zadavatele. |  |  |  |  |  |  |  |
| - plné rozkrytí křivek všech 12 svodů |  |  |  |  |  |  |  |
| analýza arytmií, ST a QT úseku |  |  |  |  |  |  |  |
| - rychlá analýza 24h záznamu do 60s |  |  |  |  |  |  |  |
| - rychlé stahování dat ze záznamníku do 90s |  |  |  |  |  |  |  |
| - možnost vytváření, upravování a exportování vytvořených záznamů / zpráv. |  |  |  |  |  |  |  |
| ČÁST V - Holter tlakový |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametr | Ano / Ne |  | Reálná hodnota |  | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |  |  |
| umožňující monitorování krevního tlaku |  |  |  |  |  |  |  |
| oscilometrická metoda měření |  |  |  |  |  |  |  |
| jednoduchá intuitivní obsluha |  |  |  |  |  |  |  |
| systolický tlak 60-290 mmHg |  |  |  |  |  |  |  |
| distolický tlak 30-200 mmHg |  |  |  |  |  |  |  |
| přesnost měření +/- 4 mmHg |  |  |  |  |  |  |  |
| měření srdeční frekvence 30-240 úderů/minuta |  |  |  |  |  |  |  |
| kapacita paměti 300 měření |  |  |  |  |  |  |  |
| pacientské tlačítko na změnu režimu den/noc |  |  |  |  |  |  |  |
| přehledný vyhodnocovací program v českém jazyce |  |  |  |  |  |  |  |
| možnost připojení více velikostí manžet |  |  |  |  |  |  |  |
| možnost úpravy závěrečné zprávy |  |  |  |  |  |  |  |
| napájení pomocí baterií AA nebo akumulátorů, baterie musí být součástí dodávky |  |  |  |  |  |  |  |
| kapacita baterie umožňující min. 300 měření nebo provoz delší než 24 hodin |  |  |  |  |  |  |  |
| přehledný LCD displej zobrazující naměřené hodnoty, včetně zobrazování |  |  |  |  |  |  |  |
| ovládání přístroje pomocí klávesnice |  |  |  |  |  |  |  |
| lehký, kompaktní, tichý |  |  |  |  |  |  |  |
| komunikace s PC, OS Windows 7 nebo vyšší – pomocí USB (kabel musí být součástí dodávky), pomocí bezdrátového připojení Bluetooth nebo jiného obdobného řešení |  |  |  |  |  |  |  |
| Požadujeme dodat příslušenství: 1x dětská manžeta NIBP 1x dospělá manžeta NIBP 1x pás s pouzdrem na holter |  |  |  |  |  |  |  |
| ČÁST VI - Kardiostimulátor dočasný |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametr |  | Ano / Ne |  | Reálná hodnota |  | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |  |
| dočastný jednodutinový externí kardiostimulátor |  |  |  |  |  |  |  |
| kardiostimulátor musí mít rozsah frekvence 30 – 150/min., možnost rychlé stimulace v rozsahu minimálního intervalu 100 - 300/min. |  |  |  |  |  |  |  |
| kardiostimulátor musí mít režimy jednodutinové stimulace – AAI, AOO, VVI a VOO |  |  |  |  |  |  |  |
| kardiostimulátor musí mít samostatné a snadné nastavení frekvence, výdeje a citlivosti |  |  |  |  |  |  |  |
| kardiostimulátor musí mít amplitudu pulsu do 12 V, šířku impulsu do 1,5 ms a sensitivitu v minimálním intervalu 1 - 12 mV |  |  |  |  |  |  |  |
| kardiostimulátor musí mít indikátor slabých baterií |  |  |  |  |  |  |  |
| kardiostimulátor musí mít blokovací funkce zabraňující náhodné změně parametrů |  |  |  |  |  |  |  |
| kardiostimulátor musí mít ochranu proti defibrilačnímu výboji |  |  |  |  |  |  |  |
| kardiostimulátor musí umožnit nepřerušovaný provoz i během výměny baterií |  |  |  |  |  |  |  |
| kardiostimulátor musí mít minimalizovanou citlivost vůči elektromagnetickému a magnetickému rušení |  |  |  |  |  |  |  |

| ČÁST VII - Lampa fototerapeutická – LED (2ks) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| pojízdný stojan s brzditelnými kolečky a nastavitelnou výškou pro různá lůžka, |  |  |  |
| LCD displej, |  |  |  |
| časomíra pro terapii s možností naprogramování délky léčby, |  |  |  |
| životnost světelného zdroje min. 20 000 hod. bez nutnosti výměny zdroje záření, |  |  |  |
| monitorování kožní teploty (vč. teplotní sondy), |  |  |  |
| vyšetřovací světlo. |  |  |  |
| možnost rotace vykloubení se zaměřovacími body. |  |  |  |

| ČÁST VIII - Kardiotokograf jednoplodový vč. měření NIBP matky (2ks) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| - fetální monitor - antepartální |  |  |  |
| - LCD displej vel. min. 6,5“ s dotykovým ovládáním – možnost polohování |  |  |  |
| - software, ovládání a popisy ovládacích tlačítek v českém jazyce |  |  |  |
| - US sonda – 1ks – pro Snímání srdeční frekvence plodu |  |  |  |
| - TOCO sonda – 1ks – pro Monitorování děložních stahů |  |  |  |
| - snímaní pulzu matky z TOCO sondy v rozsahu 40-240 tepů za minutu, bez nutnosti monitorování dalších parametrů vitálních funkcí matky. Zároveň nesmí dojít ke snížení komfortu rodičky např. nalepením EKG svodů na její hrudník |  |  |  |
| - monitorování dvojčat v základní verzi přístroje – aktivace připojením druhé US sondy |  |  |  |
| rozsah tepové frekvence plodu: 50-240 tepů za minutu |  |  |  |
| - automatická detekce pohybu plodů |  |  |  |
| - kontrola kanálů mezi matkou a plodem/plody |  |  |  |
| - lehké a kompaktní voděodolné sondy |  |  |  |
| - možnost zadávání pacientských dat, vkládání předem definovaných poznámek do záznamu |  |  |  |
| - nastavitelnost alarmů všech měřených parametrů |  |  |  |
| - nastavitelnost hlasitosti srdeční frekvence i alarmů |  |  |  |
| - zapisovač – rozlišení tepové frekvence 1BPM, rozlišení děložní aktivity 1 rel. Jednotka, rychlost papíru 1, 2, 3 cm/min, nastavitelný časovač záznamu |  |  |  |
| - zápis do paměti – možnost dotisku v případě nedostatku papíru |  |  |  |
| - monitorování NIBP matky |  |  |  |
| - možnost připojení bezdrátového monitorování – telemetrie |  |  |  |
| - možnost připojení do centrálního monitorovacího systému |  |  |  |
| - pojízdný stojan s přihrádkou nebo vozík se zásuvkami |  |  |  |
| - monitorování trojčat pomocí US sond, které jsou propojeny s přístrojem kabelovým připojením (nikoliv pouze telemetricky) |  |  |  |
| - hmotnost max. 6 kg |  |  |  |
| - možnost upgradu přístroje na monitorování trojčat – přístroj musí zůstat i nadále lehký, přenosný a KOMPAKTNÍ |  |  |  |
| - tisk na termopapír i při monitorování trojčat |  |  |  |
| - zadávání pacientských dat a měření a zobrazení vitálních funkcí matky a všech srdečních tepů plodů (i trojčata) na KTG přístroji |  |  |  |

| ČÁST IX - Kryosonda |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| kryochirurgický přístroj s flexibilními sondami pro pneumologii |  |  |  |
| možnost programování přístroje, minimálně naprogramování až 10 programů |  |  |  |
| zobrazení údajů nastavení prostřednictvím displeje |  |  |  |
| aktivace nástroje nožním pedálem |  |  |  |
| nastavení efektu až 5 stupňů podle použitého nástroje |  |  |  |
| rozpoznání připojeného nástroje systémem Plug & Play (identifikace čipem) |  |  |  |
| statistické zobrazení počtu použití nástroje |  |  |  |
| časovač doby aktivace s nastavením načítání nebo odečítání času se zvukovým signálem |  |  |  |
| chladící typ plynů: CO2 |  |  |  |
| použití dvou tlakových láhví s obsahem 10 kg v sériovém zapojení |  |  |  |
| komunikační port |  |  |  |
| indikace chybových stavů – optická a akustická. Zobrazení chyb s popisem chyby |  |  |  |
| autotest po zapnutí přístroje |  |  |  |
| regulace hlasitosti indikačních signálů |  |  |  |
| vstupní tlak 45 – 65 barů |  |  |  |
| váha přístroje do 7 kg |  |  |  |
| Příslušenství: |  |  |  |
| flexibilní kryosondy sterilizovatelné na 134°C |  |  |  |
| flexibilní kryosonda o průměru 1,9 mm a délce 1050 mm |  |  |  |
| flexibilní kryosonda o průměru 2,4 mm a délce 900 mm |  |  |  |
| nožní pedál |  |  |  |
| vozík s možností umístění tlakových láhví min. 2 (2l, 5l, 10l) |  |  |  |

| ČÁST X - A - Monitorovací systém s centrálou – 12 monitorů + centrála |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| Monitory životních funkcí (12ks) |  |  |  |
| barevná LCD obrazovka o velikosti min. 12” |  |  |  |
| modulární monitor s možností transportu, určený pro monitoraci dospělých, dětí i novorozenců |  |  |  |
| monitor ovládaný pomocí dotykové obrazovky, uživatelské prostředí v českém jazyce |  |  |  |
| min. 6 stop na obrazovce, monitorace až 18 parametrů |  |  |  |
| váha monitoru max. 4,5 kg |  |  |  |
| napájení ze sítě 230V i vyjímatelné baterie umožňující monitoraci po dobu min. 180 minut |  |  |  |
| režim velkých číslic, uživatelsky konfigurovatelné parametry i rozmístění |  |  |  |
| minimálně 5 konfiguračních profilů obrazovky a monitorovaných parametrů |  |  |  |
| parametry modulů pro 4 monitory z 12: EKG 5 svodové s možností zobrazit 2 libovolné svody, NIBP, teplota, SpO2, respirace s možností volby svodů, 2x IBP, teplota |  |  |  |
| parametry modulů pro 2 monitory z 12: EKG 5 svodové s možností zobrazit 2 libovolné svody, NIBP, teplota, SpO2, respirace s možností volby svodů, 2x IBP, teplota, EtCO2 |  |  |  |
| parametry modulů pro 6 monitorů z 12: EKG 5 svodové s možností zobrazit 2 libovolné svody, NIBP, teplota, SpO2, respirace s možností volby svodů, teplota |  |  |  |
| možnost rozšíření o samostatný modul pro kontinuální měření analgeze použitelný se všemi nabízenými monitory. Měření na základě analýzy HRV, integrovaný displej o velikosti min 8“, možnost exportu dat do MS Excel |  |  |  |
| grafické i tabulkové trendy měřených parametrů za dobu posledních min. 96 hodin včetně jejich tisku |  |  |  |
| přenos dat z monitoru do modulu a mezi monitory bez nutnosti nulování IBP při přenosu modulů mezi monitory – podpora přenosu až 24 hodin |  |  |  |
| akustická a optická signalizace alarmů životních funkcí s uživatelsky nastavitelnou zvukovou intenzitou, vzniklé alarmové sestavy musí být akusticky a opticky barevně odlišeny (viditelnost světelného alarmu 360 st.), min. 3 skupiny alarmů dle závažnosti |  |  |  |
| dle doporučení IEC režim „standby“ (Připraveno) – při odpojeném pacientovi bez alarmů |  |  |  |
| monitor lze vypnout/ztmavit nebo zapnout šetřič obrazovky, ale monitor pacienta stále monitoruje a v případě alarmu se obrazovka přepne do standardního měřícího režimu |  |  |  |
| monitor musí být vybaven funkcí pro kontrolu alarmů v jednom místě, a to jak jejich aktuálního nastavení, tak i přehled posledních alarmových hlášení všech monitorovaných vitálních funkcí |  |  |  |
| možnost automatického zobrazení alarmů z vybraného monitoru, zapojeného v shodné síti a plné zobrazení takových monitorů |  |  |  |
| možnost připojení infuzní techniky, ventilátorů apod., zobrazení jejich dat na monitoru a přenos na centrální stanici |  |  |  |
| možnost dodatečného rozšíření modulů o C.O., EtCO2, SvO2, atd. |  |  |  |
| možnost připojení čtečky čárových kódů (min. 2 USB porty) |  |  |  |
| součástí dodávky základní příslušenství pro monitoraci požadovaných parametrů |  |  |  |
| Centrála monitorovací |  |  |  |
| uživatelské prostředí v českém jazyce |  |  |  |
| 2x barevná dotyková LCD obrazovka o velikosti min. 22“, klasifikace medicínský monitor |  |  |  |
| možnost rozložení zobrazení lůžek na 2 dotykových displejích |  |  |  |
| ovládání centrálního monitoru pomocí dotykové obrazovky, klávesnice a myši |  |  |  |
| laserová tiskárna A4 pro přímý tisk z centrálního monitoru a připojených pacientských monitorů, síťové provedení |  |  |  |
| funkce příjem/propuštění/překlad pacienta |  |  |  |
| min. 100 měření NIBP v přehledu, zobrazení naměřené hodnoty na monitoru až do zahájení dalšího měření |  |  |  |
| současné zobrazení 24 křivek na displeji, v individuálním módu až 4 křivek na pacienta v reálném čase |  |  |  |
| režim zobrazení: Pro 1 pacienta minimálně 4 vybrané křivky, nebo 2 křivky + 2 trendy a schopnost detailního zobrazení libovolného vybraného pacientského monitoru bez přerušení monitorace ostatních pacientů |  |  |  |
| obousměrná komunikace s připojenými monitory, schopnost nastavení alarmových hranic a utišení aktuálního zvukového alarmu z centrální stanice |  |  |  |
| konektory: USB, RJ45, výstupy VGA/DVI, sériový konektor RS-232, audio výstup |  |  |  |
| síťové připojení přes rozhraní Ethernet |  |  |  |
| uchování plného záznamu až 5 vybraných křivek ve vzájemné vazbě za dobu posledních minimálně 24 hodin u 1 pacienta a všech připojených monitorů |  |  |  |
| práce s křivkami pacienta, možnost funkce „elektronické pravítko“ pro měření úseků v cm |  |  |  |
| stálé zobrazení dat a parametrů ze všech připojených monitorů včetně alarmových stavů a trendů |  |  |  |
| možnost dodatečného připojení telemetrického systému bez nutnosti dalšího rozšíření centrálního monitoru |  |  |  |
| součástí dodávky musí být i záložní zdroj UPS, min. do ukončení všech běžících aplikací – 30 minut |  |  |  |

| ČÁST X - B - Monitorovací centrála |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| uživatelské prostředí v českém jazyce |  |  |  |
| 2 ks barevná dotyková LCD obrazovka o velikosti min. 19“ |  |  |  |
| ovládání centrálního monitoru pomocí dotykové obrazovky, klávesnice a myši |  |  |  |
| laserová tiskárna A4 pro přímý tisk z centrálního monitoru a připojených pacientských monitorů, síťové provedení |  |  |  |
| funkce ADT (příjem/propuštění/překlad pacienta) |  |  |  |
| zobrazení min. 16 stop současně |  |  |  |
| režim zobrazení: pro 1 pacienta minimálně 2 vybrané křivky a schopnost detailního zobrazení libovolného vybraného pacientského monitoru bez přerušení monitorace ostatních pacientů |  |  |  |
| obousměrná komunikace s připojenými monitory, schopnost nastavení alarmových hranic a utišení aktuálního zvukového alarmu z centrální stanice |  |  |  |
| konektory: USB, RJ45, výstupy VGA/DVI, sériový konektor RS-232, audio výstup |  |  |  |
| síťové připojení přes rozhraní Ethernet |  |  |  |
| uchování plného záznamu až 5 vybraných křivek ve vzájemné vazbě za dobu posledních minimálně 24 hodin u 1 pacienta a všech připojených monitorů |  |  |  |
| přenos a archivace dat ve stávajícím archivačním systému ICS |  |  |  |

| ČÁST X - C - Monitor životních funkcí - 6ks (modulární, k monitorovací centrále výše) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| uživatelské prostředí v českém jazyce |  |  |  |
| barevná LCD obrazovka o velikosti min. 12” |  |  |  |
| modulární monitor s možností transportu, určený pro monitoraci novorozenců, dětí i dospělých |  |  |  |
| monitor ovládaný pouze pomocí dotykové obrazovky |  |  |  |
| min. 4 křivky na obrazovce, monitorace až 16 parametrů |  |  |  |
| uživatelsky vyjímatelné baterie umožňující monitoraci po dobu min. 7 hodin |  |  |  |
| režim velkých číslic, uživatelsky konfigurovatelné parametry i rozmístění |  |  |  |
| minimálně 5 konfiguračních profilů obrazovky a monitorovaných parametrů |  |  |  |
| hmotnost bez baterií max. 4 kg |  |  |  |
| společné parametry modulů pro všechny monitory: EKG 3 nebo 5 svodů s možností zobrazit 2 libovolné svody, NIBP, teplota, SpO2, respirace s možností volby svodů, 2x teplota, 2x IBP |  |  |  |
| grafické i tabulkové trendy měřených parametrů za dobu posledních 96 hodin včetně jejich tisku, přenos dat z monitoru do modulu a mezi monitory bez nutnosti nulování IBP při přenosu modulů mezi monitory |  |  |  |
| alarmy vitálních funkcí signalizované vizuálně (viditelnost 360 st., minimálně 3 úrovně podle závažnosti) i zvukově (minimálně 3 úrovně podle závažnosti) |  |  |  |
| volitelná intenzita zvukových alarmů |  |  |  |
| funkce pro kontrolu alarmů v jednom místě, a to jak jejich aktuálního nastavení, tak i přehled posledních alarmových hlášení všech monitorovaných vitálních funkcí |  |  |  |
| režim „připraven/standby“ (při odpojení pacienta monitor nealarmuje) |  |  |  |
| režim „návštěva/ztemnění“ (lze vypnout monitor/ztmavit monitor/zapnout šetřič obrazovky, ale monitor pacienta stále monitoruje a v případě alarmu se obrazovka zapne do standardního měřícího režimu |  |  |  |
| možnost automatického zobrazení alarmů z vybraného monitoru, zapojeného v shodné síti a plné zobrazení takových monitorů |  |  |  |
| možnost dodatečného rozšíření modulů o C.O., EtCO2 |  |  |  |
| možnost připojení čtečky čárových kódů (min. 4 USB porty) |  |  |  |
| příprava monitoru pro uchycení do dokovací stanice (fixace monitoru na polici, připojení napájení, připojení do sítě) |  |  |  |
| možnost připojení infuzní techniky, ventilátorů apod., zobrazení jejich dat na monitoru a přenos na centrální stanici |  |  |  |
| součástí dodávky základní příslušenství pro monitoraci požadovaných parametrů |  |  |  |

| ČÁST XI - Odsávačka mateřského mléka (6ks) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| #### sací technologie: dvoufázové odsávání se stimulací |  |  |  |
| #### vakuum: -50 mmHg až 250 mmHg |  |  |  |
| #### možnost odsávání z jednoho nebo obou prsů současně |  |  |  |
| #### ochrana proti přesátí: dva oddělené písty s membránovým systémem krytí |  |  |  |
| #### stojan na odsávací set na obě prsa umístěný na odsávačce |  |  |  |
| #### odsávací set: na obě prsa – autoklávovatelný (134ºC) |  |  |  |
| #### možnost připevnění na pojízdný stojan |  |  |  |
| #### zdravotnický prostředek schválený pro použití v nemocnicích |  |  |  |
| #### příkon: 100 - 240 V, 50/60 Hz |  |  |  |
| #### Příslušenství: |  |  |  |
| #### 6x pojízdný vozík |  |  |  |
| #### 12x odsávací set |  |  |  |
| ČÁST XII - Ohřev pacienta – aktivní (2ks) |  |  |  |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| přístroj pro udržování teploty pacienta v normálu, teplovzdušný ohřev |  |  |  |
| snižuje podchlazení během chirurgických operací |  |  |  |
| ovládání pomocí LCD displeje |  |  |  |
| možnost dosažení teploty 38°C za méně než 45 sekund |  |  |  |
| možnost volby teplotního rozsahu podle potřeb ve 3 stupních: 30-34°C 36-40°C 42-46°C |  |  |  |
| kompaktní jednotka, hmotnost max. 6,5 kg |  |  |  |
| jednoduché použití |  |  |  |
| nízká hlučnost |  |  |  |
| alarmy vysoké a nízké teploty |  |  |  |
| vzduchový filtr |  |  |  |
| možnost upevnění na vozík, vozík součástí dodávky |  |  |  |

| ČÁST XIII - Ohřívač infuzních roztoků (2ks) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| průtokový mikroprocesorem řízený elektrický ohřívač infuzních roztoků a krve s možností zavěšení na infuzní stojan nebo euro lištu a s nastavením teploty a alarmů |  |  |  |
| nastavení teploty v rozsahu min. 37°C - 41°C po 0,5° C |  |  |  |
| přehledný, dobře čitelný displej |  |  |  |
| možnost současného ohřevu několika transfuzí nebo infuzí |  |  |  |
| krytí IPX4 – proti stříkající vodě |  |  |  |
| alarm vysoké a nízké teploty |  |  |  |
| průběžné samočinné funkční testy |  |  |  |
| uchycení na normalizovanou euro-lištu nebo na infuzní stojan |  |  |  |
| integrovaná rukojeť |  |  |  |

| ČÁST XIV - Přístroj EEG |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| EEG snímací hlavice |  |  |  |
| min. 24 kanálová EEG snímací hlavice s možností bezdrátové komunikace a s možností ukládání dat při výpadku bezdrátového spojení (dosah min. 150 m na volném prostranství), možnost výměny baterií za provozu uživatelem bez výpadku natáčených dat, výdrž baterií min. 30 hod (v bezdrátovém režimu i v režimu ukládání dat na paměťové médium) |  |  |  |
| licence software pro natáčení, vyhodnocení a zálohování EEG záznamu vč. brainmappingu |  |  |  |
| síťová verze softwaru |  |  |  |
| možnost vzdáleného servisu natáčecí stanice |  |  |  |
| Řídící systém EEG stanice |  |  |  |
| profesionální notebook, CPU min. Intel Core i5, displej min. 17" LED 1920x1080, RAM min. 8GB, grafická karta min. 2GB, SSD min. 128GB,HDD min. 1 TB, DVD, WiFi 802.11ac, Bluetooth, min. 4x USB, Windows 10 64bit |  |  |  |
| Fotostimulační lampa (bílá/červená) držák rameno + adapter |  |  |  |
| Laserová tiskárna ČB |  |  |  |
| Příslušenství: |  |  |  |
| 2 ks EEG čepice, velikosti M (55 – 59 cm, barv. červená) |  |  |  |
| 2 ks hrudní pás |  |  |  |
| 2 ks EEG gel 0.5l |  |  |  |
| 6 ks tupých jehel |  |  |  |
| 2 ks stříkačka pro dávkování gelu |  |  |  |
| 4 ks překlenovacích elektrod |  |  |  |
| 2 ks párů ušních elektrod |  |  |  |
| 2 ks párů EKG elektrod |  |  |  |

| ČÁST XV - Přístroj elektrochirurgický – plasma/argon |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| elektrochirurgická jednotka s monopolárním a bipolárním režimem |  |  |  |
| výstupní VF výkon – min. 400W |  |  |  |
| pracovní frekvence min. 330 KHz |  |  |  |
| průtok argonu měnitelný po 0,1 l/min v rozsahu min 0,5 - 3,0 l/min |  |  |  |
| typ argonu pro APC 4,8 (99,998%) a vyšší |  |  |  |
| barevný dotykový displej pro ovládání zařízení |  |  |  |
| ovládání v českém jazyce |  |  |  |
| napájení 230V/50Hz |  |  |  |
| speciální endoskopické režimy pro polypektomii, palilotomii, mukosektomii, APC |  |  |  |
| ochrana proti defibrilačnímu výboji |  |  |  |
| automatické měření odporu tkáně a následná úprava dodávaného množství energie |  |  |  |
| aktivace nástroje: ručním spínačem, nožním pedálem |  |  |  |
| multifunkční zásuvka pro monopolární i bipolární režim se systémem identifikace příslušenství |  |  |  |
| ovládání pomocí bezdrátového nožního spínače |  |  |  |
| optická i akustická indikace chybových stavů přístroje, neutrální elektrody, nástrojů s regulací hlasitosti akustických signálů |  |  |  |
| systém kontroly připojení dělené neutrální elektrody |  |  |  |
| systém kontroly množství argonu v tlakové láhvi |  |  |  |
| funkce kontroly a naplnění vedení argonem |  |  |  |
| střídající se řez a koagulace pro polypektomii |  |  |  |
| systém regulace výkonu nastavením min. 8 stupňů efektu |  |  |  |
| Příslušenství: 1ks bezdrátový nožní spínač (min. dvojpedálový) pro řez a koagulaci 1ks monopolární endoskopický kabel 1ks kabel pro připojení flexibilní argonové elektrody 1ks flexibilní argonové sondy GIT, délka 3m 1ks kabel k dělené neutrální elektrodě 1ks mobilní vozík pro VF generátor a argonovou lahev 1ks argonová lahev 8l 1ks redukční ventil argonu |  |  |  |

| ČÁST XVI - Monitor hemodynamický |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| měření hemodynamických parametrů pomocí snímače transpulmonární termodiluce fyziologickým roztokem |  |  |  |
| možnost kontinuálního měření základních hemodynamických parametrů pomocí snímače z arteriální linky v režimu automatické kontinuální samokalibrace |  |  |  |
| možnost kontinuálního měření intravaskulární oxymerie prostřednictvím oxymetrických katetrů s optickým modulem |  |  |  |
| požadované měřené nebo kalkulované parametry: CO, Sl, SV, SVI, SVR, SVRI, SVV, EVLW, PVPI, GEDI, GEF, ITBV, CFI, ScvO2 |  |  |  |
| aktualizace parametrů CO min. po 20 sek |  |  |  |
| aktualizace parametrů ScvO2 min. po 20 sek |  |  |  |
| možnost dopočítání parametrů: DO2, VO2 |  |  |  |
| variabilní zobrazení parametrů na obrazovce umožňující vizuální fyziologické zobrazení a zobrazení vzájemné závislosti fyziologických parametrů |  |  |  |
| dotyková obrazovka s barevným displejem min. 10“ |  |  |  |
| možnost nastavení korekce výpočtu u pacientů s resekcí plic u měření metodou transpulmonární termodiluce |  |  |  |
| možnost monitorace a paměti trendů po dobu 72 hodin |  |  |  |
| uzavřený venózní systém pro vstřikování termodilučního bolusu |  |  |  |
| možnost stahování dat a tisk přes USB zařízení |  |  |  |
| možnost srozumitelné a jednoduché vizualizace fyziologických parametrů pro snadné zhodnocení stavu pacienta (vizualizace úrovně vody v plicích, vaskulatury pro znázornění vazokonstrikce či vazodilatace, vizualizace stavu pacienta na Frank-Starlingově křivce, vizualizace velikosti srdce pro znázornění volumetrického stavu pacienta) |  |  |  |
| menu v českém jazyce |  |  |  |
| možnost rozšíření měření monitorace o neinvazivní měření pomocí prstové manžety |  |  |  |
| modul/kabel pro pro kontinuální měření oxymetrie |  |  |  |
| stojan pro zavěšení monitoru |  |  |  |

| ČÁST XVII - Přístroj FeNO – vyšetřování oxidu dusnatého ve vydechovaném vzduchu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| #### přístroj pro neinvazivní diagnostiku eozinofilního zánětu měřením FeNO z dechu |  |  |  |
| #### rozsah měření: 5-300 ppb NO |  |  |  |
| #### čas výdechu pro měření do 10 sekund |  |  |  |
| #### barevný dotykový LCD displej |  |  |  |
| #### senzor: elektrochemický senzor, citlivost senzoru: 5 ppb |  |  |  |
| #### reprodukovatelnost do 50 ppb: pod 5 ppb |  |  |  |
| #### reprodukovatelnost nad 50 ppb: pod 10%. |  |  |  |
| #### životnost senzoru min 1 rok |  |  |  |
| #### napájení: síťovým adaptérem nebo pomocí baterií |  |  |  |
| #### vizuální i zvuková signalizace pro zajištění bezproblémové obsluhy |  |  |  |
| #### automatická kalibrace s ověřením správné funkčnosti |  |  |  |
| #### neomezený počet testů |  |  |  |
| #### použití jednorázových náustků pro zajištění sterilního měření pro každého pacienta |  |  |  |
| přístroj splňuje všechny požadavky na monitorování oxidu dusnatého definované společnostmi ERS /ARS |  |  |  |

| ČÁST XVIII – A - Stůl operační pro traumatologii (1 ks) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| mobilní elektromechanický operační stůl pro ortopedii a traumatologii |  |  |  |
| elektrické ovládání pomocí ručního ovladače: nastavení výšky, laterálního náklonu, TR/ATR a zádového dílu |  |  |  |
| bezdrátový dálkový ovladač s indukčním dobíjením |  |  |  |
| záložní kabelový ovládač |  |  |  |
| dostupná přednastavená Nulová poloha elektricky ovládaných pohybů na dálkových ovládačích |  |  |  |
| možnost uživatelem individuálně zaprogramovat pomocí dálkových ovládačů 4 polohy operačního stolu dosažitelné poté jednotlačítkovou volbou na ovládači |  |  |  |
| antidekubitální a antistatické polstery min 60 mm s vrstvou viskoelastické pěny po celé délce stolu, odnímatelné a snadno čistitelné |  |  |  |
| rámová konstrukce operační desky z nerezavějící oceli, plocha RTG transparentní (kromě zádového segmentu s odnímatelnými ramenními díly) |  |  |  |
| boční eurolišty z nerezavějící oceli, 25 x 10 mm, na obou stranách desky stolu pro uchycení příslušenství |  |  |  |
| Mobilní základna stolu s integrovanými antistatickými kolečky chráněnými nerezovým krytem proti vniknutí tekutiny |  |  |  |
| centrální brzda elektricky ovladatelná pomocí ručního ovladače, nebo ovládáním na základně stolu |  |  |  |
| dobíjecí baterie s indikátorem stavu baterie na ovládači, kapacitou min. 7 dní běžného provozu s integrovanou nabíječkou, dobíjení 230V/50Hz |  |  |  |
| minimální statické zatížení 250 kg |  |  |  |
| dělené, lehce odnímatelné nožní segmenty, rozevření dělené nožní části do strany min. 90° |  |  |  |
| odnímatelné ramenní části zádového segmentu pro snadný přístup operatéra k rameni pacienta |  |  |  |
| odnímatelný hlavový díl, laterální posuv, výsuv v podélné ose pracovní desky (podle výšky pacienta), výšková stavitelnost rovnoběžně se zádovým segmentem |  |  |  |
| celková délka max. 2130 mm a celková šířka max. 590 mm včetně eurolišt |  |  |  |
| minimální výška pracovní desky max. 720 mm (bez čalounění) |  |  |  |
| maximální výška pracovní desky min. 1050 mm (bez čalounění) |  |  |  |
| TR min. 25° |  |  |  |
| ATR min. 25° |  |  |  |
| laterální náklon min. +/- 20° |  |  |  |
| náklon nožní části min. +20° /-90° |  |  |  |
| náklon zádové části +55°/ - 40° |  |  |  |
| vyklápění hlavového dílu +30°/- 45° |  |  |  |
| možnost flexe (zlomení stolu) min. 220° |  |  |  |
| Příslušenství traumatologie: opěrka paže infuzní 1 ks boční opěrka stavitelná 2 ks držák s poutacím pásem na zápěstí 1ks pás poutací břišní 1 ks anesteziologický rám 1 ks extenze dolních končetin 1 ks fixace hlavy typu helma 1 ks vozík pro extenze 1 ks gelová podložka zádová 1 ks gelová podložka nožní 1 ks |  |  |  |

| ČÁST XVIII – B - Stůl operační pro chirurgii (1 ks) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| mobilní elektromechanický operační stůl pro chirurgii a uro-gynekologii |  |  |  |
| elektrické ovládání pomocí ručního ovladače: nastavení výšky, laterálního náklonu, TR / ATR, zádového dílu a podélného posuvu desky |  |  |  |
| bezdrátový dálkový ovladač s indukčním dobíjením |  |  |  |
| záložní kabelový ovládač |  |  |  |
| dostupná přednastavená Nulová poloha elektricky ovládaných pohybů na dálkových ovládačích |  |  |  |
| možnost uživatelem individuálně zaprogramovat pomocí dálkových ovládačů 4 polohy operačního stolu dosažitelné poté jednotlačítkovou volbou na ovládači |  |  |  |
| antidekubitální a antistatické polstery min 60 mm s vrstvou viskoelastické pěny po celé délce stolu, odnímatelné a snadno čistitelné |  |  |  |
| rámová konstrukce operační desky z nerezavějící oceli, plocha RTG transparentní |  |  |  |
| boční eurolišty z nerezavějící oceli, 25 x 10 mm, na obou stranách desky stolu pro uchycení příslušenství |  |  |  |
| mobilní základna stolu s integrovanými antistatickými kolečky chráněnými nerezovým krytem proti vniknutí tekutiny |  |  |  |
| centrální brzda elektricky ovladatelná pomocí ručního ovladače, nebo ovládáním na základně stolu |  |  |  |
| dobíjecí baterie s indikátorem stavu baterie na ovládači, kapacitou min. 7 dní běžného provozu s integrovanou nabíječkou, dobíjení 230V/50Hz |  |  |  |
| minimální statické zatížení 250 kg |  |  |  |
| dělené, lehce odnímatelné nožní segmenty, rozevření dělené nožní části do strany min. 90° |  |  |  |
| odnímatelný hlavový díl, laterální posuv, výsuv v podélné ose pracovní desky (podle výšky pacienta), výšková stavitelnost rovnoběžně se zádovým segmentem |  |  |  |
| celková délka max. 2130 mm a celková šířka max. 590 mm včetně eurolišt |  |  |  |
| minimální výška pracovní desky max. 720 mm (bez čalounění) |  |  |  |
| maximální výška pracovní desky min. 1050 mm (bez čalounění) |  |  |  |
| TR min. 25° |  |  |  |
| ATR min. 25° |  |  |  |
| laterální náklon min. +/- 20° |  |  |  |
| náklon nožní části min. +20° /-90° |  |  |  |
| náklon zádové části +55°/ - 40° |  |  |  |
| vyklápění hlavového dílu +30°/- 45° |  |  |  |
| možnost flexe (zlomení stolu) min. 220° |  |  |  |
| Podélný posuv min. 230 mm |  |  |  |
| Příslušenství chirurgie: schauty (typ Goepel), včetně poutacích pásů 2 ks opěrka paže infuzní 1 ks opěrka ramenní 1 pár boční stavitelná opěrka 2 ks držák s poutacím pásem na zápěstí 1 ks pás poutací břišní 1 ks anesteziologický rám 1 ks gelová podložka zádová 1 ks gelová podložka nožní 1 ks |  |  |  |

| ČÁST XVIII – C - Stůl operační pro chirurgii (1ks) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| mobilní a snadno ovladatelný operační stůl systémový (pro chirurgii, ortopedii, traumatologii) |  |  |  |
| elektro-hydraulické nastavení s ručním - nožním spínačem ev bezdrátovým dálkovým ovladačem |  |  |  |
| základna operačního stolu volně stojící umožňující základní pohyby operačních desek |  |  |  |
| rtg. transparentnost desky operačního stolu |  |  |  |
| boční náklon oboustranně min. 25° |  |  |  |
| zdvih plynule min. od 625 mm do 1150 mm |  |  |  |
| dálkový ovladač pohybů desek |  |  |  |
| možnost programování až 10 pozic do paměti ovladače |  |  |  |
| obousměrná komunikace ovladače se stolem |  |  |  |
| přenosná nabíječka pro ovladač |  |  |  |
| funkce na dálkové ovládání: nastavení výšky, TR, boční náklon, podélný posuv, - - polohování zádové sekce, polohování podložek nohou nouzový ovládací a indikační panel na bočním krytu nohy |  |  |  |
| navážení operačních desek oboustranně (hlava - nohy) |  |  |  |
| zádová sekce min. +70°/-60° |  |  |  |
| nožní sekce - i každá zvlášť min. +90°/-90° |  |  |  |
| podložky dolních končetin 4 dílné, roztažitelné, nastavitelné jako klekačka |  |  |  |
| napojování jednotlivých sekcí desky (s výjimkou podložek hlavy) s jednoduchými západkami |  |  |  |
| podložka hlavy, polohování dvěma klouby (nejen sklopná), polohování +45°/-90°, s držákem RTG kazet |  |  |  |
| horní zádová sekce manuální polohování +90°/-60° |  |  |  |
| extenční nástavec kompletní včetně základního příslušenství (trakční tyče, tahy, trakční kolík atd.) |  |  |  |
| vozík na trakční nástavec a příslušenství |  |  |  |
| tahový nástavec na tibii, výškově a úhlově nastavitelný (hřebování, trakce), s vodorovným podkolenním kolíkem |  |  |  |
| podložky dolních končetin pro trakční nástavec |  |  |  |
| trakční "boty" - + upevňovací pásek – pár |  |  |  |
| uchycení trakční boty rotační a úhlově stavitelné |  |  |  |
| trakční svorka s nastavením a rotací - pro podkovy na K-dráty |  |  |  |
| Schaut (typ Goepel) s polstrem a upevňovacím páskem |  |  |  |
| podélný posuv min. 300 mm |  |  |  |
| přípustné zatížení stolu min. 220 kg |  |  |  |
| rám zástěny pro anesteziologa, výškově nastavitelný, polohovatelný, upevnění na eurolištu OP stolu |  |  |  |
| podložka paže pro infusi, nastavitelná jednou rukou |  |  |  |
| upínka na ruku s upevněním na eurolištu |  |  |  |
| pás pro fixaci těla pacienta |  |  |  |
| boční stoleček pro operativu na horní končetině, výškově stavitelný upevnění na eurolištu OP stolu |  |  |  |
| boční zarážky upevňující se na eurolištu OP stolu |  |  |  |

| ČÁST XIX - Váha kojenecká – kalibrovatelná s filtrem (4ks) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| digitální váha pro vážení novorozenců a kojenců s měřičem délky |  |  |  |
| dvourozsahová váha s váživostí min. do 15 kg a dílkem 0,005 kg, přičemž při váživosti do 6 kg s dílkem 0,002 kg |  |  |  |
| musí být stanoveným měřidlem |  |  |  |
| musí být cejchuschopná, OIML Třída III |  |  |  |
| musí mít ověření dle normy CE (označení velkým zeleným M) |  |  |  |
| musí být schválená jako medicínský přístroj podle normy 93/42/EHS |  |  |  |
| musí být vybavena podsvíceným LCD displejem s možností napájení síťovým adaptérem nebo bateriemi |  |  |  |
| musí mít funkce vážení, tárování, přidržení ustálené hodnoty |  |  |  |
| miska váhy musí být omyvatelná a dezinfikovatelná běžnými přípravky |  |  |  |

| ČÁST XX - Vrtačka kostní - traumatologie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| univerzální bateriový systém s využitím při operacích v dětské i dospělé ortopedii a traumatologii |  |  |  |
| vhodné pro operativu náhrad kyčelních a kolenních kloubů |  |  |  |
| použití: vrtání, frézování, řezání |  |  |  |
| váha včetně pohonné jednotky a nástavců max. 2000 g |  |  |  |
| počet otáček při vrtání min. 1450 ot/min |  |  |  |
| počet otáček při frézování min. 330 ot/min |  |  |  |
| plynulé ovládání chodu doprava i doleva pomocí 2 spouštěčů |  |  |  |
| možnost kontinuální a plynulé regulace otáček |  |  |  |
| možnost okamžitého zastavení a reverzního chodu |  |  |  |
| snadná výměna a upínaní nástavců pomocí rychlospojky |  |  |  |
| kontrukce a ergonomická vyváženost vhodná pro praváky i leváky |  |  |  |
| možnost sterilizace při 134° |  |  |  |
| Příslušenství: |  |  |  |
| 1x tělo pohonné jednotky |  |  |  |
| 1x víko pro tělo pohonné jednotky |  |  |  |
| 1x pohonný modul |  |  |  |
| Nástavce: |  |  |  |
| 3x rychlospojka AO/ASIF, rychlost 1450 ot/min |  |  |  |
| 1x tříčelisťové sklíčidlo s klíčem, rychlost 1450 ot/min, upínací rozsah 0,5-6,5 mm |  |  |  |
| 1x zavaděč Kirschnerových drátů, rychlost 1450 ot/min, pro průměr KI drátů 1-4 mm |  |  |  |
| 1x nástavec pro sagitální pilování – dlouhý s rukojetí ve tvaru T, frekvence 11 000 oscilací / min, výchylka 4,5° |  |  |  |
| Nabízená sestavy musí být kompatibilní se stávajícími sestavami na chirurgických sálech: zaměnitelné baterie, nástavce a další příslušenství vzájemně zaměnitelné mezi sestavami (urychlení a plynulost operačního provozu), výrobce Synthes, model Trauma Recon System. |  |  |  |

| ČÁST XXI - Zvedák imobilních pacientů |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| - pro přesuny, zvedání ze země a manipulaci se zcela imobilními pacienti. Přesuny např. do a z vany, přesuny na a z toalety, přesuny na sprchový vozík, přesuny na a z křesla, přesuny z a na lůžko |  |  |  |
| - lehátkové / sedátkové provedení s bočnicí, možnost zabezpečení bočnice. Sedák musí být vybaven hygienickým otvorem. V lehátkovém provedení včetně opěrky nohou a pásu k zabezpečení pacienta |  |  |  |
| - kombinace lehátka nebo sedačky bez nutnosti použití nářadí |  |  |  |
| bezpečná pracovní zátěž min. 150 kg |  |  |  |
| kombinovaný polohovací systém umožňující polohovat klienta přímo ve zvedáku z polohy ležící do polohy sedící a obráceně |  |  |  |
| systém nouzového mechanického spouštění |  |  |  |
| indikátor vybití baterie ukazující zbývající napětí baterie |  |  |  |
| alarm vyžadující nutnost výměny baterie, provedení servisu, údržby |  |  |  |
| ovládání dálkovým ovladačem nebo na sloupu zvedáku |  |  |  |
| baterie min. 24V nebo pro min. 50 cyklů, nabíjecí stanice umožňující dobíjení baterie nebo zajištění nepřetržitého provozu |  |  |  |
| tlačítko nouzového zastavení |  |  |  |
| 4 antistatická kolečka, z toho min. 2 brzditelná |  |  |  |
| rozsah zdvihu 450 – 1200 mm |  |  |  |
| vnější šířka podvozku 670 mm |  |  |  |
| zvedák s vestavěnou váhou, nemusí být kalibrovatelná / ověřitelná |  |  |  |
| vysoká stabilita zvedáku, kvalitní materiál nerezová ocel nebo hliník |  |  |  |

| ČÁST XXII - Hypotermický systém |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| mikroprocesorem řízený vodní systém pro efektivní udržování teploty pacienta |  |  |  |
| možnost invazivního chlazení |  |  |  |
| možnost měnit vodu každé 3 měsíce nebo podle nemocničního protokolu |  |  |  |
| možnost použití pokrývky hlavy jako prvku chlazení |  |  |  |
| možnost tři úrovní bezpečnosti a obsluhy tří prvků současně a nezávisle na sobě |  |  |  |
| inteligentní režim pro aktivní sledování teploty a automatické nastavení teploty vody |  |  |  |
| ruční regulace teploty v rozsahu 4 – 42°C +/- 5% |  |  |  |
| rychlost ohřátí/ochlazení:4 °C až 5 °C za minutu +- 5% |  |  |  |
| výkon min. 500 W |  |  |  |
| snadná čitelnost displeje stavu provozu, včetně indikátoru chodu čerpadla |  |  |  |
| kontrola a potlačení alarmu, minimálně vysoká teplota, málo kapaliny, vadný senzor |  |  |  |
| snadná manipulace |  |  |  |
| úložný prostor pro příslušenství |  |  |  |
| bezpečné připojení hadic |  |  |  |
| možnost příslušenství - hadice, matrace, veškerá teplotní čidla pro děti i dospělé |  |  |  |
| Příslušenství: |  |  |  |
| 3x připojovací hadice |  |  |  |
| 1x propojovací kabel pro použití teplotního čidla z močového katetru s termistorem |  |  |  |
| 1x pokrývka hlavy |  |  |  |

| ČÁST XXIII - Přístroj na měření srdečního výdeje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| měření hemodynamických parametrů pomocí snímače transpulmonární termodiluce fyziologickým roztokem |  |  |  |
| možnost kontinuálního měření základních hemodynamických parametrů pomocí snímače z arteriální linky v režimu automatické kontinuální samokalibrace |  |  |  |
| možnost kontinuálního měření intravaskulární oximerie prostřednictvím oximetrických katetrů s optickým modulem |  |  |  |
| požadované měřené nebo kalkulované parametry: CO, CI,SV, SVI, SVR, SVRI, SVV, EVLW, PVPI, GEDI, GEF, ITBV, CFI, ScvO2 |  |  |  |
| aktualizace parametrů CO min. po 20 sek. |  |  |  |
| aktualizace parametrů ScvO2 min. po 2 sek. |  |  |  |
| možnost dopočítání parametrů: DO2, VO2 |  |  |  |
| variabilní zobrazení parametrů na obrazovce umožňující vizuální fyziologické zobrazení a zobrazení vzájemné závislosti fyziologických parametrů |  |  |  |
| dotyková obrazovka s barevným displejem min. 10“ |  |  |  |
| možnost nastavení korekce výpočtu u pacientů s resekcí plic u měření metodou traspulmonární termodiluce |  |  |  |
| možnost monitorace a paměti trendů po dobu 72 hodin |  |  |  |
| uzavřený venózní systém pro vstřikování termodilučního bolusu |  |  |  |
| možnost stahování dat ve formátu Windows Excel a tisk přes USB zařízení |  |  |  |
| možnost srozumitelné a jednoduché vizualizace fyziologických paramerů pro snadné zhodnocení stavu pacienta I. Vizualizace úrovně vody v plicích II. Vizualizace vaskulatury pro znázornění vazokonstrikce či vazodilatace III. Vizualizace stavu pacienta na Frank-Starlingově křivce IV. Vizualizace velikosti srdce pro znázornění volumetrického stavu pacienta |  |  |  |
| menu a návod v českém jazyce |  |  |  |
| celková hmotnost monitoru max. 3 kg |  |  |  |
| možnost rozšíření měření monitorace o neinvazivní měření pomocí prstové manžety |  |  |  |
| modul/kabel pro pro kontinuální měření oximetrie |  |  |  |
| Příslušenství: |  |  |  |
| stojan pro zavěšení monitoru |  |  |  |

| ČÁST XXIV - Vrtačka kostní – bateriová |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| univerzální bateriový systém s využitím při operacích v ortopedii a traumatologii |  |  |  |
| možnost sterilizace při 134° |  |  |  |
| možnost výměny baterie během operačního programu |  |  |  |
| konstrukce a ergonomická vyváženost vhodná pro praváky i leváky |  |  |  |
| snadná výměna a upínaní nástavců pomocí rychlospojky |  |  |  |
| Příslušenství: |  |  |  |
| 2x akumulátor |  |  |  |
| 1x nabíjecí stanice |  |  |  |
| 1x sterilizační pouzdro |  |  |  |
| Nástavce: |  |  |  |
| vrtací nástavec – sklíčidlo 1000 ot/min. |  |  |  |
| nástavec oscilační pila |  |  |  |
| nástavec frézovací AO 350 ot./min. |  |  |  |
| zaváděč K-drátů |  |  |  |
| reciproční pila |  |  |  |
| RTG transparentní vrtací nástavec 1000 ot/min. |  |  |  |
| Nabízená sestava musí být kompatibilní se stávajícími sestavami na operačních sálech: zaměnitelné baterie, nástavce a další příslušenství vzájemně zaměnitelné mezi sestavami (urychlení a plynulost operačního provozu), výrobce Zimmer, model Zimmer Universal. |  |  |  |

| ČÁST XXV - Turniket pneumatický |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| přístroj na pojízdném stojanu s košíčkem |  |  |  |
| min. jeden výstup pro operace v bezkrevném poli |  |  |  |
| rozsah regulace 0-600 mm Hg, vybaven manometrem |  |  |  |
| precizní regulátor tlaku |  |  |  |
| přesnost regulace + - 2-3 mm Hg |  |  |  |
| max výstupní tlak 600 mm Hg |  |  |  |
| vybaven manuálním bezpečnostním systémem |  |  |  |

| ČÁST XXVI - Svítidlo vyšetřovací |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| konstrukce s mobilní podvozkovou základnou |  |  |  |
| jednoramenné provedení svítidla |  |  |  |
| otočné a nastavitelné rameno 360° bez omezení |  |  |  |
| krokově nastavitelná intenzita osvětlení |  |  |  |
| svítidlo využívající LED technologii |  |  |  |
| intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1,0 m min. 50 000 lx |  |  |  |
| garantovaná životnost LED diod výrobcem min. 50 000 hod. |  |  |  |
| počet LED diod v kopuli svítidla min. 12 |  |  |  |
| frekvence (Hz) 50/60 |  |  |  |
| příkon (VA) 40 |  |  |  |
| hmotnost svítidla max. 20 kg |  |  |  |
| průměr kopule min. 38 cm |  |  |  |
| užitná osvětlovací plocha min. 200 cm2 |  |  |  |

| ČÁST XXVII - Rozvěrač pro TEP kyčle |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| speciální zařízení, které výrazně šetří pracovní sílu lékaře během operace |  |  |  |
| zařízení pomocí upínacího mechanismu sterilně upevněno na eurolištu operačního stolu |  |  |  |
| vybaveno tyčemi a rychloupínacími svorkami |  |  |  |
| vybaveno úchyty pro operační nástroje |  |  |  |
| přítlačné plošiny, které umožní celému systému jakékoliv polohování operované končetiny a držení nástrojů |  |  |  |
| Požadovaná konfigurace: |  |  |  |
| hlavní sloupek TEP, 2 rychlospony |  |  |  |
| rychloupínák 14/14 |  |  |  |
| rychloupínák pro listové držáky 14/8mm, z vrchu uzavřen |  |  |  |
| rychloupínák pro listové držáky 14/8mm |  |  |  |
| spojovací rameno TEP RL, rovné vč. upínače 14/14 |  |  |  |
| speciální upínací rameno 400x120 pro TEP, s dorazy a upínací svorkou 14/14 |  |  |  |
| speciální upínací rameno 500x100 pro TEP pro instalaci femur ramena s dorazem |  |  |  |
| nožní držák pro TEP s nastavitelným excentrickým upínačem |  |  |  |
| držák kolena pro TEP s pohyblivým válcem |  |  |  |
| držák kulových nástavců k instalaci luxačních ramen Hlava průměr 20mm |  |  |  |
| držák kulových nástavců k instalaci luxačních ramen Hlava průměr 20mm s kloubem |  |  |  |
| hák k instalaci luxačních ramen |  |  |  |
| hák k instalaci luxačních ramen s kloubem |  |  |  |
| spojovací rameno TEP/SL/KNIE-TEP s kloubem, 2 rychloupínací spony |  |  |  |
| 2 upínací ramena k instalaci háků s postranním dorazem |  |  |  |
| držák nohy |  |  |  |

| ČÁST XXVIII - Dávkovač lineární (5 ks) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| snadno ovladatelné |  |  |  |
| knihovna léčiv min. 150 položek a limity dávek |  |  |  |
| rozsah dávkování: 0,1-200ml/hod. |  |  |  |
| přesnost dávkování +- 3% |  |  |  |
| rychlý snadný přehled o stavu léků |  |  |  |
| automatický výpočet rychlostí |  |  |  |
| kompatibilní se všemi objemy stříkaček |  |  |  |
| vizuální i akustické alarmy |  |  |  |
| podsvícený displej + tlačítka |  |  |  |
| ovládání a software v českém jazyce |  |  |  |
| použití samostatně pro transport, nebo integrovaně v dokovací stanici |  |  |  |
| připevnění na závěsný držák |  |  |  |

| ČÁST XXIX - Laser diodový |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| laserový přístroj emitující (dioda) laserovou energii při vlnových délkách 980nm, 1470nm |  |  |  |
| možnost použití vlnové délky: 980nm |  |  |  |
| možnost použití vlnové délky 1470nm |  |  |  |
| možnost použití kombinace 980+1470nm společně v rozmezí 0 -100% |  |  |  |
| nastavení výkonu laseru: 0 -45W |  |  |  |
| ukládání nastavení jednotl. op. výkonů do paměti |  |  |  |
| uchování posledního pracovního režimu po vypnutí přístroje |  |  |  |
| laserové režimy: I. pulsní: rozsah 1 -100pulsů s intervaly od 0,01s - 60s II. kontinuální III. segmentový IV. signální s hlasitými signály pro obsluhu |  |  |  |
| osvětlení konce vlákna: 2barvy: červená a zelená |  |  |  |
| možnost osvícení konce vlákna: kontinuální či pulsující v intenzitě 0 - 100% |  |  |  |
| systém pro dálkové vypínání |  |  |  |
| Příslušenství: |  |  |  |
| 3 ks ochranné brýle |  |  |  |
| anoskop se zavaděčem, doppler 20Mz |  |  |  |
| laserová vlákna 400 a 600 mikron |  |  |  |

| ČÁST XXX - Přístroj dermatom – elektrický |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| přístroj pro odběr kožního štěpu |  |  |  |
| elektrický model 5 000-6 000 cyklů za minutu |  |  |  |
| vysoká řezná rychlost |  |  |  |
| přesný řez do tloušťky min. 0,7 mm ve snadno nastavitelných krocích po 0,05 mm |  |  |  |
| šířka čepele řezného nástroje od 2,5 do 10 cm ve zvětšení po 2,5 centimetru |  |  |  |
| jednoduché ovládání |  |  |  |
| dobrá manévrovací schopnost |  |  |  |
| pojistná aretace - bezpečí proti náhodné aktivaci |  |  |  |
| sterilizovatelné čepele nevyžadující mazání |  |  |  |
| jednoduchá údržba |  |  |  |
| bezúdržbový motor |  |  |  |
| Příslušenství: |  |  |  |
| sterilizační síto - bezpečné uložení všech komponent během procesu sterilizace |  |  |  |

| ČÁST XXXI. –Přístroj pro stimulaci pocení – pilokarpinová iontoforéza |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce) |
| pro měření koncentrace chloridových iontů ve vzorcích potu (chloridometr) |  |  |  |
| pracující na principu přímé coulometrické titrace pro účely diagnostiky cystické fibrózy |  |  |  |
| umožňuje stanovit hodnotu koncentrace chloridových iontů ze vzorku potu dodaného ve zkumavce 250 µl |  |  |  |
| umožňuje měření vzorků potu s minimálním objemem 10 µl |  |  |  |
| umožňuje přímé měření koncentrace Cl-iontů |  |  |  |
| koncentrační rozsah pro měření Cl-iontů minimálně v rozsahu 10 – 300 mmol/l |  |  |  |
| součástí dodávky analyzátoru certifikovaný kalibrátor pro uvedený rozsah koncentrací |  |  |  |
| součástí dodávky analyzátoru certifikovaný kontrolní materiál pro měření koncentrace Cl-iontů na třech koncentračních hladinách |  |  |  |
| součástí dodávky analyzátoru reagencie pro jednorázové zpracování minimálně 30 vzorků v jedné analytické sérii |  |  |  |
| součástí dodávky analyzátoru pracovní elektrody |  |  |  |
| umožňuje pracovat v minimálním rozsahu teploty okolí +15 °C - +35 °C |  |  |  |
| umožňuje zapojení na přívod elektrické energie se vstupním napětím 220 – 240 VAC, 50 – 60 Hz. |  |  |  |