Příloha č. 1

Specifikace a minimální technické požadavky

„Dodávka a instalace vysokofrekvenčního  generátoru s příslušenstvím“

Dodávka musí obsahovat 1 ks vysokofrekvenčního  generátoru včetně instalace a příslušenství pro potřeby gynekologického operačního sálu Nemocnice Třinec, p.o. s níže uvedenými technickými parametry:

Technická specifikace:

- Elektrochirurgická jednotka min. 300W pro použití především v laparotomické, laparoskopické a  endoskopické operativě

- Výstup: 2x bipolár, 2x monopolár

- Ovládání pomocí barevného dotykového displeje

- Přednastavené programy pro laparoskopické i laparotomické výkony

- Možnost současného napojení bipoláru i monopoláru

- Možnost nastavení a uložení vlastních programů – min 30

- Automatická kontrola systému při každém zapnutí přístroje „self-test“

- Min. 8 stupňů hemostatického efektu během koagulace i řezu

- Regulace hlasitosti

- Optická a akustická indikace chybových stavů

- Automatické zaznamenávání chybových stavů do paměti generátoru

- Neutrální elektroda

- Kabel pro připojení neutrální elektrody

- Dvojitý nožní spínač monopolární			1 ks

- Jednoduchý nožní spínač – bipolární			1 ks

- Kabel zpětných neutrálních pacientských elektrod	1 ks

- Kabel připojení laparoskopických nástrojů		3 ks

- Kabel bipolárních pinzet 				5 ks

Další požadavky

- plná záruka včetně příslušenství a náhradních dílů, min. 24 měsíců

- garance zajištění pozáručního servisu včetně náhradních dílů po dobu 10 let od instalace

- v záruční době bezplatné provádění všech úkonů požadovaných výrobcem a zákonem č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (preventivní prohlídky/PBTK)

- požadovaný zdravotnický prostředek musí být nový, nikoli repasovaný

- možnost zápůjčky před uzavřením smlouvy