Příloha č. 1

Specifikace a minimální technické požadavky

„Dodávka a instalace koagulační jednotky pro gynekologickou chirurgii“

Dodávka musí obsahovat 1 ks koagulační jednotky včetně instalace pro potřeby gynekologického operačního sálu Nemocnice Třinec, p.o. s níže uvedenými technickými parametry:

Technická specifikace:

Koagulační jednotka

- Hybridní systém umožňující současnou aplikaci ultrazvukové a bipolární energie pro současné bezpečné zatavení a protnutí tkání a cév až do velikosti 7mm.

- Aplikace ultrazvukové a bipolární energie jedním nástrojem v jeden okamžik.

- Možnost připojení nástrojů pro současnou aplikaci ultrazvukové a bipolární energie v jednom okamžiku (v jednom nástroji).

- Nástroj použitelný i jako úchopový (grasper) a disektor.

- Nástroje s inline a pistolovou rukojetí, alespoň 4 různé pracovní délky pro různé typy operací.

- Protnutí tkání a cév pomocí ultrazvukové technologie, ne pomocí studeného nože.

- Rovnoměrné rozložení tlaku na tkáň mezi branžemi pomocí volně uložené přítlačné branže – „tzv. stěrač“.

- Součástí hybridního systému elektrokoagulační jednotka pro otevřenou, laparoskopickou a obecnou endoskopickou operativu, s kompletní řadou monopolárních a bipolárních režimů, s módy pro řez a koagulaci (čisté, smíšené, sprej, monopolární resekce, bipolární resekce ve fyziologickém roztoku, endoskopické módy pro GI a radiofrekvenční ablace).

- Automatické rozpoznání připojeného nástroje s následným nastavením doporučených parametrů.

- Procesorově řízený generátor se zpětnovazebním měřením.

- Automatické přizpůsobení výstupního výkonu dle charakteru tkáně pro aplikaci optimálního množství energie.

- Podpora okamžitého startu řezu bez nežádoucího termálního šíření.

- Ruční nebo nožní ovládání.

- Volitelné režimy autostop a autostart u bipolární koagulace.

- Nastavení a ovládání generátoru pomocí dotykového displeje.

- Víceúrovňové monitorování kvality kontaktu neutrální elektrody s tkání pacienta.

- Podpora automatického odsávání elektrochirurgického kouře a mlhy pro přehledné operační pole.

- Zobrazení případných chybových hlášení na displeji spolu s následným řešením, zvukový doprovod.

- Možnost uložení nejčastěji používaných parametrů – s textovým popisem.

- Zvuková signalizace aktivace, průběhu a ukončení zatavení tkání a cév.

- Možnost volitelného příslušenství – samostatný vozík na systém, neutrální elektroda vč. spojovacího kabelu a upevňovacího pásu, nožní pedály, kabely pro laparoskopickou i otevřenou operativu, měnič (autoklávovatelný).

Další požadavky

- plná záruka včetně příslušenství a náhradních dílů, min. 24 měsíců

- garance zajištění pozáručního servisu včetně náhradních dílů po dobu 10 let od instalace

- v záruční době bezplatné provádění všech úkonů požadovaných výrobcem a zákonem č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (preventivní prohlídky/PBTK)

- požadovaný zdravotnický prostředek musí být nový, nikoli repasovaný

- možnost zápůjčky před uzavřením smlouvy