Specifikace a minimální technické požadavky

Dodávka musí obsahovat  kompletní KTG telemetrický systém pro potřeby oddělení gynekologie a porodnictví Nemocnice Třinec, p.o. s těmito parametry a v uvedeném množství:

KTG telemetrický systém

KTG centrální monitorovací systém, 1ks

- monitorovací, dokumentační a archivační systém pro sledování vývoje a průběhu celého těhotenství

- monitorovací systém pro sledování vybraných parametrů až 3 plodů v těle matky a monitorovaných vitálních funkcí matky včetně nastavitelných alarmů

- nepřetržité monitorování vitálních funkcí matky a plodů společně s individuálním vyhodnocením monitorovaných parametrů a avizováním alarmů

- konfigurovatelné audiovizuální upozornění a zobrazení alarmů jak na centrální stanici, tak i na klientských stanicích i tehdy, nebyl-li daný parametr na dané stanici průběžně zobrazován

- audiovizuální upozornění technických alarmů, které jsou individuálně nastavitelné (např. ztráta signálu, odpojení sondy).

- možnost analýzy a interpretace CTG záznamů

- konfigurace pro připojení min. 4 kardiotokografů z porodní boxů a min. 2 z ambulancí

- kompatibilita systému se stávajícími kardiotokografy Avalon FM20, které jsou v majetku nemocnice

- připojení kardiotokografů do systému prostřednictvím datové sítě LAN

- komunikace s připojenými kardiotokografy a vzdálené ovládání - změna měření a limitů alarmů, zahájení a zastavení fyziologických měření, volání pacientky – telemetrie, aktivace pohotovostního režimu Standby u kardiotokografu

- funkce rychlého přenosu dat z paměti kardiotokografů do systému po jeho opětovaném připojení k monitorovací síti

- kompletní monitorovací stanice včetně 46“ monitoru pro nepřetržitý provoz (24/7), síťová barevná tiskárna s možností výběru tisku kompletního záznamu sledované rodičky nebo pouze části záznamu

- zobrazení min. 4 sledovaných kardiotokografů na jednom displeji

- součástí dodávky požadujeme 1 klientskou stanici:

- SW - OS Microsoft Windows 10 nebo Windows 7 64-bit Professional nebo vyšší, využití protokolu pro připojení k vzdálené ploše (RDP)

- HW – min. procesor Intel i5 4 core, paměť RAM 4GB, pevný disk min. 64GB (pro OS MS Windows), síť 1GB LAN, LCD s rozlišením min. 1280x1024

- archivace pacientských záznamů a možnost jejich externího zálohování na síťovém úložišti zadavatele

Kardiotokograf antepartální včetně bezdrátové monitorovací jednotky, 4ks

  - Lehký a kompaktní antepartální fetální monitor

  - min. 6“ LCD displej s dotykovým ovládáním – možnost polohování

  - Ovládání a software včetně popisů ovládacích tlačítek v českém jazyce

  - Snímání srdeční frekvence plodu – US sonda pouze u 1ks KTG přístroje

  - Monitorování děložních stahů – TOCO sonda pouze u 1ks KTG přístroje

  - Snímaní pulzu matky z TOCO sondy v rozsahu 40-240 tepů za minutu, bez nutnosti monitorování dalších parametrů vitálních funkcí matky. Zároveň nesmí dojít ke snížení komfortu rodičky např. nalepením EKG svodů na její hrudník

  - Softwarové vybavení pro snímání dvojčat v základu – aktivace připojením druhé US sondy

  - Rozsah měření srdeční frekvence plodu US sondou od 50-240 tepů za minutu

  - Automatická detekce pohybu plodů

  - Křížová kontrola kanálů mezi plody a mezi matkou a plody

  - Lehké a kompaktní voděodolné sondy vybavené identifikátorem sloužícím k určení, která sonda přenáší kterou srdeční frekvenci

  - Možnost zadání pacientských dat, možnost vkládání předem definovaných poznámek do záznamu

  - Nastavitelné alarmy měřených parametrů včetně hlasitosti

  - Regulovatelná hlasitost ozev tepové frekvence plodu

  - Zapisovač – tisk záznamu na termopapír, nastavitelná rychlost (1, 2, 3 cm/min.), nastavitelný časovač záznamu

  - Zápis do paměti – možnost dotisku v případě nedostatku papíru

  - Možnost upgradu přístroje na monitorování NIBP matky

  - Možnost upgradu přístroje na monitorování trojčat pomocí US sond, které jsou propojeny s přístrojem kabelovým připojením (nikoliv pouze telemetricky)

  - Možnost upgradu přístroje na monitorování trojčat, zároveň přístroj musí zůstat i nadále lehký, přenosný

  - Tisk na termocitlivý papír i při monitorování trojčat

  - Zadávání pacientských dat a měření a zobrazení vitálních funkcí matky a všech srdečních tepů plodů (i trojčata) na KTG přístroji

Telemetrie - připojení bezdrátového monitorování, 4ks

- Bezdrátová monitorovací připojená ke kardiotokografu

- Monitorování srdeční frekvence plodu a pohyby plodu US sondou – 3x 1 US sonda, 1x 2US sondy

- Monitorování děložní aktivity a pulzu matky TOCO sondou v rozsahu 40-240 tepů/min bez nutnosti monitorování dalších parametrů vitálních funkcí matky.

- Voděodolné bezdrátové fetální sondy – možnost monitorování pod vodou

- LED ukazatel na sondě indikující stav baterie, stav připojení sondy k základní stanici

- Kapacita baterie v sondách pro min. 8 hodin monitorování

- Základní stanice sloužící i jako dobíjecí stanice pro sondy

- Doba nabíjení sond z úplného vybití méně než 3 hodiny

- Indikátor vybití baterie pro upozornění 30 minut před vybitím baterie

- Možnost výměny baterií uživatelem

- Identifikace sondy prostřednictvím základní stanice

- Napájení základní stanice prostřednictvím připojeného kardiotokografu

- Propojení základní stanice se sondami

- Dosah signálu až 100m v závislosti na uspořádání prostoru

Telemetrická jednotka musí být kompatibilní se stávajícími kardiotokografy Avalon FM20 a jejich příslušenstvím na oddělení nemocnice.

Systém pro umístění kardiotokografů na zeď s držákem příslušenství a jednotky, 4ks

Další požadavky

- plná záruka včetně příslušenství a náhradních dílů, min. 24 měsíců

- garance zajištění pozáručního servisu včetně náhradních dílů po dobu 10 let od dodání

- v záruční době bezplatné provádění všech úkonů požadovaných výrobcem a zákonem č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (preventivní prohlídky/PBTK)

- požadovaný zdravotnický prostředek musí být nový

- možnost zápůjčky před uzavřením smlouvy