Minimální technické podmínky

Veřejná zakázka, evidenční číslo: …………,

„Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 3. etapa“

část 5 Peroperační RTG C-rameno

Číslo spisu: SNO/FMP/2018/01/zdravotnické vybavení SNO – 3. etapa

Část č. 5  - Peroperační RTG C-rameno

| Název | Peroperační RTG C-rameno | Oddělení | Centrální operační sály |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  | Předpokládaná cena | 1 489 256 |

Technická specifikace

- peroperační pojízdné C-rameno se samostatným ovládacím vozíkem

- digitální plochý detektor

- použití: ortopedie, chirurgie, urologie.

Rozměry:

- SID min. 105 cm

- hloubka oblouku min. 68 cm

- motorické nastavení výšky v rozsahu min. 40 cm

- horizontální pohyb min. 20 cm

- možnost orbitálního otáčení v celkovém rozsahu min. 160°

- rotace c-ramene v rozsahu min. +/- 220°

- možnost bočního vyklonění min. v rozsahu 10°

- šířka max. 80 cm

- váha max. 450 kg

- nožní spínač bezdrátový, programovatelný

Generátor:

- vysokofrekvenční

- výkon min. 2,4 kW

- zařízení pro stanovení a zobrazení dávky rtg záření

Skiaskopie:

- rozsah kV nastavitelný min. 40 – 120 kV

- rozsah mA nastavitelný min. 0,5 – 20 mA

- šířka pulsu nastavitelná min. 10-35 ms

- frekvence pulsů nastavitelná min. v 6 krocích

- skiaskopické režimy pro snížení dávky

- speciální režimy zaměřené na vyšetřované oblasti, alespoň 4 režimy

Skiagrafie

- rozsah kV min. 40 – 120

- rozsah mA nastavitelný min. 0,5 – 20 mA

Rentgenka

- min. 1 malé ohnisko 0,6 mm (+-0,1mm)

- tepelná kapacita anody min. 85 kHU

- dostatečná tepelná kapacita celé rentgenky pro nepřerušované snímkování

- automatická optimalizace dávky

Detektor

- digitální plochý detektor RTG záření

- CsI scintilátor

- velikost pixelu max. 100 µm

- rozlišení min. 4Mpx

- min. 16-bitová šedá škála

- laserový poziční systém

- automatická kalibrace

- velikost detektoru min. 20x20cm

Kolimátor

- iris clona a obdélníková clona

- možnost nastavení clon bez rtg záření

- rotace kolimátoru min. +-90°

- laserový zaměřovač pro lokalizaci oblasti zájmu

Ovládání

- LCD/LED ovládací dotykové obrazovky umístěné na C-rameni i na monitorovém vozíku

Monitorový vozík

- bezdrátové propojení s C-ramenem

- 1 flat monitor – minimálně 24“ nebo alternativně 2 monitory min. 19“

- rozlišení monitoru min. 1280 x 1024, svítivost min. 800 cd/m2

- nastavitelný sklon monitoru min. +-10°

- LIH – paměť posledního snímku, digitální rotace snímku

- postprocesing – zoom, zvýraznění hran, negace snímků, úprava jasu a kontrastu, otáčení snímku

- paměť na min. 100 000 snímků

- možnost uložení DAP hodnoty do snímku

Anatomické programy

- urologie, kostra (končetiny i trup), vnitřní orgány (včetně srdce), cévy (DSA, končetiny i trup), endoskopický program, dětský pacient.

Rozhraní

- USB

- DVD/RW

- DVI video konektor pro externí monitor, možnost bezdrátového přenosu obrazu

- DICOM 3 - aktivní v rozsahu Storage, Worklist- (vč. MPPS), Query, Media-Class