# Příloha č. 1  Zadávací dokumentace

VZ „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – Elektromedicína II“

Požadované technické parametry

| Do této přílohy uchazeč musí uvést ke každému parametru, zda nabízený přístroj požadovaný parametr splňuje či nesplňuje. U technického parametru vyjádřeného číselnou hodnotou uvede hodnotu nabízeného přístroje. Na technické parametry, které nejsou označeny minimální nebo maximální hodnotou, zadavatel připouští toleranční rozsah +- 10%. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ČÁST I - Zevní fixátor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametr | Ano / Ne |  | Reálná hodnota |  | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |  |  |  |
| sestava nástrojů k řešení traumatologických operačních výkonů na dlouhých kostech – humerus, femur): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1ks – tělo UNI-FIX krátké, 1ks – kruh carbon 200 mm, 2ks – kolmá hlava UNI-FIX 3ks – upínka na drát, 1ks – hlava UNI-FIX Hybrid, 1ks – napínák na Hybrid, 1ks – distraktor k UNI-FIX standard 2ks – čep na jezdce rovný  6, 2ks – čep na jezdce lomený  6, 1ks – T-klíč na napínák, 2ks – tyč carbon 8/400mm, 2ks – kuželový šroub  6, 120/30 mm, 2ks – kuželový šroub  6, 140/40 mm, 1ks – drátěný koš, 1ks – silikonová podložka. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z důvodů ochrany předchozích investic požaduje zadavatel, aby bylo toto příslušenství plně kompatibilní s částmi zevního fixátoru dodaného firmou MEDIN. Rychlejší operativa a možnost využití více částí tohoto nástroje opakovaně. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ČÁST II - Kardiostimulátor dočasný |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametr |  | Ano / Ne |  | Reálná hodnota |  | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |  |  |
| dočastný jednodutinový externí kardiostimulátor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kardiostimulátor musí mít rozsah frekvence 30 – 150/min., možnost rychlé stimulace v rozsahu minimálního intervalu 100 - 300/min. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kardiostimulátor musí mít režimy jednodutinové stimulace – AAI, AOO, VVI a VOO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kardiostimulátor musí mít samostatné a snadné nastavení frekvence, výdeje a citlivosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kardiostimulátor musí mít amplitudu pulsu do 12 V, šířku impulsu do 1,5 ms a sensitivitu v minimálním intervalu 1 - 12 mV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kardiostimulátor musí mít indikátor slabých baterií |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kardiostimulátor musí mít blokovací funkce zabraňující náhodné změně parametrů |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kardiostimulátor musí mít ochranu proti defibrilačnímu výboji |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kardiostimulátor musí umožnit nepřerušovaný provoz i během výměny baterií |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kardiostimulátor musí mít minimalizovanou citlivost vůči elektromagnetickému a magnetickému rušení |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ČÁST III - Lampa fototerapeutická – LED (2ks) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| pojízdný stojan s brzditelnými kolečky a nastavitelnou výškou pro různá lůžka, |  |  |  |
| LCD displej, |  |  |  |
| časomíra pro terapii s možností naprogramování délky léčby, |  |  |  |
| životnost světelného zdroje min. 20 000 hod. bez nutnosti výměny zdroje záření, |  |  |  |
| monitorování kožní teploty (vč. teplotní sondy), |  |  |  |
| vyšetřovací světlo. |  |  |  |
| možnost rotace vykloubení se zaměřovacími body. |  |  |  |

| ČÁST IV - Monitor hemodynamický |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| měření hemodynamických parametrů pomocí snímače transpulmonární termodiluce fyziologickým roztokem |  |  |  |
| možnost kontinuálního měření základních hemodynamických parametrů pomocí snímače z arteriální linky v režimu automatické kontinuální samokalibrace |  |  |  |
| možnost kontinuálního měření intravaskulární oxymerie prostřednictvím oxymetrických katetrů s optickým modulem |  |  |  |
| požadované měřené nebo kalkulované parametry: CO, Sl, SV, SVI, SVR, SVRI, SVV, EVLW, PVPI, GEDI, GEF, ITBV, CFI, ScvO2 |  |  |  |
| aktualizace parametrů CO min. po 20 sek |  |  |  |
| aktualizace parametrů ScvO2 min. po 20 sek |  |  |  |
| možnost dopočítání parametrů: DO2, VO2 |  |  |  |
| variabilní zobrazení parametrů na obrazovce umožňující vizuální fyziologické zobrazení a zobrazení vzájemné závislosti fyziologických parametrů |  |  |  |
| dotyková obrazovka s barevným displejem min. 10“ |  |  |  |
| možnost korekce výpočtu u měření metodou transpulmonární termodiluce |  |  |  |
| možnost monitorace a paměti trendů po dobu 72 hodin |  |  |  |
| uzavřený venózní systém pro vstřikování termodilučního bolusu |  |  |  |
| možnost stahování dat a tisk přes USB zařízení |  |  |  |
| možnost srozumitelné a jednoduché vizualizace fyziologických parametrů pro snadné zhodnocení stavu pacienta (vizualizace úrovně vody v plicích, vaskulatury pro znázornění vazokonstrikce či vazodilatace, vizualizace stavu pacienta na Frank-Starlingově křivce, vizualizace velikosti srdce pro znázornění volumetrického stavu pacienta) |  |  |  |
| menu v českém jazyce |  |  |  |
| možnost rozšíření měření monitorace o neinvazivní měření pomocí prstové manžety |  |  |  |
| modul/kabel pro pro kontinuální měření oxymetrie |  |  |  |
| stojan pro zavěšení monitoru |  |  |  |

| ČÁST V - Přístroj FeNO – vyšetřování oxidu dusnatého ve vydechovaném vzduchu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| #### přístroj pro neinvazivní diagnostiku eozinofilního zánětu měřením FeNO z dechu |  |  |  |
| #### rozsah měření: 5-300 ppb NO |  |  |  |
| #### čas výdechu pro měření do 10 sekund |  |  |  |
| #### barevný dotykový LCD displej |  |  |  |
| #### senzor: elektrochemický senzor, citlivost senzoru: 5 ppb |  |  |  |
| #### reprodukovatelnost do 50 ppb: pod 5 ppb |  |  |  |
| #### reprodukovatelnost nad 50 ppb: pod 10%. |  |  |  |
| #### životnost senzoru min 1 rok |  |  |  |
| #### napájení: síťovým adaptérem nebo pomocí baterií |  |  |  |
| #### vizuální i zvuková signalizace pro zajištění bezproblémové obsluhy |  |  |  |
| #### automatická kalibrace s ověřením správné funkčnosti |  |  |  |
| #### neomezený počet testů |  |  |  |
| #### použití jednorázových náustků pro zajištění sterilního měření pro každého pacienta |  |  |  |
| přístroj splňuje všechny požadavky na monitorování oxidu dusnatého definované společnostmi ERS /ARS |  |  |  |

| ČÁST VI - Váha kojenecká – kalibrovatelná s filtrem (4ks) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| digitální váha pro vážení novorozenců a kojenců s měřičem délky |  |  |  |
| dvourozsahová váha s váživostí min. do 15 kg a dílkem 0,005 kg, přičemž při váživosti do 6 kg s dílkem 0,002 kg |  |  |  |
| musí být stanoveným měřidlem |  |  |  |
| musí být cejchuschopná, OIML Třída III |  |  |  |
| musí mít ověření dle normy CE (označení velkým zeleným M) |  |  |  |
| musí být schválená jako medicínský přístroj podle normy 93/42/EHS |  |  |  |
| musí být vybavena podsvíceným LCD displejem s možností napájení síťovým adaptérem nebo bateriemi |  |  |  |
| musí mít funkce vážení, tárování, přidržení ustálené hodnoty |  |  |  |
| miska váhy musí být omyvatelná a dezinfikovatelná běžnými přípravky |  |  |  |

| ČÁST VII - Přístroj na měření srdečního výdeje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| měření hemodynamických parametrů pomocí snímače transpulmonární termodiluce fyziologickým roztokem |  |  |  |
| možnost kontinuálního měření základních hemodynamických parametrů pomocí snímače z arteriální linky v režimu automatické kontinuální samokalibrace |  |  |  |
| možnost kontinuálního měření intravaskulární oximerie prostřednictvím oximetrických katetrů s optickým modulem |  |  |  |
| požadované měřené nebo kalkulované parametry: CO, CI,SV, SVI, SVR, SVRI, SVV, EVLW, PVPI, GEDI, GEF, ITBV, CFI, ScvO2 |  |  |  |
| aktualizace parametrů CO min. po 20 sek. |  |  |  |
| aktualizace parametrů ScvO2 min. po 2 sek. |  |  |  |
| možnost dopočítání parametrů: DO2, VO2 |  |  |  |
| variabilní zobrazení parametrů na obrazovce umožňující vizuální fyziologické zobrazení a zobrazení vzájemné závislosti fyziologických parametrů |  |  |  |
| dotyková obrazovka s barevným displejem min. 10“ |  |  |  |
| možnost nastavení korekce výpočtu u pacientů s resekcí plic u měření metodou traspulmonární termodiluce |  |  |  |
| možnost monitorace a paměti trendů po dobu 72 hodin |  |  |  |
| uzavřený venózní systém pro vstřikování termodilučního bolusu |  |  |  |
| možnost stahování dat ve formátu Windows Excel a tisk přes USB zařízení |  |  |  |
| možnost srozumitelné a jednoduché vizualizace fyziologických paramerů pro snadné zhodnocení stavu pacienta I. Vizualizace úrovně vody v plicích II. Vizualizace vaskulatury pro znázornění vazokonstrikce či vazodilatace III. Vizualizace stavu pacienta na Frank-Starlingově křivce IV. Vizualizace velikosti srdce pro znázornění volumetrického stavu pacienta |  |  |  |
| menu a návod v českém jazyce |  |  |  |
| celková hmotnost monitoru max. 3 kg |  |  |  |
| možnost rozšíření měření monitorace o neinvazivní měření pomocí prstové manžety |  |  |  |
| modul/kabel pro pro kontinuální měření oximetrie |  |  |  |
| Příslušenství: |  |  |  |
| stojan pro zavěšení monitoru |  |  |  |

| ČÁST VIII - Vrtačka kostní – bateriová |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| univerzální bateriový systém s využitím při operacích v ortopedii a traumatologii |  |  |  |
| možnost sterilizace při 134° |  |  |  |
| možnost výměny baterie během operačního programu |  |  |  |
| konstrukce a ergonomická vyváženost vhodná pro praváky i leváky |  |  |  |
| snadná výměna a upínaní nástavců pomocí rychlospojky |  |  |  |
| Příslušenství: |  |  |  |
| 2x akumulátor |  |  |  |
| 1x nabíjecí stanice |  |  |  |
| 1x sterilizační pouzdro |  |  |  |
| Nástavce: |  |  |  |
| vrtací nástavec – sklíčidlo 1000 ot/min. |  |  |  |
| nástavec oscilační pila |  |  |  |
| nástavec frézovací AO 350 ot./min. |  |  |  |
| zaváděč K-drátů |  |  |  |
| reciproční pila |  |  |  |
| RTG transparentní vrtací nástavec 1000 ot/min. |  |  |  |
| Nabízená sestava musí být kompatibilní se stávajícími sestavami na operačních sálech: zaměnitelné baterie, nástavce a další příslušenství vzájemně zaměnitelné mezi sestavami (urychlení a plynulost operačního provozu), výrobce Zimmer, model Zimmer Universal. |  |  |  |

| ČÁST IX - Turniket pneumatický |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| přístroj na pojízdném stojanu s košíčkem |  |  |  |
| min. jeden výstup pro operace v bezkrevném poli |  |  |  |
| rozsah regulace 0-600 mm Hg, vybaven manometrem |  |  |  |
| precizní regulátor tlaku |  |  |  |
| přesnost regulace + - 2-3 mm Hg |  |  |  |
| max výstupní tlak 600 mm Hg |  |  |  |
| vybaven manuálním bezpečnostním systémem |  |  |  |

| ČÁST X - Laser diodový |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| laserový přístroj emitující (dioda) laserovou energii při vlnových délkách 980nm, 1470nm |  |  |  |
| možnost použití vlnové délky: 980nm |  |  |  |
| možnost použití vlnové délky 1470nm |  |  |  |
| možnost použití kombinace 980+1470nm společně v rozmezí 0 -100% |  |  |  |
| nastavení výkonu laseru: 0 -45W |  |  |  |
| ukládání nastavení jednotl. op. výkonů do paměti |  |  |  |
| uchování posledního pracovního režimu po vypnutí přístroje |  |  |  |
| laserové režimy: I. pulsní: rozsah 1 -100pulsů s intervaly od 0,01s - 60s II. kontinuální III. segmentový IV. signální s hlasitými signály pro obsluhu |  |  |  |
| osvětlení konce vlákna: 2barvy: červená a zelená |  |  |  |
| možnost osvícení konce vlákna: kontinuální či pulsující v intenzitě 0 - 100% |  |  |  |
| systém pro dálkové vypínání |  |  |  |
| Příslušenství: |  |  |  |
| 3 ks ochranné brýle |  |  |  |
| anoskop se zavaděčem, doppler 20Mz |  |  |  |
| laserová vlákna 400 a 600 mikron |  |  |  |

| ČÁST XI - Přístroj dermatom – elektrický |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| přístroj pro odběr kožního štěpu |  |  |  |
| elektrický model 5 000-6 000 cyklů za minutu |  |  |  |
| vysoká řezná rychlost |  |  |  |
| přesný řez do tloušťky min. 0,7 mm ve snadno nastavitelných krocích po 0,05 mm |  |  |  |
| šířka čepele řezného nástroje od 2,5 do 10 cm ve zvětšení po 2,5 centimetru |  |  |  |
| jednoduché ovládání |  |  |  |
| dobrá manévrovací schopnost |  |  |  |
| pojistná aretace - bezpečí proti náhodné aktivaci |  |  |  |
| sterilizovatelné čepele nevyžadující mazání |  |  |  |
| jednoduchá údržba |  |  |  |
| bezúdržbový motor |  |  |  |
| Příslušenství: |  |  |  |
| sterilizační síto - bezpečné uložení všech komponent během procesu sterilizace |  |  |  |