# Příloha č. 1 Zadávací dokumentace – Požadované technické parametry v rámci části II

VZ „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – Laboratorní technika II“

POŽADOVANÉ TECHNICKÉ  PARAMETRY

| Do této přílohy uchazeč musí uvést ke každému parametru, zda nabízený přístroj požadovaný parametr splňuje či nesplňuje. U technického parametru vyjádřeného číselnou hodnotou uvede hodnotu nabízeného přístroje. Na technické parametry, které nejsou označeny minimální nebo maximální hodnotou, zadavatel připouští toleranční rozsah +- 10%. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II. část – Analyzátor hematologický vč. digitální morfologie (1 ks) |  |  |  |  |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce) |  |
| hematologický analyzátor již v ČR zaveden (úspěšné cykly EHK; tj. dostatečný počet účastníků ve všech kontrolních cyklech v roce), akceptovatelné je i doložení úspěšně zavedených předchozích generací analyzátoru na stejné technologické platformě |  |  |  |  |
| hematologický analyzátor, digitální morfologie (včetně příslušenství, tj. tiskárna štítků, dále pak PC, laserová černobílá tiskárna, UPC; laboratorní stůl); bez nátěrového a barvícího automatu |  |  |  |  |
| vyšetření KO, diff, RTC, nezralá frakce trombocytů, buničky v likvoru (mononukleáry x polymorfonukleáry) a jejich kombinace |  |  |  |  |
| automatické stanovení NRBC (bez nutnosti dalších reagencií) v každém KO + automatická korekce WBC |  |  |  |  |
| Preferujeme možnost měření samostatného KO bez diff, akceptovatelná je i možnost současného měření KO+diff, bude-li zohledněna cena reagencií |  |  |  |  |
| měření RTC z primárního vzorku (bez nutnosti další přípravy primárního vzorku) |  |  |  |  |
| Parametry pozadí: max: Plt: 5.109/l, WBC 0,1.109/l, RBC 0,02.1012/l, RTC 5.109/l |  |  |  |  |
| objem vzorku potřebný pro analýzu: max. 500 l |  |  |  |  |
| statimový mód |  |  |  |  |
| otevřený i uzavřený systém (jedna aspirační cesta) |  |  |  |  |
| kapacita automatického podavače: minimálně 30 vzorků |  |  |  |  |
| zálohování primárních dat (PDF nebo jiný běžně užívaný formát) |  |  |  |  |
| identifikace vzorků a reagencií čárovým kódem (nebo QR kódem u reagencií) |  |  |  |  |
| promývací a čistící roztoky – garance nepřekročitelných nákladů na počty výkonů za rok |  |  |  |  |
| minimálně 100 KO+diff / h, 65 KO+diff+RTC / h |  |  |  |  |
| Napojení do informačního systému OpenLims zdarma |  |  |  |  |
| Informace pro účastníky: Paleta požadovaných vyšetření a předpokládaného počtu výkonů za 1 rok: Vyšetření; Počet za rok. CBC; 38 500. DIFF; 38 500. RTC; 1 500. |  |