Část 3 – Rotační mikrotom

| Název | Rotační mikrotom | Oddělení | Patologie |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  | Předpokládaná cena | 189 900 |

Technická specifikace

- manuální rotační mikrotom  pro přípravu tenkých řezů z lidských tkání, které jsou zality do parafínových bloků.

- možnost vytvářet sériové řezy

- horizontální i vertikální orientace vzorku

- upevnění pomocí rychloupínací svorky pro standardní rozměr kazet

- univerzální svorka

- držák na žiletky nebo nože

- integrovaný kryt ostří žiletky

- tloušťka řezu nastavitelná min. v rozmezí: 0,5 – 60 µm

- kroky nastavení tloušťky řezu minimálně:

- po 0,5 um (pro 0 – 2 µm)

- po 1,0 um (pro 2 – 10 µm)

- po 2,0 um (pro 10 – 20 µm)

- po 5,0 um (pro 20 – 60 µm)

- funkce skrojování: 10 µm a 50 µm

- retrakce (možnost vytvářet seriové řezy) 220 µm

- úhel sklonu žiletky vůči bločku nastavitelný min. 0-10°

- vertikální zdvih min. 59 mm

- brzda ručního kola v každé pozici

- aretace ručního kola

- odpadní tácek