# Příloha č. 1  Zadávací dokumentace

VZ „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – Elektromedicína III“

Požadované technické parametry

| Do této přílohy uchazeč musí uvést ke každému parametru, zda nabízený přístroj požadovaný parametr splňuje či nesplňuje. U technického parametru vyjádřeného číselnou hodnotou uvede hodnotu nabízeného přístroje. Na technické parametry, které nejsou označeny minimální nebo maximální hodnotou, zadavatel připouští toleranční rozsah +- 10%. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ČÁST I - Zevní fixátor |  |  |  |  |  |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |  |  |
| sestava nástrojů k řešení traumatologických operačních výkonů na dlouhých kostech – humerus, femur): |  |  |  |  |  |
| 1ks – tělo UNI-FIX krátké, 1ks – kruh carbon 200 mm, 2ks – kolmá hlava UNI-FIX 3ks – upínka na drát, 1ks – hlava UNI-FIX Hybrid, 1ks – napínák na Hybrid, 1ks – distraktor k UNI-FIX standard 2ks – čep na jezdce rovný  6, 2ks – čep na jezdce lomený  6, 1ks – T-klíč na napínák, 2ks – tyč carbon 8/400mm, 2ks – kuželový šroub  6, 120/30 mm, 2ks – kuželový šroub  6, 140/40 mm, 1ks – drátěný koš, 1ks – silikonová podložka. |  |  |  |  |  |
| Z důvodů ochrany předchozích investic požaduje zadavatel, aby bylo toto příslušenství plně kompatibilní s částmi zevního fixátoru dodaného firmou MEDIN. Rychlejší operativa a možnost využití více částí tohoto nástroje opakovaně. |  |  |  |  |  |
| ČÁST II - Přístroj FeNO – vyšetřování oxidu dusnatého ve vydechovaném vzduchu |  |  |  |  |  |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |  |  |
| #### přístroj pro neinvazivní diagnostiku eozinofilního zánětu měřením FeNO z dechu |  |  |  |  |  |
| #### rozsah měření: 5-300 ppb NO |  |  |  |  |  |
| #### čas výdechu pro měření do 10 sekund |  |  |  |  |  |
| #### barevný dotykový LCD displej |  |  |  |  |  |
| #### senzor: elektrochemický senzor, citlivost senzoru: 5 ppb |  |  |  |  |  |
| #### reprodukovatelnost do 50 ppb: pod 5 ppb |  |  |  |  |  |
| #### reprodukovatelnost nad 50 ppb: pod 10%. |  |  |  |  |  |
| #### životnost senzoru min 1 rok |  |  |  |  |  |
| #### napájení: síťovým adaptérem nebo pomocí baterií |  |  |  |  |  |
| #### vizuální i zvuková signalizace pro zajištění bezproblémové obsluhy |  |  |  |  |  |
| #### automatická kalibrace s ověřením správné funkčnosti |  |  |  |  |  |
| #### min. počet testů 3000/rok |  |  |  |  |  |
| #### použití jednorázových náustků pro zajištění sterilního měření pro každého pacienta |  |  |  |  |  |
| přístroj splňuje všechny požadavky na monitorování oxidu dusnatého definované společnostmi ERS /ARS |  |  |  |  |  |

| ČÁST III - Váha kojenecká – kalibrovatelná s filtrem (4ks) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| digitální váha pro vážení novorozenců a kojenců s měřičem délky |  |  |  |
| dvourozsahová váha s váživostí min. do 15 kg a dílkem 0,005 kg, přičemž při váživosti do 6 kg s dílkem 0,002 kg |  |  |  |
| musí být stanoveným měřidlem |  |  |  |
| musí být cejchuschopná, OIML Třída III |  |  |  |
| musí mít ověření dle normy CE (označení velkým zeleným M) |  |  |  |
| musí být schválená jako medicínský přístroj podle normy 93/42/EHS |  |  |  |
| musí být vybavena podsvíceným LCD displejem s možností napájení síťovým adaptérem nebo bateriemi |  |  |  |
| musí mít funkce vážení, tárování, přidržení ustálené hodnoty |  |  |  |
| miska váhy musí být omyvatelná a dezinfikovatelná běžnými přípravky |  |  |  |

| ČÁST IV - Přístroj na měření srdečního výdeje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| Zdravotnický prostředek v souladu s direktivou 93/42/EEC |  |  |  |
| Barevná dotyková obrazovka min. 8“ |  |  |  |
| Možnost monitorování dospělých a dětí (již od 2,5kg těl. hmotnosti) |  |  |  |
| Kontinuální měření minutového srdečního výdeje pomocí analýzy pulzní křivky |  |  |  |
| Kalibrace pomocí termodiluce |  |  |  |
| Nízká invazivita, rychlá a jednoduchá aplikace |  |  |  |
| Měřené parametry: - PCCO – Kontinuální minutový srdeční výdej, získaný analýzou pulzní křivky - CO – Minutový srdeční výdej - SV – Tepový objem - ITBV – Nitrohrudní objem krve - GEDV – Globální enddiastolický objem - EVLW – Extravaskulární plicní voda - PPV – Variace tlakové amplitudy - SVV – Variace tepového objemu - CFI – Srdeční index - GEF – Globální ejekční frakce - CPO – Celkový srdeční výkon - dPmx – Index kontraktility levé srdeční komory - SVR – Systémový vaskulární odpor - PVPI – Index plicní vaskulární permeability |  |  |  |
| Zobrazení hodnot arteriálního tlaku včetně tlakové křivky |  |  |  |
| Monitorace PCCO dvěma způsoby: a) pomocí arteriálního katetru, b) pomocí senzoru připojeného k radiální arterii |  |  |  |
| Měření se 4 možnostmi arteriálního přístupu (radiální, brachiální, axilární, femorální) |  |  |  |
| Možnost rozšíření o neinvazivní monitoring jaterních funkcí |  |  |  |
| Možnost rozšíření o monitorování ScVO2 |  |  |  |
| Možnost rozšíření o další moduly do budoucna |  |  |  |
| Uložení dat a tisk přes USB |  |  |  |

| ČÁST V - Turniket pneumatický |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| přístroj na pojízdném stojanu s košíčkem |  |  |  |
| min. jeden výstup pro operace v bezkrevném poli |  |  |  |
| rozsah regulace 0-600 mm Hg, vybaven manometrem |  |  |  |
| precizní regulátor tlaku |  |  |  |
| přesnost regulace + - 2-3 mm Hg |  |  |  |
| max výstupní tlak 600 mm Hg |  |  |  |
| vybaven manuálním bezpečnostním systémem |  |  |  |