Minimální technické podmínky

Veřejná zakázka č. P19V00000285, evidenční číslo ………………..

„Dodávka nitroočních čoček, vč. bezplatné výpůjčky operační jednotky pro oční oddělení“

Číslo spisu: SNO/FMP/2019/01/čočky+operační jednotka-oční odd.

- Předmětem veřejné zakázky je průběžný nákup implantabilních nitroočních čoček a vitrektomových balíčků spojený s bezplatnou zápůjčkou operační jednotky pro chirurgii předního a zadního segmentu oka.

- Součástí zápůjčky je i bezplatný servis zapůjčeného zboží a provádění PBTK a nezbytné údržby dle zákona 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích.

- Není možné dílčí plnění.

- Účastník ZŘ musí předložit klinickou studii o biokompatibilitě nabízených implantabilních nitroočních čoček, výsktytu opacifikací zadního pouzdra a glisteningu s kladným výsledkem.

- V rámci nabídky musí účastník ZŘ předložit návody k použití k nabízenému zboží.

Požadované typy nitroočních čoček a jejich předpokládaná spotřeba

  - Sférické hydrofobní nitrooční čočky – 900 ks/rok

  - Asférické hydrofobní nitrooční čočky – 54 ks/rok

  - Asférické hydrofobní nitrooční čočky preloadované – 216 ks/rok

  - Kohezivní viskomateriál – 200 ks/rok

  - Vitrektomové balíčky – 70 ks/rok

Operační jednotka pro chirurgii předního a zadního segmentu oka

- Přední segment

  - Řízená irigace/aspirace

  - Fakoemulsifikace

  - Přední vitrektomie

  - Koagulace

- Zadní segment

  - Řízená infuse

  - Osvětlení

  - Vitrektomie

  - Funkce pro injektáž a odsátí silikonového oleje

  - Funkce pro aplikaci expanzního plynu

  - Koagulace

- Min. 15“ barevná dotyková obrazovka pro řízení a zobrazování funkcí

- Intuitivní a jednoduché ovládání přístroje

- Kontinuita kombinovaných operací (přední / zadní segment) bez nutnosti přerušení zákroku kvůli výměně nástrojů

- Kontrolovaný systém řízení aspirace a fluidiky

- Fakofragmentace s kontinuálním a pulsním dávkováním energie

- Vysokorychlostní pneumatický vitrektom o frekvenci min. 7500 seků/min. s možností měnit průtok nezávisle na frekvenci sekání a vakuu

- Režim fluidiky s možností přepnutí funkčnosti systému peristaltika/ventury

- Funkce automatické kontroly a kompenzace nitroočního tlaku během operace

- Min. 2 nezávislé zdroje světla (LED nebo xenon)

- Vestavěný laser 532 nm pro oční chirurgii

- Funkce bipolární koagulace s možností lineárního a fixního nastavení hodnot

- Možnost uložení předvolených nastavení pro různé chirurgy

- Podvozek s kolečky a možností aretace

- Kompatibilita se stávajícím vybavením sálu

- Přístroj musí být nový, nepoužitý.

- Příslušenství.

  - Programovatelný multifunkční nožní spínač pro ovládání přístroje

  - Polohovatelný instrumentační stolek s aretací a variabilním uchycením (pravá / levá strana)

  - Dálkové ovládání

  - Fragmentační sonda včetně hrotu pro endoskopické výkony

  - Fako-emulsifikační nástavec s torzním pohybem hrotu

Vitrektomové balíčky

- Budou objednávat sety ve velikosti 25 Ga

  - kazeta

  - vitrektomová sonda

  - světelná sonda

  - zaváděcí systém s chlopňovými porty

  - trojcestný ventil

  - všechny potřebné hadice včetně redukcí

  - pinzeta

  - kanyla na aplikaci barvy na membránu s měkkým koncem

  - kanyla na odsátí tekutin s měkkým koncem s možností aktivního odsávání

  - kontaktní makulární čočka

  - sterilní lepicí páska

  - sterilní rouška na instrumentační stolek 100x 150 cm

Nitrooční čočky

Obecné požadavky na všechny typy nabízených čoček

- Musí splňovat ČSN EN ISO 11979-2 pro oftalmologické implantáty – nitrooční čočky – část 2: Optické vlastnosti a zkušební metody

- Musí splňovat ČSN EN ISO 11979-7 pro oftalmologické implantáty – nitrooční čočky – část 7: Klinické hodnocení

- Charakteristika materiálu:

  - Akrylátový, měkký, svinutelný, s tvarovou pamětí, implantace řezem 2,2 – 2,8 mm

  - Kompatibilní s peroperačním použitím tkáňových barviv

  - Biokompatibilní s prokázanou dlouhodobou nízkou incidencí sekundární katarakty (max. do 3%)

- Optické charakteristiky:

  - Dioptrický rozsah odpovídající statistickému výskytu axiálních délek v populaci – min. +10 D až + 30 D

  - Velikost optiky odpovídající obvyklému průměru dilatované zornice – min. 6 mm funkční optika pro celé dioptrické spektrum

  - Prokázaná vysoká optická kvalita (MTF) a bez rizika opacifikace (kalcifikace) materiálu vyžadující explantaci

  - Plnohodnotný filtr UVA záření pro vlnové délky do 400 nm, případně rozšířený i pro krátkovlnné modré světlo do 430 nm

- Mechanické charakteristiky:

  - Jednokusové vhodné pro implantaci do kapsuly o různých velikostech

  - Prokázaná dlouhodobá axiální (refrakční) stabilita

  - Doporučená akustická imerzní nebo optická A-konstanta s dostupnými optimalizovanými hodnotami, prokázaná refrakční předvídatelnost

- Servisní a logistické požadavky

  - Konsignační sklad monofokálních čoček v plném rozsahu dodávaných dioptrií s doplněním do 48 hodin od objednávky

  - Reference z pracoviště s odpovídajícím objemem výkonů

Sférické hydrofobní nitrooční čočky

  - Jednokusová

  - Dioptrický rozsah min. +6 D až + 40 D

  - Plnohodnotný filtr UVA záření pro vlnové délky do 400 nm

Asférické hydrofobní nitrooční čočky – filtr modrého světla

  - Jednokusová

  - Dioptrický rozsah min. +6 D až +30 D, sférická aberace NOČ zajišťující pooperační sférickou aberaci oka na hodnotě cca +0,1µm

  - Plnohodnotný filtr UVA záření pro vlnové délky do 400 nm, případně rozšířený i pro krátkovlnné modré světlo do 430 nm

Asférické hydrofobní nitrooční čočky preloadované – filtr modrého světla

  - Jednokusová

  - Dioptrický rozsah min. +6 D až +25 D, sférická aberace NOČ zajišťující pooperační sférickou aberaci oka na hodnotě cca +0,1µm

  - Plnohodnotný filtr UVA záření pro vlnové délky do 400 nm, případně rozšířený i pro krátkovlnné modré světlo do 430 nm

  - Jednorázový zavaděč, příprava před implantací maximálně ve 3 krocích.

Kohezivní viskomateriál

  - obsah kyseliny hyaluronové alespoň 1%

  - objem min. 0,85 ml

Další požadavky

  - Zadavatel požaduje v rámci nabídky předložení klinických studií o biokompatibilitě nabízených čoček, výskytů opacifikací zadního pouzdra a glisteningu

  - Zadavatel požaduje předložení originálních návodů k použití i návodů v ČJ pro všechny nabízené výrobky.

  - Není možné dílčí plnění.

Účastník zadávacího řízení tímto stvrzuje, že veškeré shora uvedené Minimální technické podmínky jeho nabídka splňuje.

V…………………., dne………………….. 2019

…………………………………..

razítko účastníka

označení oprávněné osoby

podpis oprávněné osoby