Minimální technické podmínky analytického systému

Veřejná zakázka č P19V00000080, evidenční číslo: …………,

„Dodávky reagencií a spotřebního materiálu, vč. bezplatné výpůjčky imunochemického analyzátoru pro centrální laboratoř“

Číslo spisu: SZZ/FMP/2019/01/reagencie+imunochem. analyzátor-CL

Technická specifikace analytického systému

- Nový nerepasovaný chemiluminiscenční analytický systém  IVD  včetně kompletního ovládacího software pro plné zajištění všech požadovaných funkcí

- Plně automatický analytický systém s kontinuálním provozem pro stanovení specifických IgE protilátek proti jednotlivým alergenům a směsím alergenů, celkových IgE protilátek a ECP ve vzorcích séra nebo plazmy

- Požadavek - reakce v kapalné fázi simulující podmínky reaktivity

- Analyzátor nebude vyžadovat žádný zásah obsluhy (tj. přenášení vzorků, meziproduktů a reagencií nebo jiné manipulace potřebné k dokončení vyšetření)  od vložení vyšetřovaného vzorku a diagnostik, až po výsledný protokol

- Analýza vzorků po pacientech, kvantitativní měření všech požadovaných testů současně

- U spec. IgE možnost vydávat výsledky v jednotkách kU/l s možností stratifikace pacientů do tříd 0-VI na základě naměřených hodnot

- Analyzátor musí umožnit zařazení nových vzorků mezi již zpracovávané vzorky, přednostní zpracování STATIM vzorků

- Možnost provádění kalibrace i v průběhu rutinní analýzy, tj. zpracování pacientských vzorků

- Možnost provádění kalibrace více metod současně i v průběhu rutinní analýzy, tj. zpracování pacientských vzorků

- Oboustranná komunikace s Laboratorním informačním systémem Open LIMS, náklady na připojení hradí dodavatel

- Možnost kontinuálního vkládání diagnostik a spotřebního materiálu nezávisle na již probíhající analýze

- Možnost vyšetření vzorků biologického materiálu o velmi malém objemu (pediatrické vzorky), max. mrtvý objem 50 ul

- Minimální výkon 100 analýz za hodinu

- Minimálně 90 vzorků umístitelných najednou do přístroje

- Chlazený prostor pro reagencie v analyzátoru (2-8°C) umožňující stabilitu reagencií v analyzátoru min. 3 měsíce, upozornění na překročení doby exspirace

- Kapacita (počet metod na palubě): min. 24 (stávající stav)

- Přes čárový kód identifikace použité šarže reagencie a její přiřazení ke konkrétnímu vzorku

- Možnost umístění současně min. 135 alergenů na palubu analyzátoru za kontrolovaných chlazených podmínek

- Automatická identifikace vzorků a reagencií (včetně šarže) pomocí čárového kódu (kód 128)

- Analýza z primárních zkumavek z toho vyplývající detekce sraženiny/nedostatečného objemu vzorku, detekce hladiny

- Vstup vzorků, příslušné nosiče vzorků a celý systém práce musí bez úprav pracovat s odběrovým systémem firmy Sarstedt

- Automatické odečtení výsledku reakce, jeho zhodnocení, zobrazení a vydání

- Možnost autodiluce a automatické reanalýzy na základě nastavených pravidel

- Integrovaný systém interní kontroly kvality včetně grafického i početního vyhodnocení, volitelná frekvence stanovení kontrol

- Archivace dat

- Automatická údržba a inicializace (AutoStart)

- Příbalové letáky reagencií, kalibrátorů, kontrol a Návod k použití v českém jazyce  minimálně v elektronické podobě, bezpečnostní listy v českém jazyce

- Veškeré reagencie se značkou CE IVD

- V případě změny prováděného stanovení v současné době akreditovanou metodou dle ISO 15189 se dodavatel zavazuje uhradit zadavateli náklady spojené s mimořádnou dozorovou návštěvou ČIA o.p.s., při změně platí veškeré náklady na reakreditaci dodavatel

- Zajištění dostupnosti kompletního autorizovaného servisu na náklady dodavatel v souladu s požadavky zákona 268/2014Sb. o zdravotnických prostředcích a dle doporučení výrobce

- V případě havárie ohrožující chod systému musí dodavatel nastoupit opravu v den nahlášení opravy

- V případě, že dodavatel nebude schopen odstranit závadu do dvou pracovních dnů, je povinen zapůjčit zdarma náhradní přístroj po dobu opravy

- Vysoutěžené ceny jsou konečné, včetně bezplatného servisu (tj. pravidelná údržba x havárie x on-line podpora) (stávající stav)

- Metrologie = roční kontrola funkčnosti přístroje opatřená příslušnými doklady v režii dodavatele, max. doba odstávky 12 hodin

- Vzdálená podpora on-line výhodou (připojení hradí dodavatel)

- Automatické aktualizace software, aktualizace hradí dodavatel

- Náhradní zdroj UPS na min. 10 minut provozu

- Technická podpora a servis  24/7

Účastník zadávacího řízení ……………………. tímto stvrzuje, že veškeré shora uvedené Minimální technické podmínky jeho nabídka splňuje.

V…………………., dne………………….. 2019

…………………………………..

razítko účastníka

označení oprávněné osoby

podpis oprávněné osoby