Specifikace a minimální technické požadavky

Dodávka musí obsahovat  1 ks bodypletysmografu včetně příslušenství pro potřeby plicní ambulance Nemocnice Třinec, p.o. s těmito parametry a v uvedeném množství:

Bodypletysmograf (1ks)

- Přístroj určený k obsáhlému vyšetření plicních funkcí pro měření statické a dynamické bodypletysmografie a spirometrie.

- Základní funkce (statická, dynamická spirometrie- křivka průtok/objem, intrathorakální objemy, proudové odpory Raw).

- Schopnost měřit výdech déle než 15 sekund a objem větší než á litrů s přeností±3 % nebo ± 0,05 litrů v rozmezí průtoku 0 – 14 I/s.

- Celkový odpor proudění vzduchu při průtoku 14I/s menší než 1,5 cm H2O/I/s(0,15 kPa/I/s).

- Malý mrtvý prostor snímače průtoku (max. 25 ml).

- Kalibrační pumpa 3I.

- Prostorná kabina pro snadný přístup a posazení jak dětí, tak dospělých pacientů, nosnost židle min. 140 kg.

- Výsuvná židle z prostoru kabiny.

- Elektronické ovládaní výšky stativu body pletysmografu.

- Elektromagnetické uzavírání dveří kabiny body pletysmografu.

- Možnost otevření dveří kabiny body pletysmografu zevnitř pacienta.

- Nouzové otevření dveří při výpadku elektrického proudu.

- Skleněná výplň kabiny body pletysmografu (tvrzené nerozbitné sklo).

- Nízká nástupová hrana kabiny (max. výška 10 cm).

- Odolnost konstrukce body pletysmografů vůči fyzikálním vlivům i chemickým (dezinfekčním) látkám.

- Modul pro vyšetření difuze plícní (DLCO) metodu single-breath.

- Metan nebo hélium jako transportní plyn pro vyšetření DLCO.

- Pouze 1 láhev s plyny pro vyšetření DLCO a bodypletysmografie.Ovládání kabiny (dveře, stativ) bodypletysmografu bez použití vyšetřovacího plynu.

- On-line vzorkování plynu pro vyšetření DLCO (bez nutnosti vaku).

- Možnost off-line doplnění hodnoty Hb, PaO2, COHb a přepočítaní výsledků DLCO.

- Automatické sledování hodnot mikroklimatických podmínek (BTPS modul) a jejich zařazení do přepočtu ATPS/BTSP.

- Přenos dat z nemocničního systému do přístroje a zpět pomocí standartu GDT/BDT včetně přenosů protokolů ve formátu *.pdf pomocí standartu GDT/BTS.

- Pre/post analýza opakovaného vyšetření.

- Plná kontrola ATS/ERS kritérií jak při měření tak vyšetření.

- Možnost zobrazení individuálních trendů vybraných parametrů jednotlivého pacienta z různých vyšetření.

- Možnost dodatečné editace Vtg (TGW) a odporů.

- Možnost exportu pacientských dat výsledků (včetně grafů) pro potřeby dalšího zpracování a prezentování minimálně ve formátech*.xls (nebo *.xslx), *.cvs a *.pdf.

- Přístroj splňující kritéria ATS/ERS.

- Balení jednorázových bakteriálních a virových filtrů pro zprovoznění přístroje (tj. startovací balíček pro min. 300 vyšetření).

- Medicínský vozík pro PC sestavu a analyzátor a oddělovacím transformátorem.

Osobní počítač PC (1 ks)

- v provedení Micro

- CPU s hodnotou min. 5580 bodů benchmark testu Passmark CPU Mark (dostupné na http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php).

- min. 8 GB RAM

- min. 500 GB HDD

- porty min. 2 x USB 3.0 a 2 x USB 2.0

- další rozhraní min. Wifi a Bluetooth

- operační systém Windows 10 Profesional 64 bit.

- LED monitor a úhlopříčkou min. 27".

- Laserová tiskárna, A4, oboustranný tisk.

Měření Spirometrie (1ks)

- Velmi nízký mrtvý prostor umožňující trendovou analýzu.

- Softwarová kompatibilita s body pletysmografem v českém jazyce.

- Společná databáze pacientů pro spirometrii a body pletysmografií.

- Možnost zobrazení individuálních trendů vybraných parametrů jednotlivého pacienta z různých vyšetření.

- Integrace měření FeNO do programu a možnost srovnání hodnot FeNO a např. FEV1 v jednom grafu.

- Automatické sledování hodnot mikroklimatických podmínek (BTPS modul).

- Plná kontrola ATS/ERS kritérií jak při měření, tak při vyšetření.

- pre/post analýza opakovaného vyšetření.

- Kalibrační pumpa 3l.

- Spirometr bez nutnosti kalibrace.

Elektronická váha s výškoměrem (1ks)

- Medicínský ověřená a kalibrovatelná váha.

- Třída přesnosti váhy III.

- Nosnost min. 300kg

- Rozsah výškoměru min. 30-220 cm.

- Velký čitelný LED displej.

- Citlivá stupnice 50 g stupnice.

- Měření výšky za pomocí pevné hlavice stadiometru.

- Měřené funkce minimálně: TARE, pre-TARE, HOLD, auto-HOLD, BMI, auto-BMI, BFR, CLEAR, auto-CLEAR, měření výšky.

Další požadavky

- garance zajištění pozáručního servisu včetně náhradních dílů po dobu 10 let od dodání

- požadovaný zdravotnický prostředek musí být nový, nepoužitý, nikoli demo nebo repasovaný

- možnost zápůjčky před uzavřením smlouvy