## List1
Účastník dostatečně technicky popíše (tj. minimálně vyplní tabulku) nabízené zařízení. |  | Příloha č. 6
Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.(vyplněnou tabulku účastník vloží do své nabídky)
Požadavky | Splňuje ANO/NE | způsob splnění požadavku
Bodypletasmograf (1ks)
Přístroj určený k obsáhlému vyšetření plicních funkcí pro měření statické a dynamické bodypletysmografie a spirometrie.
Základní funkce (statická, dynamická spirometrie- křivka průtok/objem,intrathorakální objemy, proudové odpory Raw).
Schopnost měřit výdech déle než 15 sekund a objem větší než á litrů s přeností±3 % nebo ± 0,05 litrů v rozmezí průtoku 0 – 14 I/s.
Celkový odpor proudění vzduchu při průtoku 14I/s menší než 1,5 cm H2O/I/s(0,15 kPa/I/s).
Malý mrtvý prostor snímače průtoku (max. 25 ml).
Kalibrační pumpa 3I.
Prostorná kabina pro snadný přístup a posazení jak dětí, tak dospělých pacientů, nosnost židle min. 140 kg.
Výsuvná židle z prostoru kabiny.
Elektronické ovládaní výšky stativu body pletysmografu.
Elektromagnetické uzavírání dveří kabiny body pletysmografu.
Možnost otevření dveří kabiny body pletysmografu zevnitř pacienta.
Nouzové otevření dveří při výpadku elektrického proudu.
Skleněná výplň kabiny body pletysmografu (tvrzené nerozbitné sklo).
Nízká nástupová hrana kabiny (max. výška 10 cm).
Odolnost konstrukce body pletysmografů vůči fyzikálním vlivům i chemickým (dezinfekčním) látkám.
Modul pro vyšetření difuze plícní (DLCO) metodu single-breath.
Metan nebo hélium jako transportní plyn pro vyšetření DLCO.
Pouze 1 láhev s plyny pro vyšetření DLCO a bodypletysmografie.
Ovládání kabiny (dveře, stativ) bodypletysmografu bez použití vyšetřovacího plynu.
On-line vzorkování plynu pro vyšetření DLCO (bez nutnosti vaku).
Možnost off-line doplnění hodnoty Hb, PaO2, COHb a přepočítaní výsledků DLCO.
Automatické sledování hodnot mikroklimatických podmínek (BTPS modul) a jejich zařazení do přepočtu ATPS/BTSP.
Přenos dat z nemocničního systému do přístroje a zpět pomocí standartu GDT/BDT včetně přenosů protokolů ve formátu *.pdf pomocí standartu GDT/BTS.
Pre/post analýza opakovaného vyšetření.
Plná kontrola ATS/ERS kritérií jak při měření tak vyšetření.
Možnost zobrazení individuálních trendů vybraných parametrů jednotlivého pacienta z různých vyšetření.
Možnost dodatečné editace Vtg (TGW) a odporů.
Možnost exportu pacientských dat výsledků (včetně grafů) pro potřeby dalšího zpracování a prezentování minimálně ve formátech*.xls (nebo *.xslx), *.cvs a *.pdf.
Přístroj splňující kritéria ATS/ERS.
Balení jednorázových bakteriálních a virových filtrů pro zprovoznění přístroje (tj. startovací balíček pro min. 300 vyšetření).
Medicínský vozík pro PC sestavu a analyzátor a oddělovacím transformátorem.
Osobní počítač PC (1 ks)
v provedení Micro
CPU s hodnotou min. 5580 bodů benchmark testu Passmark CPU Mark (dostupné na http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php).
min. 8 GB RAM
min. 500 GB HDD
porty min. 2 x USB 3.0 a 2 x USB 2.0
další rozhraní min. Wifi a Bluetooth
operační systém Windows 10 Profesional 64 bit.
LED monitor a úhlopříčkou min. 27".
Laserová tiskárna, A4, oboustranný tisk.
Měření Spirometrie (1ks)
Velmi nízký mrtvý prostor umožňující trendovou analýzu.
Softwarová kompatibilita s body pletysmografem v českém jazyce.
Společná databáze pacientů pro spirometrii a body pletysmografií.
Možnost zobrazení individuálních trendů vybraných parametrů jednotlivého pacienta z různých vyšetření.
Integrace měření FeNO do programu a možnost srovnání hodnot FeNO a např. FEV1 v jednom grafu.
Automatické sledování hodnot mikroklimatických podmínek (BTPS modul).
Plná kontrola ATS/ERS kritérií jak při měření, tak při vyšetření.
pre/post analýza opakovaného vyšetření.
Kalibrační pumpa 3l.
Spirometr bez nutnosti kalibrace.
Elektronická váha s výškoměrem (1ks)
Medicínský ověřená a kalibrovatelná váha.
Třída přesnosti váhy III.
Nosnost min. 300kg
Rozsah výškoměru min. 30-220 cm.
Velký čitelný LED displej.
Citlivá stupnice 50 g stupnice.
Měření výšky za pomocí pevné hlavice stadiometru.
Měřené funkce minimálně: TARE, pre-TARE, HOLD, auto-HOLD, BMI, auto-BMI, BFR, CLEAR, auto-CLEAR, měření výšky.