## List1
VZ Dodávka přístrojů pro BOC
P/017/INV/19
Příloha č. 1: Požadované technické parametry přístrojů pro BOC
| Parametr | Uchazeč uvede ANO nebo NE podle toho, zda zadaný parametr splňuje či nesplňuje | uchazeč doplní typ a technické parametry nabízeného přístroje
Optotyp | LED podsvětlený optotyp min. 24‘‘ v rozlišení 1920x1080 pix
ETDRS testy
Test zrakové ostrosti
Kreslená smyčka se zvukem pro pediatrickou fixaci
Speciální test. grafy pro testování astigmatismu
Možnost programování na SD kartu nebo interní paměť a USB disk a mnoho dalších vlastností
Testy v mezopickém a fotopickém prostředí
Testy, 17 písmen, 8 písmen, Slan, E, Landolt C, O Landolt C, HOTV, čísla
Testy Worth 4 dot, Vertical Disperity, Horizonal Disperity, Suppresion, Filtry červený zelený, Kontrastní citlivost, Xcyl Crowding Dots, Astigmatické ,, Kruhy,, T písmena, ETDRS,
Možnost propojení s foropterem
2 ks bezkontakních tonometrů | Bezkontaktní metoda vyšetřování v modu plně automatický automatický,manuální, s 3D auto zarovnávání s automatickým měřením obou očí jedním tlačítkem.
Pracovní vzdálenost min. 11 mm
Elektricky nastavitelná podložka brady - 60mm
Nastavení bradové podložky, nebo pohyb měřící hlavy - předozadní ± 20mm, horní/dolní ± 15mm, stranový -pravá / levá min. ±45mm
Samočinné zaměření pravého s automatickým následným změření oka levého
Samočinné spuštění měření jedním tlačítkem
Plně automatická funkce zaměření pravého a levého oka
Automatický přepočet naměřeného tlaku
Joystik s elektronickým ovládáním posunu předozadní a také posun do obou stran s ovládáním měřící hlavy přístroje
Volitelné více pulzní měření
Dotykový barevný displej min. 14 cm
Interní a externí fixace v případě měření výpadku v centra vidění
Vestavěná termotiskárna
Výstup USB, RS-232C konektor, lan
Kompaktní přístroj
Možnost naklápění barevného multifunkčního display v hodnotě 40°
Plně automatický přístroj jednoduše ovladatelný
Měření IOP
Licence Angiovue pro stávající OCT Avanti RTVUE XR (systém Optovue) vč. prohlížecích licencí | AngioAnalytics v návaznosti stávajícího zařízení Optovue Avanti
Analytický nástroj pro kvantifikaci a měření angiografických skenů.
1.Měření oblastí s průtokem krve (Flow Area)
2.Měření non-perfůzních oblastí (Non-Flow Area)
3.Měření a mapa hustoty cév (Vessel Density)
Split-spectrum Amplitude-decorelation Angiography - paralelní generování vícečetných OCTA skenů.
3D Projection Artifact Removal Tool - odstraňuje projekční artefakty ze superficiálních cév. Umožňuje vylepšenou vizualizaci neovaskularizací v celé hloubce sítnice
304 B-skenů (2 opakování v každém místě) a 304 A-skenů na každý B-Sken. Provedení horizontálního i vertikálního skenu.
400 B-skenů (2 opakování v každém místě) a 400 A-skenů na každý B-Sken. Provedení horizontálního i vertikálního skenu.
DualTracTM Motion Correction- metoda zdvojeného trackingu pro zlepšení kvality obrazu při zkrácené době skenování.
3 ks Prohlížecí licence kompatibilní se systémem Optovue Angiovue
3 ks Prohlížecí licence kompatibilní se systémem Optovue Avanti
3 ks Prohlížecí licence kompatibilní se systémem Optovue Rtvue 100
Spektrální OCT pro vyšetření předního a zadního segmentu oka | Spektrální technologie zobrazování
Aktivni EyeTracking pro sledování oka(volitelně)
Technika DCI pro zobrazení hlubších tkání oka (choroidea)
Délka skenu až do 15 mm
Axiální rozlišení v tkáni: (Z) 5 µm
Transverzální rozlišení : (X,Y) 15 µm
Snímací rozsah - délka (X,Y) 2-12 mm
Snímací rozsah - hloubka: (Z) 2-2,3 mm
Počet A-scanů za sec: min. 25 000
Normativní databáze NDB pro porovnání a podporu diagnosticky
NDB zahrnující kompletní oblast sítnice a papily (glaukom)
Progresivní analýza výsledků, asymetrická analýza, tiskové výstupy
6 programů pro analýzu sítnice, 3 programy pro glaukom (pro módy: Full Macula, RNFL, Inner, Outer, RPE, ILM)
Speciální analýza GCC (Ganglion Cell Complex) pro včasnou detekci glaukomu
Aktivní EyeTracking VTRACK, redukce šumu NRI, zobrazení choroidei
Optická předsádka CAM pro vyšetření předního segmentu
Včetně el. stolku a ovládání, pc techniky s monitorem, ovládacího softwaru