PŘÍLOHA Č. 5.1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

- k  nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem:

„Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Třinec, p. o. – 2. část“

Část A

- zadávané v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“), a v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce pro všechny specifické cíle a výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu, vydání 1.12, platnými od 6. 3. 2019, v rámci projektu s názvem „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Třinec, p. o. – 2. část“, spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, 31. Výzva IROP - ZVÝŠENÍ KVALITY NÁVAZNÉ PÉČE - SC2.3, registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001576.

- Zadavatel

- Název:		Nemocnice Třinec, příspěvková organizace

- Sídlo:		Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec

- Zastoupen:		MUDr. Mgr. Zdeněk Matušek, ředitel

- IČO:		005 34 242

- DIČ:		CZ00534242

- Právní forma:		331 – Příspěvková organizace

- Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vl. 908

- Adresa profilu zadavatele:		https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html

- Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie

- Skiagrafický přístroj s přímou digitalizací pro RTG oddělení (dále také jako „zařízení“):

Zařízení nejvyšší kvalitativní a výkonnostní třídy pro plně digitální skiagrafické RTG traumatologické pracoviště na principu přímé digitalizace obrazu s plně automatizovanými pohyby stropního stativu pro RTG zářič se čtyřmi plochými detektory s vysokým rozlišením. Zařízení vybaveno akviziční stanicí.

Vysokofrekvenční generátor s expoziční automatikou

- Výkon min. 80kW

- Frekvence generátoru min. 100 kHz

- Výstupní napětí minimální max. 40kV, maximální min. 150kV (anodový proud 15 - 800 mA)

- Expoziční čas od 1ms

- Předvolba expozičních programů pro orgány, s pamětí pro cca 100 programů.

Vysokorychlostní rentgenový zářič na pojízdném teleskopickém stropním závěsu

- malé ohnisko max. 0,6mm nebo menší o nominálním výkonu min. 40 kW

- velké ohnisko max. 1,2 mm nebo menší o nominálním výkonu min. 100 kW

- tepelná kapacita anody min. 600 kHU

- tepelná kapacita zářiče min. 2.000 kHU

- rotace anody min. 9.600 ot/min.

Stropní závěs

Podélný posun, příčný posun, vertikální pojezd - manuál i motorický, rotace rentgenky. Primární clona s velkoplošným digitálním barevným dotykovým displejem pro možnost nastavení pracovního místa nebo volného snímku, orgánových programů, snímkovacích hodnot (min. kV, mAs, mA) apod., zobrazení informace o náklonu detektoru na displeji – zobrazení úhlu volného přenosného detektoru s aktivní plochou min 34x42 cm pro přesné nastavení kolmého paprsku na detektor (velmi rychlé a přesné nastavení kolmosti rtg. paprsku vůči nakloněnému detektoru). Se světelným znázorněním nastaveného pole laserovou lokalizací, s motorickým i manuálním nastavením, s motorickou automatickou selekcí přídavné filtrace 0,1 – 0,3 mm Cu a možností vyvolání poslední nastavené kolimace.

- podélný posun:			min. 300 cm

- příčný posun:			min. 300 cm

- rychlost motorizace stropního závěsu v podélném a příčném pohybu po kolejích min. 0,3 m/s

- vertikální pohyb manuální i motorický: min. 180 cm

- rychlost motorizace stropního závěsu ve vertikálním směru min. 0,3 m/s

- rotace rentgenky:

- okolo vertikální osy:		min. ±150°

- okolo horizontální osy:		min. ±120°

Detektory

Samostatné digitální dva ploché detektory na obou pracovních místech a dva volné přenosné detektory:

Vyšetřovací stůl:

- integrovaný detektor (pevný nebo volný) o rozměrech aktivní plochy min. 42 x 41 cm,

- technologie detektoru			a-Si. Csl

- velikost pixelu detektoru 		max. 150 ųm

- hloubka jasového rozlišení 		min. 16-bitová

Vertigraf:

- integrovaný detektor (pevný nebo volný) o rozměrech aktivní plochy min. 42x41 cm

- technologie detektoru			a-Si. Csl

- velikost pixelu detektoru 		max. 150 ųm

- hloubka jasového rozlišení 		min. 16-bitová

Volný bezdrátový detektor:

- bezdrátový detektor s aktívní plochou	min. 34x42 cm

- technologie detektoru			a-Si. Csl

- velikost pixelu detektoru 		max. 150 ųm

- hloubka jasového rozlišení 		min. 16-bitová

- hmotnost				max. 3,5 Kg

- odolnost přenosných FLAT panelů vůči tekutinám podle standardu vodotěsnosti - minimální požadovaná hodnota je IPX3

- možnost sdílení volného bezdrátového detektoru mezi vysoutěženými skiagrafickými systémy

- mřížka sekundárního záření pro detektor včetně drážku pro nasazení na detektor nebo variantně absence použití mřížky sekundárního záření pro volné projekce s následnou SW kompenzací artefaktů sekundárního

- dobíjecí stanice pro baterie v detektoru

Volný bezdrátový detektor malý:

- bezdrátový detektor s aktívní plochou	min. 22x28 cm

- technologie detektoru			a-Si. Csl

- velikost pixelu detektoru 		max. 150 ųm

- hloubka jasového rozlišení 		min. 16-bitová

- hmotnost				max. 2 Kg

- odolnost přenosných FLAT panelů vůči tekutinám podle standardu vodotěsnosti - minimální požadovaná hodnota je IPX3

- možnost sdílení volného bezdrátového detektoru mezi vysoutěženými skiagrafickými systémy

- mřížka sekundárního záření pro detektor včetně drážku pro nasazení na detektor nebo variantně absence použití mřížky sekundárního záření pro volné projekce s následnou SW kompenzací artefaktů sekundárního

DAP metr - systém měření dávky na pacienta komůrkou integrovanou v primární cloně.

Pracovní místa

Vyšetřovací stůl

Stacionární, motoricky výškově nastavitelný vyšetřovací stůl s plovoucí deskou s minimální absorpcí záření:

- minimální výška desky stolu max. 55 cm

- rozsah elevace min. 35 cm

- velikost desky stolu min. 240 x 80 cm

- podélný pohyb desky stolu min. ± 45 cm

- příčný pohyb desky stolu min. ± 14 cm

- nosnost stolu min. 300 Kg

- tři ionizační komůrky pro expoziční automatiku

- bucky jednotka s příslušnou mřížkou pro detektor, mřížka s možností uživatelského vyjmutí

Vertigraf:

Výškově stavitelný, vertikální snímkovací stativ s nastavením centrálního paprsku:

- sklopení v rozsahu od +90° do -20°

- motorizovaný vertikální rozsah pohybu min. 140 cm

- nejnižší výška středu detektoru nad podlahou max. 30 cm

- tři ionizační komůrky pro expoziční automatiku

- bucky jednotka s příslušnou mřížkou pro detektor, mřížka s možností uživatelského vyjmutí

- Dlouhé snímky kostí a páteří až ze 4 snímků pořízených na vertigrafu s přenosem digitálních dat do vyhodnocovací stanice se SW vybavením pro automatické spojení těchto snímků

- Ortopedický pojízdný stojan umožňující vyšetřování v zátěži na vertigrafu pro snímkování dlouhých kostí a páteří

- Jemná sekundární mřížka pro snímkování ze vzdálenosti min. 250 cm pro snímkování

Autopozice systému - automatické motorické nastavení všech pracovních pozic systému - stropní stativ s rentgenkou, stůl, vertigraf, šikmé projekce s možností jejich přeprogramování, automatická synchronizace a pohyb všech pracujících motorů pro simultánní pohyb v minimálně šesti osách současně, pro zajištění plynulého pohybu v prostoru. Min. 500 autopozic.

Autotracking - sledování pohybu stolu teleskopickým závěsem RTG trubice pro zachování nastavené ohniskové vzdálenosti a automatický pojezd závěsu - centrace primárního svazku na detektor ve vertigrafu.

Vyšetření musí být kontrolováno nastavením orgánových programů, které automaticky nastaví žádanou pozici systému, parametry generátoru, nastavení clony včetně požadované předfiltrace.

Expoziční automatika využívající libovolné navolení min. tří samostatných komůrek.

Ovládací pracovní stanice s monitorem

- Stanice s možností zadávání pacientských dat, s následným zpracováním digitálního obrazu (úprava kontrastu a jasu, rotace, zvětšování, filtrace, označení stran obrazů a použité projekce)

- Komunikace a kompatibilita se systémem PACS a KIS, DICOM 3 (Store, Query/Retrieve, Modality Worklist, MPPS, Print, Send, RDSR (Radiation Dose Structured Report))

- SW vybavení pro kompozice panoramatických zobrazení celé páteře či celých končetin z jednotlivých exponovaných snímků na stole i vertigrafu

- Speciální medicínský barevný TFT monitor s úhlopříčkou min. 19“, s rozlišením min. 1280x1024 bodů

- Záložní zdroj (UPS) pro stanici

- Příslušenství

- mobilní (na kolečkách) výškově vyvážený stojan pro uchycení detektoru pro laterální expozice na stole nebo pacientském vozíku.

- speciální držák pro uchycení detektoru pro laterální expozice na stole, upevnitelný na lištu stolu.

- intercom – oboustranné dorozumívací zařízení mezi ovladovnou a vyšetřovnou

- elektrický rozvaděč s ovládacími tlačítky

- příslušenství nutné pro provádění výrobcem předepsaných testů a ověřování technických parametrů zařízení

- Skiagrafický přístroj s přímou digitalizací pro traumatologickou ambulanci (dále také jako „zařízení“):

Zařízení nejvyšší kvalitativní a výkonnostní třídy pro plně digitální skiagrafické RTG traumatologické pracoviště na principu přímé digitalizace obrazu s plně automatizovanými pohyby stropního stativu pro RTG zářič se čtyřmi plochými detektory s vysokým rozlišením. Zařízení vybaveno akviziční stanicí.

Vysokofrekvenční generátor s expoziční automatikou

- Výkon min. 80kW

- Frekvence generátoru min. 100 kHz

- Výstupní napětí minimální max. 40kV, maximální min. 150kV (anodový proud 15 - 800 mA)

- Expoziční čas od 1ms

- Předvolba expozičních programů pro orgány, s pamětí pro cca 100 programů.

Vysokorychlostní rentgenový zářič na pojízdném teleskopickém stropním závěsu

- malé ohnisko max. 0,6mm nebo menší o nominálním výkonu min. 40 kW

- velké ohnisko max. 1,2 mm nebo menší o nominálním výkonu min. 100 kW

- tepelná kapacita anody min. 600 kHU

- tepelná kapacita zářiče min. 2.000 kHU

- rotace anody min. 9.600 ot/min.

Stropní závěs

Podélný posun, příčný posun, vertikální pojezd - manuál i motorický, rotace rentgenky. Primární clona s velkoplošným digitálním barevným dotykovým displejem pro možnost nastavení pracovního místa nebo volného snímku, orgánových programů, snímkovacích hodnot (min. kV, mAs, mA) apod., zobrazení informace o náklonu detektoru na displeji – zobrazení úhlu volného přenosného detektoru s aktivní plochou min 34x42 cm pro přesné nastavení kolmého paprsku na detektor (velmi rychlé a přesné nastavení kolmosti rtg. paprsku vůči nakloněnému detektoru). Se světelným znázorněním nastaveného pole laserovou lokalizací, s motorickým i manuálním nastavením, s motorickou automatickou selekcí přídavné filtrace 0,1 – 0,3 mm Cu a možností vyvolání poslední nastavené kolimace.

- podélný posun:			min. 300 cm

- příčný posun:			min. 300 cm

- rychlost motorizace stropního závěsu v podélném a příčném pohybu po kolejích min. 0,3 m/s

- vertikální pohyb manuální i motorický: min. 180 cm

- rychlost motorizace stropního závěsu ve vertikálním směru min. 0,3 m/s

- rotace rentgenky:

- okolo vertikální osy:		min. ±150°

- okolo horizontální osy:		min. ±120°

Detektory

Samostatné digitální dva ploché detektory na obou pracovních místech a dva volné přenosné detektory:

Vyšetřovací stůl:

- integrovaný detektor (pevný nebo volný) o rozměrech aktivní plochy min. 42 x 41 cm,

- technologie detektoru			a-Si. Csl

- velikost pixelu detektoru 		max. 150 ųm

- hloubka jasového rozlišení 		min. 16-bitová

Vertigraf:

- integrovaný detektor (pevný nebo volný) o rozměrech aktivní plochy min. 42x41 cm

- technologie detektoru			a-Si. Csl

- velikost pixelu detektoru 		max. 150 ųm

- hloubka jasového rozlišení 		min. 16-bitová

Volný bezdrátový detektor:

- bezdrátový detektor s aktívní plochou	min. 34x42 cm

- technologie detektoru			a-Si. Csl

- velikost pixelu detektoru 		max. 150 ųm

- hloubka jasového rozlišení 		min. 16-bitová

- hmotnost				max. 3,5 Kg

- odolnost přenosných FLAT panelů vůči tekutinám podle standardu vodotěsnosti - minimální požadovaná hodnota je IPX3

- možnost sdílení volného bezdrátového detektoru mezi vysoutěženými skiagrafickými systémy

- mřížka sekundárního záření pro detektor včetně drážku pro nasazení na detektor nebo variantně absence použití mřížky sekundárního záření pro volné projekce s následnou SW kompenzací artefaktů sekundárního

- dobíjecí stanice pro baterie v detektoru

Volný bezdrátový detektor malý:

- bezdrátový detektor s aktívní plochou	min. 22x28 cm

- technologie detektoru			a-Si. Csl

- velikost pixelu detektoru 		max. 150 ųm

- hloubka jasového rozlišení 		min. 16-bitová

- hmotnost				max. 2 Kg

- odolnost přenosných FLAT panelů vůči tekutinám podle standardu vodotěsnosti - minimální požadovaná hodnota je IPX3

- možnost sdílení volného bezdrátového detektoru mezi vysoutěženými  skiagrafickými systémy

- mřížka sekundárního záření pro detektor včetně drážku pro nasazení na detektor nebo variantně absence použití mřížky sekundárního záření pro volné projekce s následnou SW kompenzací artefaktů sekundárního

DAP metr - systém měření dávky na pacienta komůrkou integrovanou v primární cloně.

Pracovní místa

Vyšetřovací stůl

Stacionární, motoricky výškově nastavitelný vyšetřovací stůl s plovoucí deskou s minimální absorpcí záření:

- minimální výška desky stolu max. 55 cm

- rozsah elevace min. 35 cm

- velikost desky stolu min. 240 x 80 cm

- podélný pohyb desky stolu min. ± 45 cm

- příčný pohyb desky stolu min. ± 14 cm

- nosnost stolu min. 300 Kg

- tři ionizační komůrky pro expoziční automatiku

- bucky jednotka s příslušnou mřížkou pro detektor, mřížka s možností uživatelského vyjmutí

Vertigraf:

Výškově stavitelný, vertikální snímkovací stativ s nastavením centrálního paprsku:

- sklopení v rozsahu od +90° do -20°

- motorizovaný vertikální rozsah pohybu min. 140 cm

- nejnižší výška středu detektoru nad podlahou max. 30 cm

- tři ionizační komůrky pro expoziční automatiku

- bucky jednotka s příslušnou mřížkou pro detektor, mřížka s možností uživatelského vyjmutí

Autopozice systému - automatické motorické nastavení všech pracovních pozic systému - stropní stativ s rentgenkou, stůl, vertigraf, šikmé projekce s možností jejich přeprogramování, automatická synchronizace a pohyb všech pracujících motorů pro simultánní pohyb v minimálně šesti osách současně, pro zajištění plynulého pohybu v prostoru. Min. 500 autopozic.

Autotracking - sledování pohybu stolu teleskopickým závěsem RTG trubice pro zachování nastavené ohniskové vzdálenosti a automatický pojezd závěsu - centrace primárního svazku na detektor ve vertigrafu.

Vyšetření musí být kontrolováno nastavením orgánových programů, které automaticky nastaví žádanou pozici systému, parametry generátoru, nastavení clony včetně požadované předfiltrace.

Expoziční automatika využívající libovolné navolení min. tří samostatných komůrek.

Ovládací pracovní stanice s monitorem

- Stanice s možností zadávání pacientských dat, s následným zpracováním digitálního obrazu (úprava kontrastu a jasu, rotace, zvětšování, filtrace, označení stran obrazů a použité projekce)

- Komunikace a kompatibilita se systémem PACS a KIS, DICOM 3 (Store, Query/Retrieve, Modality Worklist, MPPS, Print, Send, RDSR (Radiation Dose Structured Report))

- Speciální medicínský barevný TFT monitor s úhlopříčkou min. 19“, s rozlišením min. 1280x1024 bodů

- Záložní zdroj (UPS) pro stanici

- Příslušenství

- mobilní (na kolečkách) výškově vyvážený stojan pro uchycení detektoru pro laterální expozice na stole nebo pacientském vozíku.

- speciální držák pro uchycení detektoru pro laterální expozice na stole, upevnitelný na lištu stolu.

- intercom – oboustranné dorozumívací zařízení mezi ovladovnou a vyšetřovnou

- elektrický rozvaděč s ovládacími tlačítky

- příslušenství nutné pro provádění výrobcem předepsaných testů a ověřování technických parametrů zařízení

- Účastníkem nabídnuté zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše (tj. minimálně vyplní níže uvedenou tabulku) nabízené zařízení včetně uvedení výrobce a typového označení.

V části III. cenová kalkulace uvede účastník kupní cenu jednotlivých zařízení.

Účastník dále jako součást této přílohy předloží originální technické specifikace tzv. data sheets výrobce.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

- Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

- Skiagrafický přístroj s přímou digitalizací pro RTG oddělení - 1ks

| Parametry | Požadováno | Účastník doplní |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ANO/NE | hodnotu dle technické specifikace |
| Vysokofrekvenční generátor s expoziční automatikou: |  |  |  |
| · Výkon | min. 80kW |  |  |
| · Frekvence generátoru | min. 100 kHz |  |  |
| · Výstupní napětí | minimální max. 40kV, maximální min. 150kV |  |  |
| · Anodový proud | Min. 15 mA Max. 800 mA |  |  |
| · Expoziční čas | od 1ms |  |  |
| · Předvolba expozičních programů pro orgány, s pamětí pro cca 100 programů | ANO |  |  |
| Vysokorychlostní rentgenový zářič na pojízdném teleskopickém stropním závěsu: |  |  |  |
| · Malé ohnisko max. 0,6mm nebo menší o nominálním výkonu min. 40 kW | ANO |  |  |
| · Velké ohnisko max. 1,2 mm nebo menší o nominálním výkonu min. 100 kW | ANO |  |  |
| · Tepelná kapacita anody | min. 600 kHU |  |  |
| · Tepelná kapacita zářiče | min. 2.000 kHU |  |  |
| · Rotace anody | min. 9.600 ot/min |  |  |
| Stropní závěs: |  |  |  |
| · Podélný posun | min. 300 cm |  |  |
| · Příčný posun | min. 300 cm |  |  |
| · Rychlost motorizace stropního závěsu v podélném a příčném pohybu po kolejích | min. 0,3 m/s |  |  |
| · Vertikální pohyb manuální i motorický | min. 180 cm |  |  |
| · Rychlost motorizace stropního závěsu ve vertikálním směru | min. 0,3 m/s |  |  |
| · Rotace rentgenky okolo vertikální osy | min. ±150° |  |  |
| · Rotace rentgenky okolo horizontální osy | min. ±120° |  |  |
| Detektory – 4 ks: |  |  |  |
| 1. Vyšetřovací stůl |  |  |  |
| · Integrovaný detektor (pevný nebo volný) o rozměrech aktivní plochy min. 42 x 41 cm | ANO |  |  |
| · Technologie detektoru | a-Si. Csl |  |  |
| · Velikost pixelu detektoru | max. 150 ųm |  |  |
| · Hloubka jasového rozlišení | min. 16-bitová |  |  |
| 2. Vertigraf: |  |  |  |
| · Integrovaný detektor (pevný nebo volný) o rozměrech aktivní plochy min. 42x41 cm | ANO |  |  |
| · Technologie detektoru | a-Si. Csl |  |  |
| · Velikost pixelu detektoru | max. 150 ųm |  |  |
| · Hloubka jasového rozlišení | min. 16-bitová |  |  |
| 3. Volný bezdrátový detektor |  |  |  |
| · Bezdrátový detektor s aktivní plochou | min. 34x42 cm |  |  |
| · Technologie detektoru | a-Si. Csl |  |  |
| · Velikost pixelu detektoru | max. 150 ųm |  |  |
| · Hloubka jasového rozlišení | min. 16-bitová |  |  |
| · Hmotnost | max. 3,5 Kg |  |  |
| · Odolnost přenosných FLAT panelů vůči tekutinám podle standardu vodotěsnosti - minimální požadovaná hodnota je IPX3 | ANO |  |  |
| · Možnost sdílení volného bezdrátového detektoru mezi vysoutěženými skiagrafickými systémy | ANO |  |  |
| · Mřížka sekundárního záření pro detektor včetně drážku pro nasazení na detektor nebo variantně absence použití mřížky sekundárního záření pro volné projekce s následnou SW kompenzací artefaktů sekundárního | ANO |  |  |
| · Dobíjecí stanice pro baterie v detektoru | ANO |  |  |
| 4. Volný bezdrátový detektor malý |  |  |  |
| · Bezdrátový detektor s aktivní plochou | min. 22x28 cm |  |  |
| · Technologie detektoru | a-Si. Csl |  |  |
| · Velikost pixelu detektoru | max. 150 ųm |  |  |
| · Hloubka jasového rozlišení | min. 16-bitová |  |  |
| · Hmotnost | max. 2 Kg |  |  |
| · Odolnost přenosných FLAT panelů vůči tekutinám podle standardu vodotěsnosti - minimální požadovaná hodnota je IPX3 | ANO |  |  |
| · Možnost sdílení volného bezdrátového detektoru mezi vysoutěženými skiagrafickými systémy | ANO |  |  |
| · Mřížka sekundárního záření pro detektor včetně drážku pro nasazení na detektor nebo variantně absence použití mřížky sekundárního záření pro volné projekce s následnou SW kompenzací artefaktů sekundárního | ANO |  |  |
| DAP metr - systém měření dávky na pacienta komůrkou integrovanou v primární cloně | ANO |  |  |
| Pracovní místa: |  |  |  |
| Vyšetřovací stůl: |  |  |  |
| · Minimální výška desky stolu | max. 55 cm |  |  |
| · Rozsah elevace | min. 35 cm |  |  |
| · Velikost desky stolu | min. 240 x 80 cm |  |  |
| · Podélný pohyb desky stolu | min. ± 45 cm |  |  |
| · Příčný pohyb desky stolu | min. ± 14 cm |  |  |
| · Nosnost stolu | min. 300 Kg |  |  |
| · Tři ionizační komůrky pro expoziční automatiku | ANO |  |  |
| · Bucky jednotka s příslušnou mřížkou pro detektor, mřížka s možností uživatelského vyjmutí | ANO |  |  |
| Vertigraf: |  |  |  |
| · Sklopení v rozsahu | od +90° do -20° |  |  |
| · Motorizovaný vertikální rozsah pohybu | min. 140 cm |  |  |
| · Nejnižší výška středu detektoru nad podlahou | max. 30 cm |  |  |
| · Tři ionizační komůrky pro expoziční automatiku | ANO |  |  |
| · Bucky jednotka s příslušnou mřížkou pro detektor, mřížka s možností uživatelského vyjmutí | ANO |  |  |
| · Dlouhé snímky kostí a páteří až ze 4 snímků pořízených na vertigrafu s přenosem digitálních dat do vyhodnocovací stanice se SW vybavením pro automatické spojení těchto snímků | ANO |  |  |
| · Ortopedický pojízdný stojan umožňující vyšetřování v zátěži na vertigrafu pro snímkování dlouhých kostí a páteří | ANO |  |  |
| · Jemná sekundární mřížka pro snímkování ze vzdálenosti min. 250 cm pro snímkování | ANO |  |  |
| Ovládací pracovní stanice s monitorem: |  |  |  |
| · Stanice s možností zadávání pacientských dat, s následným zpracováním digitálního obrazu (úprava kontrastu a jasu, rotace, zvětšování, filtrace, označení stran obrazů a použité projekce) | ANO |  |  |
| · Komunikace a kompatibilita se systémem PACS a KIS, DICOM 3 (Store, Query/Retrieve, Modality Worklist, MPPS, Print, Send, RDSR (Radiation Dose Structured Report)) | ANO |  |  |
| · SW vybavení pro kompozice panoramatických zobrazení celé páteře či celých končetin z jednotlivých exponovaných snímků na stole i vertigrafu | ANO |  |  |
| · Speciální medicínský barevný TFT monitor | úhlopříčka min. 19“, rozlišení min. 1280x1024 bodů |  |  |
| · Záložní zdroj (UPS) pro stanici | ANO |  |  |
| Příslušenství: |  |  |  |
| · Mobilní (na kolečkách) výškově vyvážený stojan pro uchycení detektoru pro laterální expozice na stole nebo pacientském vozíku | ANO |  |  |
| · Speciální držák pro uchycení detektoru pro laterální expozice na stole, upevnitelný na lištu stolu | ANO |  |  |
| · Intercom – oboustranné dorozumívací zařízení mezi ovladovnou a vyšetřovnou | ANO |  |  |
| · Elektrický rozvaděč s ovládacími tlačítky | ANO |  |  |
| · Příslušenství nutné pro provádění výrobcem předepsaných testů a ověřování technických parametrů zařízení | ANO |  |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

- Skiagrafický přístroj s přímou digitalizací pro traumatologickou ambulanci - 1ks

| Parametry | Požadováno | Účastník doplní |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ANO/NE | hodnotu dle technické specifikace |
| Vysokofrekvenční generátor s expoziční automatikou: |  |  |  |
| · Výkon | min. 80kW |  |  |
| · Frekvence generátoru | min. 100 kHz |  |  |
| · Výstupní napětí | minimální max. 40kV, maximální min. 150kV |  |  |
| · Anodový proud | Min. 15 mA Max. 800 mA |  |  |
| · Expoziční čas | od 1ms |  |  |
| · Předvolba expozičních programů pro orgány, s pamětí pro cca 100 programů | ANO |  |  |
| Vysokorychlostní rentgenový zářič na pojízdném teleskopickém stropním závěsu: |  |  |  |
| · Malé ohnisko max. 0,6mm nebo menší o nominálním výkonu min. 40 kW | ANO |  |  |
| · Velké ohnisko max. 1,2 mm nebo menší o nominálním výkonu min. 100 kW | ANO |  |  |
| · Tepelná kapacita anody | min. 600 kHU |  |  |
| · Tepelná kapacita zářiče | min. 2.000 kHU |  |  |
| · Rotace anody | min. 9.600 ot/min |  |  |
| Stropní závěs: |  |  |  |
| · Podélný posun | min. 300 cm |  |  |
| · Příčný posun | min. 300 cm |  |  |
| · Rychlost motorizace stropního závěsu v podélném a příčném pohybu po kolejích | min. 0,3 m/s |  |  |
| · Vertikální pohyb manuální i motorický | min. 180 cm |  |  |
| · Rychlost motorizace stropního závěsu ve vertikálním směru | min. 0,3 m/s |  |  |
| · Rotace rentgenky okolo vertikální osy | min. ±150° |  |  |
| · Rotace rentgenky okolo horizontální osy | min. ±120° |  |  |
| Detektory – 4 ks: |  |  |  |
| 1. Vyšetřovací stůl |  |  |  |
| · Integrovaný detektor (pevný nebo volný) o rozměrech aktivní plochy min. 42 x 41 cm | ANO |  |  |
| · Technologie detektoru | a-Si. Csl |  |  |
| · Velikost pixelu detektoru | max. 150 ųm |  |  |
| · Hloubka jasového rozlišení | min. 16-bitová |  |  |
| 2. Vertigraf: |  |  |  |
| · Integrovaný detektor (pevný nebo volný) o rozměrech aktivní plochy min. 42x41 cm | ANO |  |  |
| · Technologie detektoru | a-Si. Csl |  |  |
| · Velikost pixelu detektoru | max. 150 ųm |  |  |
| · Hloubka jasového rozlišení | min. 16-bitová |  |  |
| 3. Volný bezdrátový detektor |  |  |  |
| · Bezdrátový detektor s aktivní plochou | min. 34x42 cm |  |  |
| · Technologie detektoru | a-Si. Csl |  |  |
| · Velikost pixelu detektoru | max. 150 ųm |  |  |
| · Hloubka jasového rozlišení | min. 16-bitová |  |  |
| · Hmotnost | max. 3,5 Kg |  |  |
| · Odolnost přenosných FLAT panelů vůči tekutinám podle standardu vodotěsnosti - minimální požadovaná hodnota je IPX3 | ANO |  |  |
| · Možnost sdílení volného bezdrátového detektoru mezi vysoutěženými skiagrafickými systémy | ANO |  |  |
| · Mřížka sekundárního záření pro detektor včetně drážku pro nasazení na detektor nebo variantně absence použití mřížky sekundárního záření pro volné projekce s následnou SW kompenzací artefaktů sekundárního | ANO |  |  |
| · Dobíjecí stanice pro baterie v detektoru | ANO |  |  |
| 4. Volný bezdrátový detektor malý |  |  |  |
| · Bezdrátový detektor s aktivní plochou | min. 22x28 cm |  |  |
| · Technologie detektoru | a-Si. Csl |  |  |
| · Velikost pixelu detektoru | max. 150 ųm |  |  |
| · Hloubka jasového rozlišení | min. 16-bitová |  |  |
| · Hmotnost | max. 2 Kg |  |  |
| · Odolnost přenosných FLAT panelů vůči tekutinám podle standardu vodotěsnosti - minimální požadovaná hodnota je IPX3 | ANO |  |  |
| · Možnost sdílení volného bezdrátového detektoru mezi vysoutěženými skiagrafickými systémy | ANO |  |  |
| · Mřížka sekundárního záření pro detektor včetně drážku pro nasazení na detektor nebo variantně absence použití mřížky sekundárního záření pro volné projekce s následnou SW kompenzací artefaktů sekundárního | ANO |  |  |
| DAP metr - systém měření dávky na pacienta komůrkou integrovanou v primární cloně | ANO |  |  |
| Pracovní místa: |  |  |  |
| Vyšetřovací stůl: |  |  |  |
| · Minimální výška desky stolu | max. 55 cm |  |  |
| · Rozsah elevace | min. 35 cm |  |  |
| · Velikost desky stolu | min. 240 x 80 cm |  |  |
| · Podélný pohyb desky stolu | min. ± 45 cm |  |  |
| · Příčný pohyb desky stolu | min. ± 14 cm |  |  |
| · Nosnost stolu | min. 300 Kg |  |  |
| · Tři ionizační komůrky pro expoziční automatiku | ANO |  |  |
| · Bucky jednotka s příslušnou mřížkou pro detektor, mřížka s možností uživatelského vyjmutí | ANO |  |  |
| Vertigraf: |  |  |  |
| · Sklopení v rozsahu | od +90° do -20° |  |  |
| · Motorizovaný vertikální rozsah pohybu | min. 140 cm |  |  |
| · Nejnižší výška středu detektoru nad podlahou | max. 30 cm |  |  |
| · Tři ionizační komůrky pro expoziční automatiku | ANO |  |  |
| · Bucky jednotka s příslušnou mřížkou pro detektor, mřížka s možností uživatelského vyjmutí | ANO |  |  |
| Ovládací pracovní stanice s monitorem: |  |  |  |
| · Stanice s možností zadávání pacientských dat, s následným zpracováním digitálního obrazu (úprava kontrastu a jasu, rotace, zvětšování, filtrace, označení stran obrazů a použité projekce) | ANO |  |  |
| · Komunikace a kompatibilita se systémem PACS a KIS, DICOM 3 (Store, Query/Retrieve, Modality Worklist, MPPS, Print, Send, RDSR (Radiation Dose Structured Report)) | ANO |  |  |
| · Speciální medicínský barevný TFT monitor | úhlopříčka min. 19“, rozlišení min. 1280x1024 bodů |  |  |
| · Záložní zdroj (UPS) pro stanici | ANO |  |  |
| Příslušenství: |  |  |  |
| · Mobilní (na kolečkách) výškově vyvážený stojan pro uchycení detektoru pro laterální expozice na stole nebo pacientském vozíku | ANO |  |  |
| · Speciální držák pro uchycení detektoru pro laterální expozice na stole, upevnitelný na lištu stolu | ANO |  |  |
| · Intercom – oboustranné dorozumívací zařízení mezi ovladovnou a vyšetřovnou | ANO |  |  |
| · Elektrický rozvaděč s ovládacími tlačítky | ANO |  |  |
| · Příslušenství nutné pro provádění výrobcem předepsaných testů a ověřování technických parametrů zařízení | ANO |  |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

- Cenová kalkulace dodávky:

| Položka | Cena bez DPH | Sazba DPH | Cena včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Skiagrafický přístroj s přímou digitalizací pro RTG oddělení |  |  |  |
| Skiagrafický přístroj s přímou digitalizací pro traumatologickou ambulanci |  |  |  |
| Celková cena |  |  |  |