PŘÍLOHA Č. 5.2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

- k  nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem:

„Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Třinec, p. o. – 2. část“

Část B

- zadávané v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“), a v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce pro všechny specifické cíle a výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu, vydání 1.12, platnými od 6. 3. 2019, v rámci projektu s názvem „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Třinec, p. o. – 2. část“, spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, 31. Výzva IROP - ZVÝŠENÍ KVALITY NÁVAZNÉ PÉČE - SC2.3, registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001576.

- Zadavatel

- Název:		Nemocnice Třinec, příspěvková organizace

- Sídlo:		Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec

- Zastoupen:		MUDr. Mgr. Zdeněk Matušek, ředitel

- IČO:		005 34 242

- DIČ:		CZ00534242

- Právní forma:		331 – Příspěvková organizace

- Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vl. 908

- Adresa profilu zadavatele:		https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html

- Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie

- Skiagraficko – skiaskopický RTG systém (dále také jako „zařízení“):

Dálkově ovládaný skiaskopicko - skiagrafický digitální RTG systém s plochým detektorem pro provádění základních i speciálních skiagrafických vyšetření, vyšetření v oblasti trávicí trubice, vyšetření endoskopická, lateroskopická, artrografická, nefrostomie, fistulografie včetně komplikovaných výkonů, základní intervenční výkony v břišní oblasti, uroradiodiagnostická, ORL vyšetření.

Vysokofrekvenční generátor a RTG zářič:

- pracovní výkon min. 80 kW, rozsah pracovního napětí min. 40 – 150 kV, frekvence min. 100 kHz, možnost extrémně krátkých expozic až 1ms

- AEC – expoziční automatika s možností libovolného navolení min. 3 samostatných komůrek

- vysokorychlostní rentgenka (min. 9.600 ot/min) s vysokou tepelnou kapacitou anody minimálně 750 kHU, tepelnou kapacitou celého krytu rentgenky minimálně 2400 kHU a výkonem odpovídající generátoru, rychlost ochlazování 145 KHU/min.

- RTG primární automatická i manuální čtvercová clona se světelným znázorněním nastaveného pole technologií LED v závislosti na zvoleném formátu detektoru, laserový lokalizátor, tři přídavné filtry o velikosti 0,1 – 0,3 mm Cu s motorickým manuálním i automatickým nastavením podle orgánových programů a min. 3 polopropustnými klínovými otočnými filtry pro skiaskopická vyšetření, digitální zobrazení rozměrů pole vyclonění, Cu filtrace a SID

- DAP metr - systém pro měření a zobrazení pacientské dávky měřící komůrkou integrovanou v primární cloně s exportem dat do PACSu, resp. NISu

Stěna a pacientský stůl

- možnost dálkového ovládání všech pohybů a funkcí z pultu v ovladovně, ale i přímo od vyšetřovací stěny (dvě ovládací konzoly)

- zajištění volného přístupu lékaře a obsluhy k vyšetřovanému pacientovi minimálně ze tří stran stolu

- rozměry desky stolu minimálně 200 x 70 cm

- možnost motorického sklápění pacientského stolu v rozsahu min. +90° / -90°

- pacientský stůl s možností motorického výškového nastavení pacientské desky v rozsahu min. 50 – 100 cm

- nástupní výška stolu ve vertikální pozici (otočení stolu o 90 stupňů) max. 5 cm

- motorický podélný posun desky stolu nebo rentgenky v rozsahu min. 160 cm

- podélně motoricky pojízdná snímkovací jednotka s rentgenkou v rozsahu min. 110 cm

- motorický příčný posun desky stolu min. 35 cm

- možnost motorického otáčení RTG zářiče o min. +90° až do -180°

- automatické nastavení systému do předdefinované polohy dle orgánové automatiky

- nosnost stolu min. 300 Kg

- možnost vyšetřování pacientů s maximální hmotností minimálně 230 kg i ve vertikální pozici stolu

- pacientská lavička (stupátko) umístitelná na pacientský stůl nejlépe z obou stran a zatížitelná při sklopené stěně ve vertikální pozici

- expozice na pevný digitální plochý dynamický detektor ve stěně o velikosti aktivní plochy min. 42 x 42 cm s rozlišením detektoru v matrici cca. 2800 x 2800 s maximální velikostí bodu 150 µm a hloubkou rozlišení šedi min. 16 bitů s možností volby min. 3 dalších formátů - zvětšení (ZOOM) k základnímu přehledovému formátu

- proměnlivá ohnisková vzdálenost SID min. 115 až 150 cm a možnost šikmých snímků v úhlu až ±45°

- dálkově ovládaný kompresní systém s odnímatelným pro záření transparentním tubusem

Stropní stativ s RTG zářičem:

- stropní stativ s RTG zářičem pro plnohodnotné digitální skiagrafické expozice

- parametry generátoru, nastavení kolimátoru, včetně přídavné filtrace a obrazových parametrů jsou nastavovány automaticky selekcí orgánových programů na systémové konzole

- podélný pojezd stativu min. 340 cm, příčný pojezd min. 220 cm

- Primární clona s velkoplošným digitálním barevným dotykovým displejem pro možnost nastavení pracovního místa nebo volného snímku, orgánových programů, snímkovacích hodnot apod. Se světelným znázorněním nastaveného pole laserovou lokalizací, s motorickým i manuálním nastavením, s motorickou automatickou selekcí přídavné filtrace 0,1 – 0,3 mm Cu a možností vyvolání poslední nastavené kolimace

- výškové motorické i manuální nastavení stativu s rentgenkou minimálně 180 cm

- rotace rentgenky okolo vertikální osy min. 300°, okolo horizontální osy min. 200° s aretací po 90°

- vysokorychlostní rentgenka (min. 9.600 ot/min) s vysokou tepelnou kapacitou minimálně 600 kHU, tepelnou kapacitou celého krytu rentgenky minimálně 2.000 kHU a výkonem odpovídající generátoru,

- 2 ohniska o velikosti max. 0,6/1,2 mm, o nominálním výkonu minimálně 40 a 100 kW, maximální snímkovací napětí 150 kV

Vertikální stativ:

- výškově stavitelný vertikální snímkovací stativ se sekundární velmi jemnou mřížkou min. Pb 12:1 a 90 Lp/cm (ohnisková vzdálenost cca 115-180 cm)

- možnost nastavení minimální vzdálenosti středu horizontálního paprsku v rozsahu min. 35 – 170 cm nad zemí

- sklopná deska vertikálního stativu v rozmezí min. -20°/ +90°

- Autotracking - Automatické sledování výšky primárního paprsku stropního stativu s rentgenkou v závislosti na pozici vertigrafu (výšce pacienta).

Mobilní bezdrátový detektor:

- expozice na mobilní bezdrátový digitální plochý detektor jak ve vertigrafu tak i volný snímek v prostoru

- aktivní plocha mobilního detektoru min. 34 x 42 cm s rozlišením detektoru v matici 2350 x 2850 s maximální velikostí bodu 150 ųm a hloubkou rozlišení šedi min. 16 bitů, DQE min. 65% (0 lp/mm)

- bezdrátový přenos pro zobrazení kompletního obrazu

- hmotnost bezdrátového detektoru max. 3,5 kg

- dobíjení detektoru ve vertigrafu

- nasazovací mřížka pro volné projekce

Obrazový processing

- kompletní ovládání systému sklopné stěny včetně generátoru, rentgenky, rentgenky na stropním závěsu, obrazového systému

- druhá ovládací konzole skiaskopicko-skiagrafické sklopné stěny ve vyšetřovně

- plně digitální obrazový systém s přímou digitalizací obrazu a digitální optimalizací zčernání výsledného obrazu pro online harmonizaci nativních sérií a jednotlivých obrazů

- plná orgánová automatika v počtu min. 1000 orgánových programů

- digitální pulzní skiaskopie s minimálně 5 volitelnými frekvencemi v rozsahu min. od 3 do 30 pulsů/s se záznamem a zobrazením v matrici min. 1.0242/12 bit pro snížení dávky na pacienta i obsluhující personál (stěna)

- DSA software (pixel shift, roadmap…)

- Možnost zobrazení obrazu z endoskopu nebo ultrazvuku na jednom z monitorů umístněných na vozíku ve vyšetřovně s možností archivace snímků v DICOM formátu

- možnost záznamu, zobrazení a následného exportu v DICOM formátu dynamických skiaskopických sekvencí jako reálné akvizice v délce až 30 s při maximální frekvenci.

- kapacita akviziční stanice na minimálně 50.000 obrazů

- clonění pomocí grafického znázornění na monitoru pomocí LIH obrazu bez nutnosti RTG záření

- základní obrazové funkce v postprocesingu - nastavení jasu a kontrastu, zvýraznění hran, inverze obrazu, otáčení obrazu, anotace obrazu, elektronické clony, digitální zvětšení, R/L zobrazení, identifikace pacienta (jméno, narození atd.), možnost rozdělení obrazovky na min. 16 obrázků apod.

- kvantifikace, měření délky, úhlů apod. s automatickou a manuální kalibrací

- 2 ks ploché speciální medicínské vysoce kontrastní LCD monitory (LIVE+REFerenční obraz) s úhlopříčkou min 19”, svítivost min. 600 cd/m2 na monitorovém pojízdném stropním závěsu ve vyšetřovně a 1 ks kontrolní monitor pro LIVE obraz stejné kvality v ovladovně

- možnost archivace obrazové informace na CD-R a DVD na pozadí ve formátu DICOM, TIFF (nebo jiný obrazový formát) a AVI s možností vypálení i DICOM prohlížeče

- připojení do PACS a NIS/RIS ve formátu DICOM – DICOM Send, DICOM Storage Commitment, výstup na tiskárnu ve formátu DICOM Print, DICOM Worklist a DICOM MPPS

- Systém musí umožňovat přenos snímků do CASH přístroje a zachování obrazových dat v případě výpadku sítě, UPS na min. 15 min pouze pro uchování pacientských a obrazových dat.

Příslušenství

- intercom – oboustranné dorozumívací zařízení mezi ovladovnou a vyšetřovnou

- elektrický rozvaděč s ovládacími tlačítky

- ochrana proti záření umístěná na rentgence a vyšetřovacím stole

- ochranný štít na pojízdném stropním závěsu – mobilní Pb ochrana proti záření

- Účastníkem nabídnuté zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše (tj. minimálně vyplní níže uvedenou tabulku) nabízené zařízení včetně uvedení výrobce a typového označení.

Účastník dále jako součást této přílohy předloží originální technické specifikace tzv. data sheets výrobce.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

- Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

- Skiagraficko – skiaskopický RTG systém:

| Parametry | Požadováno | Účastník doplní |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ANO/NE | hodnotu dle technické specifikace |
| Vysokofrekvenční generátor a RTG zářič: |  |  |  |
| · Pracovní výkon | min. 80 kW |  |  |
| · Rozsah pracovního napětí | min. 40 – 150 kV |  |  |
| · Frekvence | min. 100 kHz |  |  |
| · Možnost extrémně krátkých expozic až 1ms | ANO |  |  |
| · AEC – expoziční automatika s možností libovolného navolení min. 3 samostatných komůrek | ANO |  |  |
| · Vysokorychlostní rentgenka (min. 9.600 ot/min) s vysokou tepelnou kapacitou anody minimálně 750 kHU, tepelnou kapacitou celého krytu rentgenky minimálně 2400 kHU a výkonem odpovídající generátoru, rychlost ochlazování 145 KHU/min | ANO |  |  |
| · RTG primární automatická i manuální čtvercová clona se světelným znázorněním nastaveného pole technologií LED v závislosti na zvoleném formátu detektoru, laserový lokalizátor, tři přídavné filtry o velikosti 0,1 – 0,3 mm Cu s motorickým manuálním i automatickým nastavením podle orgánových programů a min. 3 polopropustnými klínovými otočnými filtry pro skiaskopická vyšetření, digitální zobrazení rozměrů pole vyclonění, Cu filtrace a SID | ANO |  |  |
| · DAP metr - systém pro měření a zobrazení pacientské dávky měřící komůrkou integrovanou v primární cloně s exportem dat do PACSu, resp. NISu | ANO |  |  |
| Stěna a pacientský stůl: |  |  |  |
| · Možnost dálkového ovládání všech pohybů a funkcí z pultu v ovladovně, ale i přímo od vyšetřovací stěny (dvě ovládací konzoly) | ANO |  |  |
| · Zajištění volného přístupu lékaře a obsluhy k vyšetřovanému pacientovi minimálně ze tří stran stolu | ANO |  |  |
| · Rozměry desky stolu | min. 200 x 70 cm |  |  |
| · Možnost motorického sklápění pacientského stolu v rozsahu | min. +90° / -90° |  |  |
| · Pacientský stůl s možností motorického výškového nastavení pacientské desky | rozsah min. 50 – 100 cm |  |  |
| · Nástupní výška stolu ve vertikální pozici (otočení stolu o 90 stupňů) | max. 5 cm |  |  |
| · Motorický podélný posun desky stolu nebo rentgenky | rozsah min. 160 cm |  |  |
| · Podélně motoricky pojízdná snímkovací jednotka s rentgenkou | rozsah min. 110 cm |  |  |
| · Motorický příčný posun desky stolu | min. 35 cm |  |  |
| · Možnost motorického otáčení RTG zářiče | o min. +90° až do -180° |  |  |
| · Automatické nastavení systému do předdefinované polohy dle orgánové automatiky | ANO |  |  |
| · Nosnost stolu | min. 300 Kg |  |  |
| · Možnost vyšetřování pacientů s maximální hmotností minimálně 230 kg i ve vertikální pozici stolu | ANO |  |  |
| · Pacientská lavička (stupátko) umístitelná na pacientský stůl nejlépe z obou stran a zatížitelná při sklopené stěně ve vertikální pozici | ANO |  |  |
| · Expozice na pevný digitální plochý dynamický detektor ve stěně o velikosti aktivní plochy min. 42 x 42 cm s rozlišením detektoru v matrici cca. 2800 x 2800 s maximální velikostí bodu 150 µm a hloubkou rozlišení šedi min. 16 bitů s možností volby min. 3 dalších formátů - zvětšení (ZOOM) k základnímu přehledovému formátu | ANO |  |  |
| · Proměnlivá ohnisková vzdálenost SID min. 115 až 150 cm a možnost šikmých snímků v úhlu až ±45° | ANO |  |  |
| · Dálkově ovládaný kompresní systém s odnímatelným pro záření transparentním tubusem | ANO |  |  |
| Stropní stativ s RTG zářičem: |  |  |  |
| · Stropní stativ s RTG zářičem pro plnohodnotné digitální skiagrafické expozice | ANO |  |  |
| · Parametry generátoru, nastavení kolimátoru, včetně přídavné filtrace a obrazových parametrů jsou nastavovány automaticky selekcí orgánových programů na systémové konzole | ANO |  |  |
| · Podélný pojezd stativu | min. 340 cm |  |  |
| · Příčný pojezd stativu | min. 220 cm |  |  |
| · Primární clona s velkoplošným digitálním barevným dotykovým displejem pro možnost nastavení pracovního místa nebo volného snímku, orgánových programů, snímkovacích hodnot apod. Se světelným znázorněním nastaveného pole laserovou lokalizací, s motorickým i manuálním nastavením, s motorickou automatickou selekcí přídavné filtrace 0,1 – 0,3 mm Cu a možností vyvolání poslední nastavené kolimace | ANO |  |  |
| · Výškové motorické i manuální nastavení stativu s rentgenkou | min. 180 cm |  |  |
| · Rotace rentgenky okolo vertikální osy min. 300°, okolo horizontální osy min. 200° s aretací po 90° | ANO |  |  |
| · Vysokorychlostní rentgenka (min. 9.600 ot/min) s vysokou tepelnou kapacitou minimálně 600 kHU, tepelnou kapacitou celého krytu rentgenky minimálně 2.000 kHU a výkonem odpovídající generátoru | ANO |  |  |
| · 2 ohniska o velikosti max. 0,6/1,2 mm, o nominálním výkonu minimálně 40 a 100 kW, maximální snímkovací napětí 150 kV | ANO |  |  |
| Vertikální stativ: |  |  |  |
| · Výškově stavitelný vertikální snímkovací stativ se sekundární velmi jemnou mřížkou min. Pb 12:1 a 90 Lp/cm (ohnisková vzdálenost cca 115-180 cm) | ANO |  |  |
| · Možnost nastavení minimální vzdálenosti středu horizontálního paprsku | rozsah min. 35 – 170 cm nad zemí |  |  |
| · Sklopná deska vertikálního stativu | rozmezí min. -20°/ +90° |  |  |
| · Autotracking - Automatické sledování výšky primárního paprsku stropního stativu s rentgenkou v závislosti na pozici vertigrafu (výšce pacienta) | ANO |  |  |
| Mobilní bezdrátový detektor: |  |  |  |
| · Expozice na mobilní bezdrátový digitální plochý detektor jak ve vertigrafu tak i volný snímek v prostoru | ANO |  |  |
| · Aktivní plocha mobilního detektoru min. 34 x 42 cm s rozlišením detektoru v matici 2350 x 2850 s maximální velikostí bodu 150 ųm a hloubkou rozlišení šedi min. 16 bitů, DQE min. 65% (0 lp/mm) | ANO |  |  |
| · Bezdrátový přenos pro zobrazení kompletního obrazu | ANO |  |  |
| · Hmotnost bezdrátového detektoru | max. 3,5 kg |  |  |
| · Dobíjení detektoru ve vertigrafu | ANO |  |  |
| · Nasazovací mřížka pro volné projekce | ANO |  |  |
| Obrazový processing: |  |  |  |
| · Kompletní ovládání systému sklopné stěny včetně generátoru, rentgenky, rentgenky na stropním závěsu, obrazového systému | ANO |  |  |
| · Druhá ovládací konzole skiaskopicko-skiagrafické sklopné stěny ve vyšetřovně | ANO |  |  |
| · Plně digitální obrazový systém s přímou digitalizací obrazu a digitální optimalizací zčernání výsledného obrazu pro online harmonizaci nativních sérií a jednotlivých obrazů | ANO |  |  |
| · Plná orgánová automatika v počtu min. 1000 orgánových programů | ANO |  |  |
| · Digitální pulzní skiaskopie s minimálně 5 volitelnými frekvencemi v rozsahu min. od 3 do 30 pulsů/s se záznamem a zobrazením v matrici min. 1.0242/12 bit pro snížení dávky na pacienta i obsluhující personál (stěna) | ANO |  |  |
| · DSA software (pixel shift, roadmap…) | ANO |  |  |
| · Možnost zobrazení obrazu z endoskopu nebo ultrazvuku na jednom z monitorů umístněných na vozíku ve vyšetřovně s možností archivace snímků v DICOM formátu | ANO |  |  |
| · Možnost záznamu, zobrazení a následného exportu v DICOM formátu dynamických skiaskopických sekvencí jako reálné akvizice v délce až 30 s při maximální frekvenci | ANO |  |  |
| · Kapacita akviziční stanice | min. 50.000 obrazů |  |  |
| · Clonění pomocí grafického znázornění na monitoru pomocí LIH obrazu bez nutnosti RTG záření | ANO |  |  |
| · Základní obrazové funkce v postprocesingu - nastavení jasu a kontrastu, zvýraznění hran, inverze obrazu, otáčení obrazu, anotace obrazu, elektronické clony, digitální zvětšení, R/L zobrazení, identifikace pacienta (jméno, narození atd.), možnost rozdělení obrazovky na min. 16 obrázků apod. | ANO |  |  |
| · Kvantifikace, měření délky, úhlů apod. s automatickou a manuální kalibrací | ANO |  |  |
| · 2 ks ploché speciální medicínské vysoce kontrastní LCD monitory (LIVE+REFerenční obraz) s úhlopříčkou min 19”, svítivost min. 600 cd/m2 na monitorovém pojízdném stropním závěsu ve vyšetřovně a 1 ks kontrolní monitor pro LIVE obraz stejné kvality v ovladovně | ANO |  |  |
| · Možnost archivace obrazové informace na CD-R a DVD na pozadí ve formátu DICOM, TIFF (nebo jiný obrazový formát) a AVI s možností vypálení i DICOM prohlížeče | ANO |  |  |
| · Připojení do PACS a NIS/RIS ve formátu DICOM – DICOM Send, DICOM Storage Commitment, výstup na tiskárnu ve formátu DICOM Print, DICOM Worklist a DICOM MPPS | ANO |  |  |
| · Systém musí umožňovat přenos snímků do CASH přístroje a zachování obrazových dat v případě výpadku sítě, UPS na min. 15 min pouze pro uchování pacientských a obrazových dat | ANO |  |  |
| Příslušenství: |  |  |  |
| · Intercom – oboustranné dorozumívací zařízení mezi ovladovnou a vyšetřovnou | ANO |  |  |
| · Elektrický rozvaděč s ovládacími tlačítky | ANO |  |  |
| · Ochrana proti záření umístěná na rentgence a vyšetřovacím stole | ANO |  |  |
| · Ochranný štít na pojízdném stropním závěsu – mobilní Pb ochrana proti záření | ANO |  |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |