Specifikace a minimální technické požadavky

Dodávka musí obsahovat:  1 ks novorozenecké lůžko1 včetně příslušenství pro potřeby novorozeneckého oddělení Nemocnice Třinec, p.o. s těmito parametry a v uvedeném množství:

Novorozenecké lůžko1 ks

Mobilní zařízení pro primární poporodní péči o novorozence, v jednom integrovaném celku.

Vyhřívané lůžko pro novorozence, ergonomicky umístněný ovládací panel a displej pro zobrazení nastavitelných parametrů a monitorovaných funkcí, funkční držáky a odkládací prostory, madlo a kola pro přesun.

Možnost použití nebo upevnění

- poporodní standardní péče

- stabilizaci hypotermických novorozenců

- aplikaci infuzí

Parametry:

- centrální umístěn í ovládacího panel u i zářiče

- přístup ze čtyř stran

- možnost upevněn í příslušenství

- Zobrazení na displeji:

- nastavená teplota

- aktuální kožní teplota

- aktuální výkon zářiče zvoleného provozního režimu, min. 3 provozní režimy (předehřátí, manuální nastavení výkonu, servořízení kožní sondou)

- Apgar časomíra a tzv. "CPR Timer " vyzývající k posouzení stavu novorozence min. každých 30 sekund

- napájecí napětí 230V, 50/60 Hz

- osvětlení min. 600 Lx

- šířka max. 700 mm

- délka max. 1100 mm

- výkon topného tělesa min. 500 W

- možnost horizontálního natočení min. 170° (85° na obě strany)

- elektrické nastavení výšky

- odklápěcí bočnice

- police/zásuvky ve spodní část i stojanu

- police/košík/zásobní k s možností umístění na stojanu

- držák n a sběrné sáčky, infuze

- madlo sloužíc í k přesunu přístroje

- vyšetřovací světlo n a flexibilním ramenu

- otočné rameno pro připevnění monitoru

- 4 otočná dvojitá kolečka s brzdou

Další požadavky

- garance zajištění pozáručního servisu včetně náhradních dílů po dobu 10 let od dodání

- požadovaný zdravotnický prostředek musí být nový, nepoužitý, nikoli demo nebo repasovaný

- možnost zápůjčky před uzavřením smlouvy