Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

VZ „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – Zobrazovací technika III“

Požadované technické parametry

| Do této přílohy uchazeč musí uvést ke každému parametru, zda nabízený přístroj požadovaný parametr splňuje či nesplňuje. U technického parametru vyjádřeného číselnou hodnotou uvede hodnotu nabízeného přístroje. Zadavatel připouští toleranční rozsah +- 10% na všechny technické parametry. |
| --- |
| Přístroj RTG – mobilní |
| 2 ks |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| Plně motorizovaný systém |  |  |  |
| Rychlost pohybu min. 5 km/h |  |  |  |
| Hmotnost max. 600 kg |  |  |  |
| Dvě samostatné sady akumulátorů (pro snímkování a pro pojezd) |  |  |  |
| Čas pro plné nabití akumulátorů pro snímkování: max. 10 hod |  |  |  |
| Čas pro plné nabití akumulátorů motoru: max. 6 hodin |  |  |  |
| Výdrž akumulátoru motoru při neustálém pohybu: min. 4 hod/20 km |  |  |  |
| Systém brzd fungující i při plném vybití akumulátorů |  |  |  |
| Snímkování i během nabíjení přístroje |  |  |  |
| Zásobník na detektor/CR kazety |  |  |  |
| Ovládání pojezdu přístroje na rameni rentgenky |  |  |  |
| Zabezpečení přístroje pomocí číselného kódu |  |  |  |
| RTG generátor: |  |  |  |
| Výkon: min. 32 kW |  |  |  |
| Minimální rozsah kV: 40 – 150 kV |  |  |  |
| Minimální rozsah mA:10 – 500 mA |  |  |  |
| Minimální rozsah mAs: 0,1 – 500 mAs |  |  |  |
| Indikace probíhající expozice (akustická i světelná) |  |  |  |
| Rameno rentgenky na teleskopickém sloupu |  |  |  |
| Mechanické ovládání teleskopického sloupu - protizávaží ramene rentgenky pro rychlejší a snadnější manipulaci |  |  |  |
| Maximální vzdálenost ohnisko-sloup: min. 1 250 mm |  |  |  |
| Maximální SID k podlaze:min. 2 020 mm |  |  |  |
| Minimální SID k podlaze:max. 550 mm |  |  |  |
| Rotace sloupu: min. ± 315° |  |  |  |
| Rotace rentgenky:min. ± 180° |  |  |  |
| Náklon rentgenky:min. -30°/+90° |  |  |  |
| Otáčení kolimátoru: ± 90° |  |  |  |
| Manuální kolimátor s integrovanými filtry s manuálním výběrem |  |  |  |
| Rentgenka |  |  |  |
| Velikosti ohnisek: 0,6 mm a 1,2 mm |  |  |  |
| Tepelná kapacita anody: min. 300 KHU |  |  |  |
| Celková tepelná kapacita:min. 1 MHU |  |  |  |
| Rychlost otáčení:min. 3 200 ot/min |  |  |  |
| Bezdrátový detektor |  |  |  |
| Velikost detektoru:min. 35×43 cm |  |  |  |
| Typ konverzní vrstvy: CsI |  |  |  |
| Rozteč pixelu: max. 140 µm |  |  |  |
| Rozlišení: min. 3,5 lp/mm |  |  |  |
| Rychlý náhled na snímek: max. 3 s |  |  | Účastník doloží ověřitelným způsobem požadovanou hodnotu – návod k použití, ověřené potvrzení výrobce apod., kde budou uvedeny časy pro požadovanou velikost detektoru |
| Hmotnost detektoru: max. 4 kg |  |  |  |
| Maximální zatížitelnost detektoru: min. 150 kg |  |  |  |
| Automatická detekce expozice |  |  |  |
| Nabíjení baterie detektoru v nabíječce přímo na přístroji |  |  |  |
| Akviziční stanice |  |  |  |
| Plná integrace akviziční stanice do pojízdného RTG přístroje |  |  |  |
| Intuitivní uživatelské rozhraní v českém jazyce |  |  |  |
| Barevný dotykový monitor: min. 17‘‘ |  |  |  |
| Pokročilý multifrekvenční postprocessing s automatickou analýzou a optimalizací každého snímku |  |  |  |
| Připojení do RIS, PACS zadavatele – konektivita Ethernet, WiFi |  |  |  |
| Instalace RIS aplikace na akviziční stanici |  |  | Účastník doloží ověřitelným způsobem požadovanou funkci – návod k použití, ověřené potvrzení výrobce, apod. |
| Podpora protokolů DICOM 3: Store & DICOM Store Commitment, DICOM Modality Worklist, DICOM Print, MPPS |  |  |  |
| Výstup na CD/DVD |  |  |  |
| Orgánová automatika vč. přednastavení uživatelských anatomických programů |  |  |  |
| Full frame procházení všech snímků v relaci Záznam expozičních parametrů a jejich odeslání do PACS systému spolu se snímkem |  |  |  |
| Současné otevření více vyšetření v jednom okamžiku |  |  | Účastník doloží ověřitelným způsobem požadovanou funkci – návod k použití, ověřené potvrzení výrobce, apod. |
| Editace pacientských dat přijatých z worklistu |  |  |  |
| Přesun snímků mezi studiemi (oprava nesprávné identifikace) |  |  |  |
| Uzamknutí systému číselným kódem |  |  |  |
| Nástroje pro vložení značek, testu, měření |  |  |  |
| Automatická detekce a ořez exponované oblasti s ruční úpravou (SW kolimace) včetně kolimace ve tvaru nepravidelného mnohoúhelníku |  |  |  |
| indikace expozičních hodnot mimo standardní interval |  |  |  |
| záznam a analýza smazaných snímků/ opakovaných expozic |  |  |  |
| Příslušenství |  |  |  |
| Bezdrátové dálkové spouštění expozice a rozsvěcení kolimačního světla |  |  |  |
| DAP metr |  |  |  |
| Externí držák detektoru se zabudovanou mřížkou |  |  |  |