Minimální technické podmínky

Veřejná zakázka č. P19V00000300

„Dodávka mamografického RTG přístroje pro RDG oddělení SZZ Krnov“

Číslo spisu: SZZ/FMP/2019/05/mamograf-RDG

Technická specifikace

Mamografický rtg přístroj s digitálním detektorem, stereotaktickou jednotkou, 1 ks mamografické pracovní stanice

Digitální detektor

- Flat panel TFT s přímou konverzí signálu na bázi a-Se

- Velikost aktivní plochy detektoru min. 23 x 29 cm

- Velikost pixelu max. 70 µm

- Dynamický rozsah min. 400:1

- Výstupní hloubka obrazu min. 14 bitů

Rentgenka a kolimátor

- Rotační anoda vysokootáčková

- Materiál anody: wolfram nebo Mo/Rh

- Dvě ohniska: 0,1 a 0,3 mm

- tepelná kapacita anody rentgenky minimálně 300 kHU

- Možnost manuální i automatické kolimace

- Anodový úhel max. 16°

- Možnost automatické i uživatelsky volené kolimace, předdefinované formáty

Generátor

- Vysokofrekvenční generátor řízený mikroprocesorem

- Hodnota maximálního výkonu generátoru musí činit alespoň 7.0 kW

- Nastavení napětí v krocích po1 kV

- Rozsah napětí min. 20 - 39kV

- Rozsah mAs min. 3 - 500mAs

- Automatické i manuální nastavení expozičních parametrů

Expoziční automatika

- Úplná expoziční automatika

- Možnost manuálního nastavení expozice

- Expoziční automat- nastavení napětí dle tloušťky a složení prsu

Gantry - C rameno

- Motorický vertikální posun v rozsahu min. 70 cm

- Ohnisková vzdálenost min. 70 cm nebo odklon rentgenky

- Rotace gantry min. +195°/-155°

- Odnímatelný ochranný štít pro pacienta

- Ovládací tlačítka na obou stranách přístroje

- Digitální zobrazení úhlu rotace

- Digitální zobrazení reálné kompresní síly

- Digitální zobrazení tloušťky prsu

- Motorizovaná komprese s nastavitelným tlakem

- Uživatelské nastavení projekčních úhlů

Příslušenství

- Magnifikační základna pro zvětšení min. 1,8x a 1,5x

- Kompresní deska cm 18*24 a 24*29 cm

- Kompresní deska pro malá prsa

- Diagnostická kompresní deska 15cm, 7,5 cm a bezrámová kompresní deska

- Magnifikační sada se stolkem a dvěma kompresními deskami

- Dva pedály pro ovládání gantry

- Ochranná skleněná zástěna s ekvivalentem stínění 0,3 mm Pb

Akviziční stanice pro obsluhu

- Akviziční PC včetně SW pro akvizicí snímku

- Monitor s rozlišením min. 2 MPix, dotykový displej pro nastavení parametrů snímkování

- DICOM 3.0 - Storage SCU/SCC, Worklist, Query/Retrieve, Single Media Archiv

- Kapacita pro interní uložení min. 9000 screeningových studií

- Min. 4 GB RAM, interní kapacita min. 750 GB

Stereotaktická jednotka

- Stereotaktická jednotka pro odebírání vzorků bioptickou jehlou, biopsie a vakuové biopsie

- Rychlé nastavení

- Laterální držák jehly pro přístup z boku, možnost provádění biopsie kraniokaduálně i laterálně

- Grafický průvodce se znázorněním polohy jehly vůči místu odběru

- Velké pole snímku pro snadné polohování

- Velký pracovní prostor pro provádění biopsie

- Motorizovaný pozicionér pro jehlu

- Automatické naklápění rentgenky při stereotaktické expozici

- Šikmé vedení jehly min. 10° a gantry s ohniskovou vzdáleností min. 65°

- Automatická ochrana detektoru před zničením

Diagnostická pracovní stanice

- 1 ks Diagnostický barevný monitor - certifikace pro primární radiodiagnostiku

aktivní úhlopříčka obrazovky min. 31“

rozlišení min. 4000 x 2100 pixelů

kalibrovaná svítivosti na bílé světlo min. 500cd/m²

statický kontrast min. 1400:1

- HW pracovní stanice

Výkonná pracovní stanice, min. 24 GB paměti RAM

medicínská grafická karta podporující  DICOM zobrazení a kalibraci, min. 4GB, min. 4 display porty

Kapacita pevného disku min. 2 TB

2 ks min. 19" náhledový monitor

- Kompletní software pro primární diagnostiku v mamografii

- Možnost vypalování na CD nebo DVD včetně prohlížeče

- DICOM 3.0 - Storage, Query/Retrieve

Účastník zadávacího řízení ……………………. tímto stvrzuje, že veškeré shora uvedené Minimální technické podmínky jeho nabídka splňuje.

V…………………., dne………………….. 2019

…………………………………..

razítko účastníka

označení oprávněné osoby

podpis oprávněné osoby