Příloha č. 1 Oznámení o změně zadávací dokumentace

Požadované technické parametry – část 4 VZ

| ČÁST 4 – Analyzátor moči – 1 ks |
| --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| Nová (nerepasovaná) plně automatizovaná linka integrující chemické a mikroskopické vyšetření nativní moči s vyhodnocovacím SW |  |  |  |
| Analýza moči chemicky: vyšetřované parametry – pH, specifická hmotnost, proteiny, bilirubin, urobilinogen, glukóza, ketolátky, erytrocyty (hemoglobin), leukocyty, nitrity, barva a zákal. Princip – reflexní fotometrie (diagnostické proužky), příp. refraktometrie, turbidimetrie. Zajištění potlačení interference kys. askorbové nebo její měření. Možnost rozšíření chemického modulu o měření dalších parametrů – albumin a kreatinin |  |  |  |
| Vyšetření močového sedimentu: automaticky vyhodnocované kategorie – erytrocyty, leukocyty, bakterie, kvasinky, epitelie, válce, krystaly, hlen, spermie. Princip měření – automatizovaní mikroskopie (digitální analýza obrazu močových elementů). Bližší specifikace elementů (krystaly, válce, epitelie) obsluhou |  |  |  |
| Uzavřená platforma močové linky |  |  |  |
| Stabilita proužků na palubě minimálně 3 dny |  |  |  |
| Minimální požadovaný objem vzorků do 3 ml |  |  |  |
| Rychlost min. 60 vzorků / hod |  |  |  |
| Automatické promíchání vzorku před pipetováním (nepřípustné promíchávání vzduchem) |  |  |  |
| Integrovaná čtečka čárových kódů pro identifikaci vzorků |  |  |  |
| SW i mechanické propojení chemické a mikroskopické části linky |  |  |  |
| Nezávislost činnosti jednotlivých modulů (při poruše jednoho modulu zůstává druhý modul funkční) |  |  |  |
| Možnost porovnání výsledku chemického vyšetření a močového sedimentu na jedné obrazovce |  |  |  |
| Kontinuální vkládání vzorků za chodu močové linky |  |  |  |
| Zálohy primárních dat. Pamět min. 10000 výsledků vyšetření sedimentů a chemického vyš. moči a možnost archivace |  |  |  |
| Napojení do laboratorního informačního systému (Open LIMS) |  |  |  |