## List1
VZ -Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. - Dodávka a instalace magnetické rezonance, včetně pozáručního servisu po dobu 8 let
Celotělový MR přístroj pro všeobecné použití v klinické diagnostice se supravodivým magnetem do 1,5 Tesla s aktivním stíněním, bezodparovou technologií, stínící kabiny, systému chlazení technologie a dle níže uvedené specifikace.
Příloha č. 1 Zadávací dokumentace - Technická specifikace
|  | Parametr | Účastník uvede ANO nebo NE podle toho, zda zadaný parametr splňuje či nesplňuje | Účastník doplní typ a technické parametry nabízeného přístroje | Účastník uvedene číslo strany v nabídce, kde lze tento parametr ověřit z přiložené technické dokumetnace
Dodávka a instalace magnetické rezonance (MR 1,5T) včetně pozáručního servisu na dobu 8 let | 1. Základní požadavky na magnet a gradientní systém | Supravodivý magnet s magnetickou indukcí 1,5T
minimální FOV 50x50x45cm
homogenita základního pole lepší než 1,4ppm Vrms 40cm DSV
Bezodparový systém
Magnet musí být vybaven aktivní korekcí homogenity lineární
Nosnost stolu min. 250kg, skenovací rozsah skenování minimálně 200 cm při plném zachování funkčnosti
Průměr prostoru pro pacienta (vyšetřovací prostor) musí být minimálně 70 cm
Gradientní systém s amplitudou gradientů minimálně 44 mT/m v osách x, y, z, a současně v jednom pulzu Slew Rate minimálně 200 T/m/s
Minimální hodnoty Amplitudy a Slew Rate musí být dosažitelné současně a současně ve všech osách
RF systém s počtem nejméně 32 nezávislých přijímačů
Možnost provádění paralelních akvizičních technik (PAT), algoritmus pro obrazový i k-prostor
Senzory pro synchronizaci akvizice od EKG, pulzu a dechu se zobrazením průběhu na krytu magnetu pro snadnější polohování
| 2. RF Cívky | Vícekanálová hlavově-krční, minimálně 16 nezávislých elementů
Vícekanálová cívka páteřní, minimálně 32 nezávislých elementů
Vícekanálová body cívka, cívky pro anteriorní pokrytí alespoň 75cm
Vícekanálová skořepinová, speciálně tvarovaná pro vyšetření kolene, s pevnou konstrukcí min 14 nezávislých elementů
Vícekanálová skořepinová, speciálně tvarovaná pro vyšetření ramene a s pevnou konstrukcí min 6 nezávislých elementů
Vícekanálová skořepinová, speciálně tvarovaná pro vyšetření kotníku a s pevnou konstrukcí min 6 nezávislých elementů
Vícekanálová skořepinová, speciálně tvarovaná pro vyšetření zápěstí a s pevnou konstrukcí min 6 nezávislých elementů
U vícekanálových cívek skořepinových se nepřipouští využití flexibilních cívek
Univerzální flexi cívky menší a větší (min 2 velikosti), každá min 4 nezávislé elementy
Všechny cívky musí umožňovat použití paralelních technik akvizice a kromě kloubních cívek musí být kombinovatelné.
| 3. Požadovaná vyšetření | Základní sekvence a vyšetřovací metody pro orgány celého těla (základ pro vyšetření: neuro, angio, kardio, tělové zobrazení, onkologické, mamo, ortopedické, pediatrické)
Kompletní neurodiagnostika včetně difuze a perfuze
Ortopedická vyšetření včetně muskuloskeletálního aparátu, techniky potlačení artefaktů od metalických implantátů, včetně vyspělých technik kompenzace ve více směrech
Vyšetření páteře se zobrazením celé páteře ve vysokém rozlišení
Vyšetření břicha, jater, pankreatu, pánve vč. gastrointestinálního traktu, MRCP
Angiografické vyšetření všech oblastí v kvalitě povrchových cívek
Automatické skládání obrázků, pořízených v různých polohách stolu.
Snížení gradientního hluku, technika bezhlučného skenování pro TSE, SE a GRE sekvence pro T1 i T2 kontrasty
Akviziční technika necitlivá na pohyb (radiální, případně hybridní náběr dat k-prostoru)
Protokoly pro vyšetření a vyhodnocení stavu chrupavek, T1, T2, T2* mapy
Technika pro difuzní zobrazení s vysokým rozlišením a kvalitou.
Technika pro akvizici kontrastní angiografie s časovým rozlišením (4D). Výhodou plynulá volba prostorového vs. časového rozlišení.
synchronizace vyšetření s dechem a s EKG pulsem
| 4. Akviziční konzole | Akviziční a rekonstrukční matrice 64x64 až 1024x1024
Akviziční systém umožňující současně akvizici, rekonstrukci měřených dat a vyhodnocení.
LCD monitor s vysokým rozlišením, alespoň 19“
Plný DICOM vstup/výstup se schopností realizovat služby: Print, Query/Retrieve, Import/Export, Secondary Capture, MPPS
| 5. 2 kusy klientské stanice | počítače pro připojení k serverovému portálu pro hodocení MR studií
PC s 8 GB RAM a 1 TB HDD
pro každou stanici dva vysokokontrastní a barevné medicínské LCD monitory (min. 2 MPx) min. 24“
pro každou stanici jeden nediagnostický LCD monitor min. 19“ pro přístup do NIS
| 6. Multimodalitní serverový portál | Multimodalitní serverový portál pro prohlížení a zpracování obrazů z MR
Kapacita SW portálu musí umožňovat min. 3 současně pracujících uživatelů
Programové vybavení pro zajištění a vyhodnocení požadovaných vyšetření (výše uvedené).
| 7. Další požadované MR příslušenství | Kompletní technologie chlazení s možností nouzového provozu na ztrátovou vodu z řadu.
Stínící kabina (Faradayova klec), kompletně vystrojená (podlahová krytina, obklady stěn, podhled, osvětlení LED)
Technologický rozvaděč s rozeznáním výpadku přívodu elektrického proudu od nouzového vypnutí a s automatickým obnovením po výpadku
Záložní zdroj (UPS) pro uchování dat v případě výpadku proudu.
Systémový stůl do ovladovny pro monitory a ovládací moduly
Transportní MR kompatibilní lehátko s postranicemi
Barevný observační systém do MR vyšetřovny
Příslušenství pro bezdrátové monitorování SpO2 v gantry MR
Úložný prostor pro cívky
Obousměrné dorozumívací zařízení s možností automatizovaných instrukcí pro pacienta
Zařízení odesílající informaci o poruchovém stavu do sítě GSM (bez SIM karty).
Automatický injektor kontrastní látky kompatibilní pro MR 1,5T Paralelní použití 2 různých kontrastních látek v originálním balení Bezdrátová komunikace s ovládací konzolí
| 8. Ostatní (školení / literatura) | Aplikační školení v místě instalace v rozsahu 30 pracovních dnů dle požadavků zadavatele.
Odborná literatura (zahraniční publikace např. nakladatelství Elsevier) z oblasti diagnostického zobrazování v ceně do 50 000 tis vč. DPH dle výběru uživatele