## List1
VZ „Upgrade magnetické rezonance a poskytování servisu po dobu 8 let po uplynutí záruční doby“
Upgrade stávajícího přístroje Siemens Mangnetom Avanto 1.5T včetně chlazení, bez nutnosti stavebních prací, použité a nahrazené díly původního systému, stejně jako obalová technika, budou odvezeny dodavatelem k recyklaci, případně k likvidaci.
Příloha č. 1 Zadávací dokumentace - Technická specifikace
|  | Parametr | Účastník uvede ANO nebo NE podle toho, zda zadaný parametr splňuje či nesplňuje | Účastník doplní typ a konkrétní technický parametr (je-li to třeba) | Účastník uvedene číslo strany v nabídce, kde lze tento parametr ověřit z přiložené technické dokumetnace
Dodávka a instalace magnetické rezonance (MR 1,5T) včetně pozáručního servisu na dobu 8 let | Magnet | supravodivý bezodparový systém
intenzita pole 1.5 T
aktivní stínění a aktivní korekce homogenity magnetického pole
techniky pro snížení hluku
vyšetřovací FOV v osách x, y, z min. 50x50x50 cm
průměr otvoru gantry 60 cm
homogenita magnetického pole v celém FOV max. 1.5 ppm VRMS
pacientský stůl s nosností min. 200 kg se zachováním všech motorických pohybů
| Gradientní a radiofrekvenční systém | amplituda ≥ 40 mT/m v ose (x, y a z)
a současně slew rate ≥ 200 T/m/ms v ose (x, y a z)
plně digitální min. 48 -kanálový akviziční systém, paralelní akviziční techniky
| Požadovaná vyšetření a techniky sekvencí | neurologická vyšetření
perfúzní vyšetření mozku včetně bezkontrastní perfúzní techniky pro 2 i 3D
difúze včetně DTI (vyšetření difúzního tenzoru, výpočet FA a MD map, traktografie, nejvyšší b. faktor min. 1000 s/mm2)
vyšetření všech spinálních etáží, MR myelografie
protonová MR spektroskopie (single-voxel i 2D a 3D chemical shift imaging) s vyhodnocením i na akviziční stanici
susceptibilně vážené zobrazení kombinující amplitudovou a fázovou informaci gradientní sekvence
angiografická vyšetření (nativní i kontrastní) mozkových tepen, krčních tepen, aorty a jejích větví, periferních končetinových tepen, kontrastní angiografie tepen celého těla,
technika pro bezkontrastní vyšetření periferních tepen s vysokou kvalitou a EKG synchronizací,
technika pro 4D angiografické a dynamické vyšetření s volbou prostorového a časového rozlišení
vyšetření břišních orgánů a malé pánve včetně prostaty, MRCP vyšetření
ortopedická vyšetření včetně muskuloskeletálního aparátu (klouby kolenní, ramenní, technika potlačení artefaktů od implantátů zápěstní a kotník), sekvence pro hodnocení stavu chrupavky mapováním T1, T2, T2*
celotělové vyšetření (Whole Body Imaging), celotělová difúze pro zobrazení lézí v onkologických studiích (zobraz. typu PET), difuzní zobrazení s vysokou kvalitou na základě segmentace k-prostoru v readout směru
pediatrická vyšetření
3D sekvence s čistě radiálním náběrem dat do k-prostoru pro potlačení pohybových artefaktů, (vyšetření tělních orgánů v režimu volného dýchání) a pro 4D akvizici dynamických studií
| Vybavení cívkami (integrovanými a kombinovatelnými) | 20-kanálová hlavokrční cívka pro kompletní klinickou rutinu v oblasti hlavy a krku
vícekanálové povrchové cívky pro vyšetřování břišních orgánů a malé pánve, požaduje se pokrytí celého torsa
pro vyšetření prostaty je požadována cívková kombinace alespoň 42 kanálů
vícekanálová cívka pro vyšetření periferních tepen dolních končetin
minimálně 8-kanálové rigidní dedikované cívky pro vyšetření kloubů: ramenního, zápěstního a kotníku min. 15-kanálová kolenní cívka typ Tx/Rx
vícekanálová cívka pro vyšetření páteře
vícekanálové flexibilní cívky (2 různé velikosti)
| Akviziční pracovní stanice | DICOM komptabilita
Uživatelsky přívětivé prostředí s možností snadné úpravy i importu vyšetřovacích protokolů
Archivace na CD/DVD
Komunikace s pacientem, možnost automatizovaných hlasových povelů
Možnost základního 2D a 3D vyhodnocení souběžně s akvizicí (I různých pacientů)
| Vyhodnocovací pracovní stanice | DICOM komptabilita
Prostředí graficky shodné s akviziční stanicí
Společná database s akviziční stanicí
Archivace na CD/DVD
| Portálový systém pro distribuci a zpracování obrazových dat v rámci RDG | Standardní zobrazení a vyhodnocení pro více současně pracujících uživatelů
SW pro speciální MR vyhodnocení dle požadavků pro jednoho uživatele na libovolném pracovišti s možností dalšího budoucího rozšíření
3 klientská pracoviště se dvěma diagnostickými monitory s rozlišením nejméně 2Mpixely
2 klientská pracoviště s jedním diagnostickým monitorem s rozlišením nejméně 2Mpixely
Přístup do systému klientských pracovišť pro instalaci jiných aplikací (například pro volitelné použití prohlížeče X-vision)
Archivace na CD/DVD
DICOM kompatibilita
| Příslušenství | monitorovací kamerový systém pro sledování pacienta v gantry i v čekárně
repase stávajícího osvětlení kabiny na moderní, úsporné LED zdroje
kompletní dodávka nového chladicího systému s možností přepnutí na nouzový provoz z vodovodního řádu