TECHNICKÁ ZPRÁVA

Projekt na stavební dílo:

Instalace komunikačního zařízení sestra-pacient

objekt:

Nemocnice Třinec,

Blok E, Porodní oddělení

5.NP

Stupeň:

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Datum:

05/2020

# Identifikační údaje

| Investor: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Místo stavby: | Třinec |  |
| Projekt: | DPS |  |
| Projektant: |  |  |
| Obsah části: | Komunikační zařízení sestra – pacient |  |
| Projektant části: |  |  |
| Datum: | 05/2020 |  |

OBSAH

1. Úvod………………………………………………………………………………………..….…….4

2. Výchozí podklady pro zpracování dokumentace……………………………………….…......….4

3. Dorozumívací zařízení……………………………………...………………………………………4

4. Rozvodné vedení……………………...……………………...……………………………..………8

5. Určení prostředí dle ČSN 33 2000-5-51………..…...…………………….……………………….9

6. Protipožární ochrana……………………………………………………….……………..….....….9

7. Posouzení vlivu na životní prostředí………………………………………………………...…….9

8. Závěr…………….……………………………………...……………………………………….…..9

## Úvod

Předmětem projektové dokumentace je návrh instalace 1 nové soupravy komunikačního zařízení sestra – pacient v objektu Třinecké nemocnice v bloku E na porodním oddělení v 5.NP.

Současné zařízení je již zastaralé a nespolehlivé. Je nutné ej tedy vyměnit.

## Výchozí podklady pro zpracování dokumentace

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byly:

    - půdorysy podlaží v elektronické podobě

    - požadavky na technické vlastnosti navrhovaných systémů

    - konzultace nad volbou řešení kabeláže, rozmístěním a použitím jednotlivých prvků a komunikačních zařízení s hlavním projektantem firmy dodávající dorozumívací systémy

    - Technické předpisy a normy, vztahující se k zařízení

- Dorozumívací zařízení

IP komunikační zařízení sestra-pacient je důležitou součástí nemocničního lůžkového oddělení. Umožňuje komfortní hovorové spojení zdravotního personálu a pacientů na lůžkových pokojích, příjem hovorových volání pacientů od lůžka, nouzových volání z toalet, koupelen, volání od vchodů na oddělení a jiných místností, kde je předpoklad pohybu pacientů nebo zdravotnického personálu (např. služební místnosti).

Jednotlivá samostatně fungující lůžková oddělení je možné v případě potřeby spojovat do jednoho funkčního celku. Například v nočních hodinách je možné přijímat volání z jiných oddělení, kde není 24hodinová služba zdravotního personálu. Mezi hlavními terminály různých oddělení je také možné realizovat navzájem služební hovorové spojení.

IP komunikační zařízení se skládá z různých koncových a dalších funkčních technologických prvků.

V 5.NP je navržena instalace komunikačního zařízení pro obsluhu lůžkového oddělení.

Hlavní terminály budou umístěny na jednotlivých odděleních na pracovišti sestry m.č. 410 a na druhý hlavní terminál bude na sesterně na novorozeneckém oddělení – viz výkresy v projektové dokumentaci. Jednotlivá oddělení i ty, již vybavená tímto zařízením, budou propojena pro možnost spolupráce a sdružování do větších funkčních celků dle potřeb.

Hlavní terminál je vybaven dotykovým displejem (touch-screen). LCD obrazovka větší než 10“ zajišťuje přehlednost všech zobrazených ikon. Zobrazuje údaje o volajících pacientech, lokalizaci přítomnosti (registrace) personálu na lůžkových pokojích nebo služebních místnostech. Je vybaven pamětí s historií volání, kterou je možné zpětně prohlížet. Hlavní terminál je vybaven adresným seznamem, do kterého lze zapsat jméno a příjmení pacienta, číslo pokoje a číslo lůžka. Tyto údaje lze snadno přepisovat, či úplně vymazat.

Umožňuje hovorové spojení k vybranému lůžku pacienta, hlasité centrální hlášení v rámci celého oddělení.  Hlavní terminál obsahuje velmi komfortní funkci hlasového navigačního hlášení. Uvedená funkce předává v českém jazyce důležité lokalizační informace o aktivním volání do celé místnosti pracoviště sester, což umožňuje rychlejší reakci zdravotnického personálu na vzniklé volání, bez nutnosti vždy číst uvedené informace z displeje hlavního terminálu.

Mechanický kloubový spoj držáku umožňuje ergonomické naklánění hlavního terminálu dle potřeby.

Hlavní terminál se zapojuje do systému pomocí samostatného UTP kabelu (součást nabídky) a je napájení pomocí vlastního napájecího adaptéru. Proto je nutné zajistit v blízkosti hlavního terminálu zásuvku s přívodem 230V. V případě požadavku plné funkce systému ze zálohovaného napájení 230V, je potřebné zajistit připojení na rozvod zálohovaného napájení jak přívod napájení pro hlavní terminál, tak i pro zbývající technologické části IP komunikačního systému, umístěné zpravidla v datovém rozvaděči.

- Systém bude propojen s DECT přenosnými telefony, které bude mít ošetřující personál. Budou sloužit hlavně pro noční službu. V případě, že se personál nebude nacházet u hlavního terminálu a na oddělení vznikne volání, pak se volání přenese na tyto telefony. Systém využívá nemocniční telefonní sítě. Na tyto DECT telefonní přístroje se přenáší veškeré informace o volajícím, čili číslo pokoje/číslo lůžka a typ volání. Dále je možné filtrovat jednotlivé druhy volání.  Např. na DECT telefonní přístroj lékaře, se přenášejí pouze lékařské alarmy. Na běžné sesterské DECT telefony se přenášejí veškeré druhy volání.

Pro pokrytí signálem bude umístěn jeden repeater na chodbě. Pro každý repeater nutno připravit pohyblivý vývod pro připojení 230V.-viz požadavky silnoproud.

Zařízení umožňuje přepojení hovoru z městské sítě přímo k lůžku klienta pomocí analogové linky.

Lůžkové pokoje budou vybaveny u každého lůžka pacienta zásuvkou pacienta s reproduktorem. Zásuvka pacienta bude umístěna na lůžkové rampě nad pacientem. Zásuvka bude umístěna na původní otvor demontovaného zařízení. Do zásuvky pacienta je připojen pomocí konektoru terminál pacienta. Terminál pacienta se zavěšuje do držáku, jež je součástí zásuvky pacienta. Terminál pacienta obsahuje sadu tlačítek pro přivolání personálu, pro ovládání poslechu IP rádia a tlačítka pro zapínání osvětlení v lůžkových rampách (centrální svítidlo a svítidlo nad lůžkem – ovládání osvětlení není investorem požadováno a není tak projektem řešeno). Velké tlačítko pro přivolání sestry je v nočních hodinách podsvíceno pro lepší orientaci. Terminál je vybaven rovným kabelem s automaticky rozpojovacím konektorem, který zamezí v případě nevhodné manipulace s pohyblivým přívodním kabelem (např. mechanický tah) poškození konektorů terminálu nebo zásuvky pacienta. Případné rozpojení konektorů kabelu je diagnostikou systému automaticky vyhodnoceno a personál je o vzniklé situaci informován.

Kombinace zásuvky pacienta s reproduktorem a terminálem pacienta, umožňuje dle aktuální potřeby automatické přepínání mezi diskrétním nebo hlasitým plně obousměrným hovorovým spojením, zpravidla v závislosti na poloze pacientského terminálu, ve kterém je integrováno 3D čidlo pro zjišťování aktuální polohy terminálu pacienta (umístění na zdi, zavěšení na lůžku nebo držení terminálu v ruce).

UPOZORNĚNÍ: V případě instalace koncových prvků do lůžkové rampy, musí být dodavatel lůžkových ramp informován o instalaci zásuvek pacienta, aby připravil odpovídající montážní otvory pro připevnění prvku a protažení kabeláže.

Lůžkové pokoje, samostatné sociální zařízení a vyšetřovny budou vybaveny pokojovým terminálem s hovorem. Pokojový terminál slouží pro registraci personálu, pro zrušení všech druhů volání či vyvolání alarmu. Pokojový terminál přenáší hlasité centrální hlášení z hlavního terminálu. Pokojový terminál je vybaven funkcí hlasového navigačního hlášení. Uvedená funkce předává důležité lokalizační informace o aktivním volání přímo na lůžkovém pokoji a významným způsobem zvyšuje komfort obsluhy pro zdravotnický personál.

Pokojový terminál umožňuje hovorové spojení s dalšími pokojovými terminály.

Pokojové terminály mají funkci automatického hlídání poruchy kabelů (přerušení, zkrat..) u vstupů pro aktivaci volání.

Všechna sociální zařízení budou vybavena táhlem nouzového volání ve sprše a tlačítkem s táhlem u WC.

Na chodbách lůžkového oddělení nad dveřmi pokojů bude vždy umístěno signalizační svítidlo, umožňující rychlou orientaci personálu. Svítidlo obsahuje tři barevná světla. V závislosti na druhu volání jsou aktivní různé barevné kombinace. Svítidlo je zpravidla umístěno nad dveře dané místnosti tak, aby bylo dobře viditelné na chodbě lůžkového oddělení i z dálky (v rámci možností objektu).

Koncové prvky je požadováno ve většině osadit na původní otvor, po zdemontovaném zařízení. Před zahájením prací je nutné aby investor potvrdil či upřesnil polohu všech prvků.

Pro vedení kabeláže od jednotlivých prvků budou využity stávající trubkovody. Prvky, které se budou přemisťovat budou osazeny na novou instalační krabici a kabely budou taženy v PVC trubkách zasekané do stěny jako nová trasa, Na chodbě budou kabely na příchytkách nad podhledem a dále uloženy ve společném slaboproudém žlabu.

Kabeláž z oddělení se bude sbíhat do příslušného datového rozvaděče – viz výkresová dokumentace. Datové rozvaděče (1x 15U) pro zařízení sestra-pacient bude samostatný.

Do datového rozvaděče sestra – pacient bude dotažen 1x kabel UTP CAT5e LSOH pro propojení s datovou sítí objektu. Dále zde bude přiveden 1x přívod z telefonní linky.

- Datový rozvaděč z porodního odd. bude propojen s rozvaděčem na chirurgickém odd., kde je také navržen tento komunikační systém.

- Na porodním odd. je navrženo umístit databázový server, který nabízí rozšířené úložiště pro historii volání. Umožňuje dále zpracovávat historii nebo ji exportovat. Zároveň zprostředkovává dohled nad celým systémem sestra-pacient a jeho funkčností (vzdálený dohled funkčnosti koncových prvků). Router slouží pro oddělení nemocniční datové sítě (WAN) a lokální sítě (LAN) IP komunikačního systému. Pro zajištění výše uvedených funkcí, je nutné zajistit připojení do nemocniční datové ethernet sítě (postačí jeden UTP kabel připojený do switche v nemocniční síti).

- Dále je zde umístěn rádio server pro distribuci až 10-ti internetových rádií do systému.

PŘIPOJENÍ K DATABÁZOVÉMU SERVERU A IP RÁDIO SERVERU JE PODMÍNKOU DODÁVKY ZAŘÍZENÍ. NUTNO VŠECHNY ROZVADĚČE SESTRA-PACIENT (I TY STÁVAJÍCÍ) VZÁJEMNĚ PROPOJIT. NÁSLEDNĚ NUTNO VŠECHNY ROZVADĚČE SESTRA-PACIENT PROPOJIT S DATOVOU SÍTÍ OBJEKTU.  PRO PŘIPOJENÍ BUDE POUŽIT ROUTER.

Zařízení v této navržené konfiguraci umožňuje:

- IP systém do úrovně koncových prvků s hlasovou komunikací - každý prvek s vlastní IP adresou

- přehlednost a jednoduchost obsluhy

- oboustranné duplexní hovorové spojení mezi hlavním terminálem a lůžkovou hovorovou jednotkou nebo hovorovým pokojovým terminálem

- diskrétní a hlasité hovorové spojení u každého lůžka pacienta

- uvědomění personálu o aktivním volání, na hlavním terminálu nebo na pokojových terminálech nebo ve služebních místnostech

- hlasové navigační hlášení na hlavním terminálu a všech pokojových terminálech, předávající hlasité zprávy o lokalizaci aktivního volání

- ovládání funkcí na hlavním terminálu prostřednictvím intuitivního dotykového rozhraní (minimálně 10,4“ LCD color touch-screen monitor)

- variabilní umístění hlavního terminálu na stole a jeho ergonomické natáčení, popřípadě možnost zavěšení na zeď

- přenos hlasitého centrálního hlášení do lůžkových pokojů

- grafické zobrazení místa zaregistrovaného personálu na hlavním terminálu (NURSE PRESENT)

- režim DEN/NOC

- hlasová navigace, přenos informace o volajícím na jakýkoliv pokojový terminál s reproduktorem (pokojový terminál ohlásí číslo pokoje a číslo lůžka) nebo na hlavní terminál

- automatický test funkčnosti reproduktoru a mikrofonu u hlavního terminálu

- zobrazení prostoru před vstupními dveřmi na hlavním terminálu s pomocí IP kamery a zobrazením videa na hlavním terminálu

- poslech zábavného programu s individuální volbou hlasitosti. Možnost připojení až 10 zábavných programů (rádií).

- v případě nepřítomnosti personálu u hlavního terminálu přenos volání na přenosný DECT telefon.

- filtr jednotlivých druhů alarmu a jejich přenos jen na příslušné textové pagery

- volání mezi hlavními terminály

- volání mezi pokojovými terminály

- budoucí rozšiřování zařízení o další pokoje a volací místa

- zálohování dat a upgrade softwaru (vývoj a vylepšování softwaru stále probíhá, takže je možné v budoucnu obohacení zařízení o nové funkce a vylepšení)

- snadná rozšiřitelnost a velká variabilita systému

- auto-diagnostické funkce systému

- jednoduchá montáž a servis zařízení

- zobrazení a zálohování a export historie volání pomocí software na PC

- -	vypnutí ukládání jména a příjmení pacientů do SQL databáze historie volání (soulad s GPDR)

- VOLÁNÍ PACIENT - volání od lůžka se základní prioritou

- ODPOJENÍ PRVKU – funkce hlídání koncového prvku. Terminál pacienta a jeho spojení se systémem automaticky prověřováno, případně je aktivován typ volání, indikující ztrátu spojení s koncovým prvkem. Systém informuje služební personál, že došlo k odpojení koncového prvku ze zásuvky např. při krádeži, odpojení od zásuvky pacienta u lůžka apod.

- HOVOROVÉ VOLÁNÍ Z POKOJE – hovorové volání aktivované prostřednictvím pokojového terminálu. Aktivace je možná přímo pomocí tlačítka na prvku.

- NOUZOVÉ VOLÁNÍ POKOJ – standardní nouzové volání s vyšší prioritou aktivované např. na WC nebo v koupelně pomocí tlačítek nebo táhel. Po aktivaci volání je zobrazeno číslo místnosti (lůžkového pokoje). Deaktivace je možná pouze v místnosti, ze které bylo volání aktivováno.

- SLUŽEBNÍ VOLÁNÍ – hovorové volání se základní prioritou aktivované z různých místností z pokojového terminálu např. vrchní sestra, staniční sestra, vyšetřovna, jídelna, vchod na oddělení

- ALARM – volání z pokoje s nejvyšší prioritou, aktivovat jej může pouze zdravotní personál (modré tlačítko). Je určen pro indikaci stavu nejvyšší nouze a slouží pro přivolání pomoci jakéhokoliv jiného zdravotnického personálu. Toto volání je pouze informativní, není tedy následně uskutečňováno hovorové spojení, na příslušných prvcích je zobrazen druh volání a číslo místnosti. Deaktivace je možná pouze z místnosti, ze které byl alarm aktivován.

- VOLÁNÍ LÉKAŘE – volání z pokoje s nejvyšší prioritou, aktivovat jej může pouze zdravotní personál, pomocí stejného modrého tlačítka jako v předchozím případě. Je to tedy alternativní funkce, kterou je možné tomuto tlačítku přiřadit na zvláštní požadavek zpravidla při instalaci systému. Volání lékaře určeno pro cílené přivolání lékařské pomoci. Toto volání je pouze informativní, není tedy následně uskutečňováno hovorové spojení, na příslušných prvcích na lékařských pokojích je zobrazen pouze druh volání a číslo místnosti. Deaktivace je možná pouze z místnosti, ze které bylo volání lékaře aktivováno.

- Zařízení v plné konfiguraci dále umožňuje:

- -	možnost ovládání dvou nezávislých svítidel v lůžkové rampě z terminálu pacienta

- -	možnost otevírání dveří s elektrickým zámkem z hlavního terminálu nebo pomocí RFID bezdrátové karty

- Popis a umístění prvků zařízení:

- Hlavní terminál s barevným dotykovým displejem je umístěn na pracovním stole v místnosti pracoviště sester dle výkresů. Mechanické uspořádání (kloubové uchycení držáku) umožňuje naklopení displeje do požadované polohy. Hlavní terminál centralizuje obsluhu komunikačního zařízení. Na rozvody dorozumívacího zařízení je připojen prostřednictvím kabelu a zásuvky terminálu. Napájení je realizováno vlastním napájecím adaptérem ze zásuvky 230V, zálohovaný okruh.

2. Požadavky na technologii – hlavní terminál sestry

- oboustranné plně duplexní hovorové spojení mezi hlavním terminálem a hovorovou jednotkou u každého lůžka pacienta, hovorovým pokojovým terminálem nebo vchodovou hovorovou jednotkou

- centrální hlášení do všech místností, kde jsou použity prvky s reproduktorem

- denní a noční režim terminálu s možností automatického přepínání (systém automaticky upravuje hlasitosti různých upozorňujících tónů nebo navigačních hlášení)

- LCD obrazovka větší než 10“ zajišťuje komfortní přehlednost všech zobrazených ikon

- ovládání funkcí na hlavním terminálu prostřednictvím dotykového displeje „touch-screen“

- -	zobrazení místa zaregistrovaného personálu na pokojových terminálech

- -	zobrazení náhledu z IP kamery přímo na displeji hlavního terminálu (např. při volání od vchodu na oddělení)

- -	funkce hlasového navigačního hlášení, hlasitě v českém jazyce předává terminál důležité lokalizační informace o každém aktivním volání do celé místnosti pracoviště sester, což umožňuje rychlejší reakci zdravotnického personálu na vzniklé volání (bez nutnosti vždy číst uvedené informace z displeje hlavního terminálu).

- -	možnost poslechu systémových IP rádiových vysílání z reproduktoru terminálu

- -	možnost ovládání (otevírání) elektrických zámků dveří přímo na displeji terminálu

- možnost umístění hlavního terminálu na stole nebo upevnění na zdi

- mechanický kloubový spoj držáku umožňující naklánění hlavního terminálu dle umístění a aktuální potřeby personálu

- připojení terminálu do sítě ETHERNET pomocí konektoru RJ-45 – IP komunikace

- Zásuvka hlavního terminálu je umístěna v blízkosti pracovního stolu, na kterém je uložen hlavní terminál. Je umístěna buď ve výšce cca 45 cm nad podlahou pod deskou pracovního stolu, nebo nad deskou pracovního stolu. Musí zůstat přístupná i po instalaci nábytku. Při instalaci pod stolem je nutno zvážit umístění tak, aby nedocházelo k poškození výstupního konektoru okopem nebo zásuvkovým kontejnerem. Upevňuje se na instalační krabici KU68/2. Slouží k připojení hlavního terminálu, ke slaboproudým rozvodům dorozumívacího zařízení.

Datový rozvaděč standardní 19“ (15U) bude samostatný. Obsahuje nutné i volitelné prvky systému jako napaječ, určený k výrobě všech potřebných druhů napájení pro jednotlivé prvky systému (Napájecí zdroj obsahuje navíc řídící server pro celý systém) datové přepínače, napájecí injektory. Na každých 72 aktivních prvků IP (pokojové terminály+zásuvky pacienta s reproduktorem) bude v centrálním rozvaděči jeden napáječ.

- Napájení racku - přívod síťového napájení (L+N+PE 230V/50Hz ). Jištění se provádí samostatným 16A jističem.

- Pokojový terminál s reproduktorem bude umístěn na všech obyčejných lůžkových pokojích, samostatných sociálních zařízeních a ve vybraných společenských místnostech. Slouží k indikaci signálů zařízení z jiných prostor, k registraci přítomnosti personálu v místnosti, aktivaci „alarmu“ a rušení volání z místnosti. Umožňuje aktivovat volání na sestru, lékaře (programovatelné tlačítko), hovorové spojení a přenos centrálního hlášení. Je upevněn na instalační krabici KP64/2 vedle dveří ve výšce cca 150 cm.

Požadavky na technologii – pokojový terminál s reproduktorem

- oboustranné plně duplexní hovorové spojení mezi hlavním a pokojovým terminálem

- vyslání žádosti o hovorové spojení s hlavním terminálem

- uvědomění personálu o aktivním volání (po registraci personálu)

- dvě samostatné registrace přítomnosti (zdravotní sestra / ošetřující personál)

- přenos centrálního hlášení z hlavního terminálu

- funkce hlasového navigačního hlášení, hlasitě v českém jazyce předává terminál důležité lokalizační informace o každém aktivním volání (po registraci personálu)

- připojení terminálu do sítě ETHERNET pomocí konektoru RJ-45 – IP komunikace

- Táhla a tlačítka nouzového volání se umisťují ve sprchových koutech, koupelnách a WC. Umožňují ve spojení s pokojovým terminálem nebo zásuvkovým modulem vyslání nouzového volání do systému. Na jeden pokojový terminál nebo zásuvkový modul je možné připojit libovolný počet. Konec táhla musí být vždy 150mm nad podlahou. Jsou upevněna na instalačních krabicích KU68/2 (táhlo ve výšce cca 230 cm, tlačítko cca 85 cm).

- Zásuvka pacienta s reproduktorem umístěná na lůžkové rampě slouží k připojení terminálu pacienta k rozvodům dorozumívacího zařízení. Zásuvka pacienta slouží též pro přenos jednosměrného centrálního hlášení (tzv. oběžník) ze sesterny na pokoje. V klidu, kdy je terminál pacienta zavěšen v držáku zásuvky nebo v samostatném držáku na stěně nad lůžkem, probíhá případná komunikace, centrální hlášení a poslech zábavných programů hlasitě přes reproduktor zásuvky, po sejmutí terminálu pacienta se přepne na diskrétní do sluchátka. Instaluje na instalační krabici KP 64/2, vedle dveří ve výšce cca 150 cm.

Požadavky na technologii – zásuvka pacienta, lůžkový terminál pacienta

- oboustranné plně duplexní diskrétní a oboustranné plně duplexní hlasité hovorové spojení

- polohové automatické přepínání mezi diskrétním a hlasitým hovorovým spojením (diskrétní hovor - pacient drží terminál v ruce, hlasitý hovor - terminál je zavěšen v držáku na stěně nebo na lůžku)

- možnost připojení lůžkového terminálu kabelem s automaticky rozpojovacím konektorem, který zamezí v případě nevhodné manipulace s pohyblivým přívodním kabelem (např. mechanický tah) poškození konektorů terminálu nebo zásuvky pacienta. Případné rozpojení konektorů kabelu je diagnostikou systému automaticky vyhodnoceno a personál je o vzniklé situaci informován.

- přenos centrálního hlášení z hlavního terminálu

- možnost poslechu až 10 kanálů IP rádiových vysílání

- podsvícení tlačítka pro přivolání sestry je v nočních hodinách pro lepší orientaci

Terminál pacienta ve tvaru telefonního sluchátka je určen pro aktivaci volání, hovorové spojení klienta se sestrou a poslech až 10 zábavných programů (v závislosti na nabídce – možnosti připojení centrálního rozhl. přijímače nebo internetových rádií.) Má 2 programovatelná tlačítka pro ovládání světel nebo jiných druhů volání. V tomto konkrétním případě bude druhé tlačítko se symbolem „2 sestry“ sloužit k přivolání ošetřovatelského personálu pro novorozence. Připojuje se pomocí konektoru do zásuvky pacienta. Hlavní volací tlačítko je pro usnadnění obsluhy vypouklé a v nočních hodinách mírně podsvětlené. Podle stavu mění barvu podsvětlení (volání, hovor). V klidu se zavěšuje do držáku na zásuvce pacienta, namontovaného prostřednictvím vrutů a hmoždinek ve výšce cca 1200 mm. Je opatřen vytrhávacím konektorem. V případě, že pacient zatáhne za šňůru, nedojde k vytržení konektoru ze zásuvky pacienta, nýbrž se pouze rozpojí kabel. Kabel jde následně spojit bez jakýchkoliv větších obtíží.

- Svítidlo signalizační má tři barevně odlišná světla signalizující ve spojení s pokojovým terminálem stav na daném místě. Umisťuje se viditelně na chodbě, nad dveře každého lůžkového pokoje, případně samostatné koupelny a WC. Jednotlivé stavy jsou rozlišeny barvou světla a frekvencí. Je upevněno na instalační krabici KU68/2 nad dveřmi do místnosti.

- Router slouží pro oddělení nemocniční datové sítě (WAN) a lokální sítě (LAN) IP komunikačního systému.

- databázový server umožňuje připojení a zápis historie z až 5-ti oddělení. Databázový SQL server nabízí rozšířené možnosti úložiště pro historii volání, umožňuje dále zpracovávat historii nebo ji exportovat. Zároveň zprostředkovává dohled nad celým systémem sestra-pacient a jeho funkčností (vzdálený dohled funkčnosti koncových prvků).

- IP rádio server slouží pro příjem internetových rádií. Jednotlivé rádio potřebuje ke své činnosti internetovou konektivitu až 300Kb/s. Pomocí něj lze poslouchat až 10 různých programů rádia. Odblokování každé stanice je zpoplatněno.

- Umisťuje se na univerzální polici.

- Rozvodné vedení

Pro rozvody pro aktivní prvky systému S+P lze použít pouze datové kabely v bezhalogenovém provedení - UTP Cat.5e. LSOH. Kabely obvykle bývají vedeny v elektroinstalačních trubkách pod omítkou nebo pod sádrokartonem, dále mohou být vedeny nad podhledem ve společných drátěných žlabech nebo v původních trasách. Organizace, která provádí pokládku a montáž kabelů zajistí funkční proměření kabelů pro použití s technologií Ethernet.

Při montážních pracích musí být dodrženy technické podmínky výrobce kabelů (zejména dodržení předepsaných minimálních ohybů kabelů a tahových sil při ukládání kabelů). Montáž bude provedena tak, aby nedošlo k deformaci kabelů a následně ke zhoršení přenosových vlastností.

Není přípustný bližší souběh se silnoproudými rozvody než 30 cm, v kratších úsecích do 10 m je přípustný souběh ne bližší než 10 cm! Křížení se silovými rozvody je povoleno.

Hlavní přívod napájení 230V pro zařízení S+P je nutno zajistit pro každý samostatný datový rozvaděč RACK 19“. Silnoproudý přívod napájení 230V/50Hz není tímto projektem řešen. Tuto část je nutno řešit v s projektantem silnoproudé části. Přívod je zpravidla řešen jako samostatně jištěný přívod síťového napětí 230V, 50Hz, TN-S, jistič B16A do elektroinstalační krabice KU 68/2 za datovým rozvaděčem. Datový rozvaděč RACK 19“ obsahuje distribuční panel 230V pro připojení napájecího zdroje, switchů a dalších zařízení.

Hlavní terminál na sesterně je napájen ze zásuvky 230V vlastním napájecím adaptérem – to znamená, že na pracovišti sestry je požadována vždy 1 zásuvka 230V pro napájení hlavního terminálu.

Příprava pro napájení bezdrátového telefonu 1x zásuvka 230V.

Pro repeater je požadován 1 přívod 230V.

Do každého jednoho datového rozvaděče RACK 19“, kde bude instalován napájecí zdroj (celkem 1x), je nutné zajistit 1 přívodní kabel Cat. 5E z datové sítě objektu pro zajištění funkcí databázového serveru a rádio serveru.

Požadavky na krytí el. předmětů: Krytí elektrických předmětů v jednotlivých prostředích musí být dodržené dle platných norem.

- Určení prostředí dle ČSN 33 2000-5-51

Pro účely zpracování této dokumentace jsou předpokládány charakteristiky prostředí dle čl. 512.2.4 ČSN 33 2000-5-51.Ve vnitřních prostorech jsou vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 čl. 512.2.4: NORMÁLNÍ

U slaboproudých rozvodů a zařízení vyprojektovaného obsahu není nutná oprava krytí (doplňkovými moduly či typovými prvky) nebo zapojení (dalších ochranných obvodů či zařízení) ani nutné použít speciálních zařízení či technologií.

- Protipožární opatření

Přenosy dat se navrhují systémem nízkoúrovňového přenosu v metalickém kabelu s tím, že výkon vysílačů je tak malý, že není schopen způsobit ani oteplení kabelů a nemůže tudíž dojít k jejich samovznícení. Teplota kabelů je dána teplotou okolí.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že tyto kabelové rozvody nemohou v žádném případě dát popud k zahoření.

- Posouzení vlivu na životní prostředí

Montáží ani následným provozem nedojde k ovlivnění životního prostředí.

Při realizaci nebudou produkovány žádné nebezpečné odpady. Kabely, kabelové žlaby, ohebné trubky a ostatní komponenty rozvodů slaboproudu jsou vůči okolí fyzikálně i chemicky neutrální. Žádná použitá zařízení nejsou zdrojem nebezpečného záření, nedochází u nich k emisi škodlivin, jsou bezhlučná a nevzniká zde ani jiná možnost ohrožení životního prostředí.

Výrobce prohlašuje, že všechny jím dodávané výrobky splňují požadavky směrnic RoHS a v souladu s požadavky těchto směrnic jsou také dodávány na trh. Bezolovnaté výrobky jsou označeny logem.

- Závěr

Při montáži výše uvedených zařízení a rozvodných vedení je třeba respektovat příslušné normy, předpisy a pokyny výrobce, týkající se vlastního zařízení, ale i souběhů a křížení s rozvodným vedením ostatních zařízení.

Je třeba, aby montáž prováděly firmy, které k tomu mají oprávnění. Při provádění stavebních a montážních prací je nutno dodržet ustanovení bezpečnostních předpisů a norem platných pro práce, pracovní a technologické postupy, technické podmínky pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých prvků.

Požadavky na zajištění síťového napájení výše uvedeného zařízení budou předány zpracovateli projektu EL a budou zahrnuty v projektu silnoproudu.

Doporučení: Realizaci hrubé montáže – trubkování a osazení elektroinstalačních krabic provést po konzultaci s dodavatelem zařízení.