Příloha č. 1 Kupní smlouvy (Obchodních podmínek)

Technická specifikace pro ultrazvukový přístroj pro ARIM

Základní vlastnosti systému:

- celotělový digitální ultrazvukový systém pro použití v urgentní medicíně a intenzivní péči

- maximálně mobilní ultrazvukový systém umístěný na stojanu vč. brzd

- hmotnost systému včetně baterie maximálně 63 kg

- maximální rozměry stojanu 50 x 55 cm

- start systému do plné funkce maximálně 80 s

- start systému do plné funkce ze Standby módu maximálně 7 s

- ovládání přístroje přes multidotykový ovládací panel umístěný na všesměrovém rameni o velikosti min. 19“

- multidotykový ovládací panel umístěný na všesměrovém rameni o velikosti min. 19“

- multidotykový ovládací panel o velikosti minimálně 19“

- sterilizovatelný ovládací panel

- při použití na operačním sále nebo provádění intervenčních procedur možnost instalace sterilní fólie na ovládací panel

- intuitivní multidotykové ovládání přístroje

- možnost práce z integrované baterie nebo z elektrické sítě

- plná práce systému na integrovanou baterii minimálně 4 hod.

- snadno dostupný indikátor nabití baterie zobrazující zbývající čas skenování

- dotykové nastavení TGC křivky pomocí minimálně osmi ovladačů

- možnost výměny sond za provozu

- současné připojení minimálně 4 ultrazvukových sond

- sondy umístěné ergonomicky na horní hraně ovládacího panelu,

- sondy lehce přístupné, zabraňující přejetí kabelů přístrojem

- minimální vstupy/výstupy: 3 x USB 3.0, LAN, HDMI

Základní funkce systému:

- uživatelsky jednoduše vytvářená a modifikovatelná vlastní přednastavení (presety)

- automatická optimalizace obrazu pro B-mód, PW a CW Doppler

- archivace pacientských dat na interní SSD HDD

- interní SSD HDD s kapacitou minimálně 120 GB

- interní integrovaná pacientská databáze s možností vyhledáváni, ukládání obrázků a smyček do této pacientské databáze

- funkce zvětšení (ZOOM) plynule ovladatelná dotykovým gestem, posun zvětšené oblasti v živém i zamraženém obraze, možnost celkového náhledu na scanovanou oblast

- možnost snadného exportu dat do standardních formátů (AVI, JPEG, apod.)

- interní paměťová smyčka pro více jak 120 s vyšetření

- maximálně jednoduchá obsluha pomocí multidotykového panelu

- možnost exportu dat na libovolné externí zařízení typu USB (flash disk, HDD)

- možnost zvětšit diagnostický obraz na celý monitor

- nastavitelná hloubka zobrazení až 36 cm

Kalkulace:

- standardní výpočty, měření vzdáleností, ploch a úhlů

- automatické on-line i off-line trasování dopplerovské křivky s modifikovatelnými výpočty, min. hodnot S, D, S/D, D/S, PI, RI, HR

- kompletní výpočty pro gynekologii a porodnictví, min. GS, CRL, BPD, HC, AC, FL, EFW

- programovatelné vlastní kalkulace a nastavení menu pro výpočty

- standardní výpočty, měření vzdáleností, ploch a úhlů pro RDG, měkké tkáně a muskuloskeletální aplikace

- plně automatický výpočet VTI (velocity time integral) a SV (stroke volume), po zadání velikosti LVOT (left ventricular outflow tract) dále automatický výpočet CO (cardiac output)

- záznam trendu vývoje VTI (velocity time integral) automaticky do grafu

- plně automatické měření a vyhodnocení kolapsibility dolní duté žíly (IVC - vena cava inferior) možné pro ventilovaného i neventilovaného pacienta

- plně automatické vyhodnocení počtu B-linií na plicní tkáni s možností záznamu vyšetření v jednotlivých sektorech hrudníku do uživatelem zvoleného protokolu měření

- integrovaný standardizovaný eFAST protokol pro rychlé zhodnocení akutního stavu pacienta s možností záznamu vyšetření do přehledného protokolu

Zobrazovací módy:

- velmi kvalitní B-mód s automatickou optimalizací obrazu

- M-mód, barevný M-mód, anatomický M-mód

- barevný směrový rychlostní Doppler

- citlivý výkonový (energetický, angio) Doppler

- spektrální PW a CW Doppler s automatickou optimalizací spektra

- harmonické zobrazení na všech sondách

- nastavitelné zobrazení redukující ultrazvukové spekle ve více jak dvou krocích

- nastavitelné compaundní zobrazení (zobrazení z více úhlů) ve více jak dvou krocích

- funkce pro zvýraznění intervenčního nástroje (jehly) ve 2D obraze

- tkáňový Doppler (TDI)

Sondy:

- lineární multifrekvenční sonda, minimálně 4 – 12 MHz, šířka aktivního pole maximálně 40 mm, minimálně 192 krystalů ve snímači, vyznačené značky středu a osy sondy pro snadné provádění intervenčních zákroků, sonda s ovládacími prvky na hlavici sondy (tlačítka jsou určená pro ovládání funkcí přístroje, volba těchto funkcí v menu přístroje, minimálně: změna hloubky, gainu, aktivace zobrazovacích módů, freeze),

- konvexní multifrekvenční sonda, minimálně 1,5 - 6 MHz, minimálně 192 krystalů ve snímači

- sektorová multifrekvenční kardiologická sonda, minimálně 1,6 – 4,5 MHz s technologií polarizovaných krystalů

- podpora dalších typů sond minimálně: mikrokonvexní, endokavitální, jícnová, lineární sonda s programovatelnými tlačítky

- dostupné bioptické kity pro sondy

Možné rozšíření:

- dostupný EKG modul

- dostupná čtečka čarových kódů

- dostupný kompletní DICOM 3.0

- dostupná podpora Wi-Fi přenosu dat - možnost bezdrátového připojení k síti LAN

- dostupný modul pro snadné intervenční zákroky vedené z libovolného směru s prezentací na diagnostickém obraze

- dostupný termoprinter.