Příloha č. 1 Zadávací dokumentace – Požadované technické parametry

VZ „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – 2. část“

POŽADOVANÉ  TECHNICKÉ  PARAMETRY

| Do této přílohy účastník musí uvést ke každému parametru, zda nabízený přístroj požadovaný parametr splňuje či nesplňuje. U technického parametru vyjádřeného číselnou hodnotou uvede hodnotu nabízeného přístroje. Na technické parametry, které nejsou označeny minimální nebo maximální hodnotou, zadavatel připouští toleranční rozsah +- 10%. I. část – Skiaskopicko-skiagrafický přístroj (1ks) Parametr Ano / Ne Reálná hodnota Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce) Vysokofrekvenční generátor a RTG zářič Pracovní výkon min. 80 kW, rozsah pracovního napětí min. 40 – 150 kV, frekvence min. 100 kHz, možnost extrémně krátkých expozic až 1ms AEC – expoziční automatika s možností libovolného navolení min. 3 samostatných komůrek Vysokorychlostní rentgenka (min. 8.500 ot/min) s vysokou tepelnou kapacitou anody minimálně 600 kHU, tepelnou kapacitou celého krytu rentgenky minimálně 2000 kHU a výkonem odpovídající generátoru RTG primární automatická i manuální čtvercová clona se světelným znázorněním nastaveného pole technologií LED v závislosti na zvoleném formátu detektoru, laserový lokalizátor, tři přídavné filtry o velikosti 0,1 – 0,3 mm Cu) digitální zobrazení rozměrů pole vyclonění, Cu filtrace a SID DAP metr - systém pro měření a zobrazení pacientské dávky měřící komůrkou integrovanou v primární cloně s možností exportu dat do PACS, resp. NIS Stěna a pacientský stůl Dálkové ovládání všech pohybů a funkcí z pultu v ovladovně, ale i přímo od vyšetřovací stěny Zajištění volného přístupu lékaře a obsluhy k vyšetřovanému pacientovi minimálně ze tří stran stolu Rozměry desky stolu minimálně 200 x 70 cm Motorické sklápění pacientského stolu v rozsahu min. +90° / -90° Pacientský stůl s možností motorického výškového nastavení pacientské desky v rozsahu min. 50 – 100 cm Pokrytí zobrazení v podélné ose min. 160 cm Motorický příčný posun desky stolu min. 35 cm Vyšetřování pacientů s maximální hmotností minimálně 230 kg Pacientská lavička (stupátko) umístitelná na pacientský stůl z obou stran a zatížitelná při sklopené stěně ve vertikální pozici Podélně motoricky pojízdná snímkovací jednotka s rentgenkou v rozsahu min. 110 cm Expozice na pevný digitální plochý dynamický detektor ve stěně o velikosti aktivní plochy min. 42 x 42 cm s rozlišením detektoru v matrici cca. 2,8k x 2,8k s maximální velikostí bodu 150 ųm a hloubkou rozlišení šedi min. 16 bitů s možností volby min. 3 dalších formátů - zvětšení (ZOOM) k základnímu přehledovému formátu Proměnlivá ohnisková vzdálenost SID 115 až 150 cm a možnost šikmých snímků v úhlu až ±40° Motorický dálkově ovládaný kompresní systém s odnímatelným pro záření transparentním tubusem Otáčení RTG zářiče o +90° až do -180° umožňující "volný" snímek na mobilní detektory Automatické nastavení systému do předdefinované polohy dle orgánové automatiky – minimální automatické nastavení SID, rotace rentgenky, náklonu stolu, pohybu bucky jednotky ve stole Stropní stativ s RTG zářičem Stropní stativ s RTG zářičem pro plnohodnotné digitální skiagrafické expozice Parametry generátoru, nastavení kolimátoru, včetně přídavné filtrace a obrazových parametrů jsou nastavovány automaticky selekcí orgánových programů na systémové konzole Podélný pojezd stativu min. 340 cm, příčný pojezd min. 220 cm Primární clona s velkoplošným digitálním barevným dotykovým displejem pro možnost nastavení pracovního místa nebo volného snímku, orgánových programů, snímkovacích hodnot apod. Se světelným znázorněním nastaveného pole laserovou lokalizací, s motorickým i manuálním nastavením, s motorickou automatickou selekcí přídavné filtrace 0,1 – 0,3 mm Cu a možností vyvolání poslední nastavené kolimace Výškové motorické i manuální nastavení stativu s rentgenkou minimálně 170 cm Rotace rentgenky okolo vertikální osy min. 300°, okolo horizontální osy min. 200° s aretací po 90° Vysokorychlostní rentgenka (min. 9.600 ot/min) s vysokou tepelnou kapacitou minimálně 600 kHU, tepelnou kapacitou celého krytu rentgenky minimálně 2.000 kHU a výkonem odpovídající generátoru 2 ohniska o velikosti max. 0,6/1,2 mm, o nominálním výkonu minimálně 40 a 100 kW, maximální snímkovací napětí 150 kV 4. Vertikální stativ Výškově stavitelný vertikální snímkovací stativ se sekundární velmi jemnou mřížkou min. Pb 12:1 a 90 čar/cm (ohnisková vzdálenost cca 115-180 cm) Nastavení minimální vzdálenosti středu horizontálního paprsku v rozsahu min. 35 – 170 cm nad zemí Sklopná deska vertikálního stativu v rozmezí min. -20°/ +90° 5. Mobilní bezdrátový detektor Expozice na mobilní bezdrátový digitální plochý detektor jak ve vertigrafu tak i volný snímek v prostoru Aktivní plocha mobilního detektoru min. 34 x 42 cm s rozlišením detektoru v matici 2350 x 2850 s maximální velikostí bodu 150 ųm a hloubkou rozlišení šedi min. 16 bitů, DQE min. 65% (0 lp/mm) Bezdrátový přenos pro zobrazení kompletního obrazu Hmotnost bezdrátového detektoru max. 3,5 kg Dobíjení detektoru ve vertigrafu Nasazovací mřížka pro volné projekce 6. Obrazový processing Kompletní ovládání systému sklopné stěny včetně generátoru, rentgenky, rentgenky na stropním závěsu, obrazového systému Druhá ovládací konzole skiaskopicko-skiagrafické sklopné stěny ve vyšetřovně Plně digitální obrazový systém s přímou digitalizací obrazu a digitální optimalizací zčernání výsledného obrazu pro online harmonizaci nativních sérií a jednotlivých obrazů Plná orgánová automatika v počtu min. 1000 orgánových programů 2 ks ploché speciální medicínské vysoce kontrastní LCD monitory (LIVE+REFerenční obraz) s úhlopříčkou min 19”, svítivost min. 600 cd/m2 na monitorovém pojízdném stropním závěsu ve vyšetřovně a 1 ks kontrolní monitor pro LIVE obraz stejné kvality v ovladovně Archivace obrazové informace na CD-R a DVD na pozadí ve formátu DICOM, TIFF (nebo jiný obrazový formát) a AVI s možností vypálení i DICOM prohlížeče Digitální pulzní skiaskopie s minimálně 5 volitelnými frekvencemi v rozsahu min. od 3 do 30 pulsů/s se záznamem a zobrazením v matrici min. 1.0242/12 bit pro snížení dávky na pacienta i obsluhující personál (stěna) Vozík ve vyšetřovně s možností archivace snímků v DICOM formátu Záznam, zobrazení a následný export v DICOM formátu dynamických skiaskopických sekvencí jako reálné akvizice v délce až 30 s při maximální frekvenci. Instalace Součástí dodávky nového přístroje je jeho odborná instalace a zprovoznění v místě plnění vč. souvisejících technických a technologických dodávek v souladu s platnou legislativou a požadavky výrobce na jeho provozování, tj. zejména služby spočívající v instalaci zboží zahrnují jeho usazení v místě plnění a napojení na zdroje, zejména připojení k elektrickým rozvodům, k slaboproudým a optickým rozvodům, rozvodu vody, demineralizované vody, plynu, technických plynů, tepla, chladu či vzduchotechniky (je-li funkce pořizovaného zboží podmíněna takovým připojením). Služby spočívající v montáži zahrnují zejména ustavení, sestavení a propojení pořizovaného zboží. Služby spočívající v implementaci zboží zahrnují zejména procesy uskutečňování teoretických analýz a plánovaných postupů za účelem uvedení zboží do plného provozu. Součástí dodávky je dále odborná demontáž a likvidace současného skiaskopického přístroje. |
| --- |
| II. část – Skiagrafický přístroj – přímá digitalizace (1 ks) |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce) |
| 1. Vysokofrekvenční generátor s expoziční automatikou |  |  |  |
| Výkon min. 80kW |  |  |  |
| Frekvence generátoru min. 100 kHz |  |  |  |
| Výstupní napětí: minimální - max. 40kV, maximální min. 150kV |  |  |  |
| Expoziční čas od 1ms |  |  |  |
| Předvolba expozičních programů pro orgány, s pamětí pro cca 100 programů. |  |  |  |
| 2. Vysokorychlostní rentgenový zářič na pojízdném teleskop.stropním závěsu |  |  |  |
| Malé ohnisko: max. 0,6mm nebo menší o nominálním výkonu min. 40 kW |  |  |  |
| Velké ohnisko: max. 1,2 mm nebo menší o nominálním výkonu min. 100 kW |  |  |  |
| Tepelná kapacita anody min. 600 kHU |  |  |  |
| Ochlazování anody min. 140 kHU/min. |  |  |  |
| Tepelná kapacita zářiče min. 2.000 kHU |  |  |  |
| Rotace anody min. 8 500 ot/min. |  |  |  |
| 2.1 Stropní závěs |  |  |  |
| Podélný posun min. 340 cm |  |  |  |
| Příčný posun min. 350 cm |  |  |  |
| Vertikální pohyb manuální i motorický: min. 180 cm |  |  |  |
| Možnost manuálního pojezdu stropního závěsu s motorizovanou podporou prostřednictvím mikromotoru |  |  |  |
| Rychlost motorizace stropního závěsu ve vertikálním směru min. 0,3 m/s |  |  |  |
| Rychlost motorizace stropního závěsu v podélném a příčném pohybu po kolejích min. 0,3 m/s |  |  |  |
| Rotace rentgenky okolo vertikální osy min. ±150° |  |  |  |
| Rotace rentgenky okolo horizontální osy min. ±135° |  |  |  |
| Integrovaný velkoplošný digitální barevný dotykový displej o velikosti min. 10“ pro zobrazení identifikačních údajů pacienta, úhlu náklonu, SID, možnost nastavení expozičních parametrů: min. kV, mAs, ms a další |  |  |  |
| Zobrazení úhlu volného přenosného detektoru (aktivní plocha min. 34 x 42 cm) na digitálním displeji clony pro velmi rychlé a přesné nastavení kolmého paprsku na detektor |  |  |  |
| Motorizovaná primární clona se světelným indikátorem a s automatickým nastavením clon dle zvoleného protokolu |  |  |  |
| Motoricky ovládaná přídavná filtrace v ekvivalentním rozsahu 0,1-0,3 mm Cu s automatickou adaptací filtru v závislosti na volbě snímkované oblasti |  |  |  |
| Rotace primární clony min. ±45° |  |  |  |
| Světelné znázornění pole LED světlem s laserovým zaměřovačem |  |  |  |
| Motorizovaný pohyb teleskopického závěsu pro sledování výškového pohybu stolu a stativu, spřažený pohyb rentgenky a detektoru |  |  |  |
| Plná autopozice systému - automatické motorické nastavení všech pracovních pozic systému – stropní stativ s rentgenkou, stůl, vertigraf, šikmé projekce s možností jejich přeprogramování dle volby org. Programů, automatická synchronizace a pohyb všech pracujících motorů pro simultánní pohyb v minimálně šesti osách současně, pro zajištění plynulého pohybu v prostoru. Min. 500 autopozic. |  |  |  |
| Automatický krokový posun detektoru a úhlové nastavení rentgenky pro snímkování páteře a dlouhých kostí ve stole a u vertigrafu s možností automatického spojení až min. 3 snímků |  |  |  |
| Integrovaný DAP metr pro měření radiační dávky s možností exportu do DICOM snímku |  |  |  |
| 3. Detektory a expozice |  |  |  |
| Samostatné digitální ploché přímé integrované detektory na obou pracovních místech a dva volné přenosné detektory. |  |  |  |
| Odolnost přenosných FLAT panelů vůči tekutinám podle standardu vodotěsnosti - minimální požadovaná hodnota je IPX3 |  |  |  |
| Vyšetření musí být kontrolováno nastavením orgánových programů, které automaticky nastaví žádanou pozici systému, parametry generátoru, nastavení clony včetně požadované předfiltrace. |  |  |  |
| 3.1. Stativ vertikální (vertigraf): |  |  |  |
| Sklopení v rozsahu od +90° do -20° |  |  |  |
| Motorizovaný vertikální rozsah pohybu min. 140 cm |  |  |  |
| Nejnižší výška středu detektoru nad podlahou max. 30 cm |  |  |  |
| Integrovaný detektor (pevný nebo volný) o rozměrech aktivní plochy min. 42 x 41 cm, |  |  |  |
| Technologie detektoru a-Si, CsI |  |  |  |
| Hloubka jasového rozlišení min. 16-bitová |  |  |  |
| Velikost pixelu detektoru max. 150 ųm |  |  |  |
| Tři ionizační komůrky pro expoziční automatiku |  |  |  |
| Mřížka s možností uživatelského vyjmutí |  |  |  |
| Automatické udržování zvolené výšky vertigrafu mezi rentgenkou stropního závěsu (funkce autotracking) |  |  |  |
| Ortopedický stojan umožňující vyšetřování v zátěži na vertigrafu, automatické snímkování dlouhých kostí, páteří s možností spojení až 4 snímků a přenosem digitálních dat do vyhodnocovací stanice se SW vybavením pro automatické spojení těchto snímků. |  |  |  |
| Jemná sekundární mřížka pro snímkování ze vzdálenosti min. 250 cm. |  |  |  |
| 3.2 Vyšetřovací stůl s plovoucí deskou: |  |  |  |
| Stacionární stůl s plovoucí deskou |  |  |  |
| Motorizované nastavení výšky stolu v rozsahu min 35 cm. |  |  |  |
| Minimální výška desky stolu max. 55 cm |  |  |  |
| Rozměr desky stolu min: 240x80 cm |  |  |  |
| Automatické udržování zvolené vzdálenosti mezi plovoucí deskou stolu a rentgenkou (funkce autotracking) |  |  |  |
| Podélný pohyb desky stolu v rozsahu min ± 45 cm |  |  |  |
| Příčný pohyb desky stolu v rozsahu min ± 12 cm |  |  |  |
| Nosnost stolu min. 300 kg |  |  |  |
| Integrovaný detektor (pevný nebo volný) o rozměrech aktivní plochy min. 42 x 41 cm |  |  |  |
| Technologie detektoru a-Si, CsI |  |  |  |
| Hloubka jasového rozlišení min. 16-bitová |  |  |  |
| Velikost pixelu detektoru max.150 ųm |  |  |  |
| Tři ionizační komůrky pro expoziční automatiku |  |  |  |
| Automatické snímkování dlouhých kostí, páteří na vyšetřovacím stole s možností spojení až 3 snímků a přenosem digitálních dat do vyhodnocovací stanice se SW vybavením pro automatické spojení těchto snímků. |  |  |  |
| 3.3. Třetí detektor pro volné projekce: |  |  |  |
| Plochý bezdrátový detektor o velikosti aktivní plochy min. 34 x 42 cm |  |  |  |
| Technologie detektoru a-Si, CsI |  |  |  |
| Velikost pixelu max. 150 µm |  |  |  |
| Hloubka jasového rozlišení min. 16-bitová |  |  |  |
| Hmotnost detektoru vč. baterie max. 3,5 kg |  |  |  |
| Pevně integrované madlo pro snadnější úchop volného detektoru (aktivní plocha min. 34 x 42 cm) |  |  |  |
| Mřížka sekundárního záření pro detektor včetně držáku pro nasazení na detektor nebo variantně absence použití mřížky sekundárního záření pro volné projekce s následnou SW kompenzací artefaktů sekundárního záření. |  |  |  |
| 3.4. Čtvrtý detektor pro volné projekce: |  |  |  |
| Plochý bezdrátový detektor o velikosti aktivní plochy min. 22 x 28 cm |  |  |  |
| Technologie detektoru a-Si, CsI |  |  |  |
| Hloubka jasového rozlišení min. 16-bitová |  |  |  |
| Velikost pixelu max. 150 µm |  |  |  |
| Hmotnost detektoru vč. baterie max. 2,0 kg |  |  |  |
| Mřížka sekundárního záření pro nasazení na detektor nebo variantně absence použití mřížky sekundárního záření pro volné projekce s následnou SW kompenzací artefaktů sekundárního záření. |  |  |  |
| 4. Ovládací pracovní stanice s monitorem |  |  |  |
| Stanice s možností zadávání pacientských dat a s následným zpracováním digitálního obrazu |  |  |  |
| Monitor (LCD nebo LED) min. 19“, s rozlišením min. 1280 x 1024 se svítivostí min 250 cd/m2 |  |  |  |
| Import identifikačních údajů vyšetřovaného pacienta z informačního systému zadavatele pomocí služby Modality Worklist, možnost ručního zadávání identifikačních údajů pomocí klávesnice |  |  |  |
| Nastavení zámku pro zablokování odmazání snímku |  |  |  |
| Automatické ukládání expozičních údajů vč. dávky do DICOM hlavičky snímku s možností uložení do PACS a zobrazení na snímku |  |  |  |
| Spojovací SW pro automatické složení dvou a více snímků dlouhých kostí a páteře do jednoho snímků |  |  |  |
| Postprocesing: jas a kontrast, inverze ve škále šedi, zoom a jeho pohyb, rotace snímku, měření úhlů, zvýraznění hran, potlačení šumu, výřez snímku, výběr anatomického pohledu, elektronické clony, elektronické popisky |  |  |  |
| Systém musí být schopen zobrazit na snímku: název nemocnice, datum a čas akvizice, měřítko, hodnoty kontrastu, jasu, anatomický pohled, expoziční údaje (kVp, mA, mAs), dávku, popisek operátora, ID a jméno pacienta |  |  |  |
| Zobrazení a záznam hodnot dávky na pacienta a jejich export prostřednictvím DICOM (RDSR - radiation dose structured report) |  |  |  |
| DICOM 3 formátu, služby Store, Query/Retrieve, Modality Worklist, MPPS (Modality Performed Procedure Step), Print, Send |  |  |  |
| Záložní zdroj (UPS) pro stanici |  |  |  |
| Export na CD, DVD-R/RW (ve formátu DICOM, JPEG nebo jiný formát) |  |  |  |
| 5. Příslušenství a další požadavky |  |  |  |
| Dobíjecí stanice pro baterie volných bezdrátových detektorů |  |  |  |
| Mobilní (na kolečkách) výškově stavitelný (10 – 110 cm nad zemí), vyvážený stojan pro uchycení detektoru pro laterální expozice na stole či pacientském vozíku. |  |  |  |
| Připojení do MariePACS nemocnice |  |  |  |
| Speciální držák pro uchycení detektoru pro laterální expozice na stole, upevnitelný na lištu stolu. |  |  |  |
| Intercom – oboustranné dorozumívací zařízení mezi ovladovnou a vyšetřovnou |  |  |  |
| Ochranný kryt pro bezdrátový detektor s aktivní plochou min. 34x42 cm pro snímkování ve stoje se zatížením min. 200 kg. |  |  |  |
| Ochranná zástěra celotělová 0,35 Pb 4 ks |  |  |  |
| Límec ochranný 0,35 PB 4 ks |  |  |  |