Minimální technické podmínky

Veřejná zakázka č. P20V00000238

„Obměna skiagrafického RTG přístroje, vč. 5letého pozáručního servisu pro radiologické oddělení“

Číslo spisu: SZZ/FMP/2020/01/skiagraf-RDG

Technická specifikace

RTG skiagrafický přístroj se dvěma detektory, motorizovaným stropním závěsem, stolem a vertigrafem

Stropní závěs:

- Stropní teleskopický závěs s rentgenovým zářičem

- Podélný pohyb rentgenky (v ose stolu) min. 400 cm

- Příčný pohyb rentgenky (k ose stolu) min. 300 cm

- Motorizované nastavení výšky zářiče, min. v rozsahu 170 cm

- Funkce autotracking – automatické udržování ohniskové vzdálenosti mezi detektorem ve stole a rentgenkou a pro udržení centrálního rtg paprsku ve středu vertikálního stativu

- Displej umožňující zobrazení vybraných identifikačních údajů pacienta (volitelně jméno, ID, pohlaví, věk, číslo žádanky)

- Hmotnost stropního závěsu vč. rentgenky, kolimátoru max. 170 kg

- Motorizovaný kolimátor se světelným indikátorem, s automatickým nastavením clon dle zvoleného protokolu

- DAP metr zařízení pro měření pacientské dávky a její uložení do PACS

Generátor:

- Vysokofrekvenční generátor o výkonu min. 60 kW

- Min. rozsah volby kV: 40 až 150 kV

- Min. rozsah volby mA: 10 až 800 mA

- Automatické řízení expozice

Rentgenka:

- Vysokoobrátkový rtg zářič min. 9000 ot. /min

- Rozsah volby kV: min. 40 až 150 kV

- Dvouohnisková rentgenka

- Tepelná kapacita anody min. 400 kHU

Elevační stůl s plovoucí deskou:

- Motorizované nastavení výšky stolu

- Automatické udržování zvolené vzdálenosti mezi plovoucí deskou stolu a rentgenkou

- Podélný́ pohyb desky stolu min. 120 cm

- Příčný́ pohyb desky stolu min. 30 cm

- Nosnost stolu min. 250 kg

- Dokovací jednotka s příslušnou mřížkou pro vložení plochého bezdrátového detektoru s možností jeho vyjmutí při snímkování mimo stůl

- Přenosný bezdrátový detektor s aktivní plochou min. 41 x 42 cm, A-Si, CsI

- Automatické dobíjení detektoru při vložení do dokovací jednotky

- Velikost pixelu detektoru max. 140 ųm

- Hmotnost detektoru maximálně 3,7 kg včetně baterie

- Odolnost detektoru vůči vlhkosti a prachu: uveďte stupeň krytí IPX

- Vyjímatelná sekundární clona

- Tři ionizační komůrky pro expoziční automatiku

Vertikální stativ:

- Vertikální rozsah pohybu min. 145 cm

- Výška středu detektoru nad zemí v nejnižší poloze max. 35 cm

- Motorizovaný pohyb

- Dokovací jednotka s příslušnou mřížkou pro vložení plochého bezdrátového detektoru s možností jeho vyjmutí

- Přenosný bezdrátový detektor s aktivní plochou min. 41 x 42 cm, A-Si, CsI

- Automatické dobíjení detektoru při vložení do dokovací jednotky

- Velikost pixelu detektoru max. 140 ųm

- Hmotnost detektoru maximálně 3,7 kg včetně baterie

- Odolnost detektoru vůči vlhkosti a prachu: uveďte stupeň krytí IPX

- Vyjímatelná sekundární clona

- Tři ionizační komůrky pro expoziční automatiku

- Odnímatelná opora pro pacienta-držák pro bočné projekce hrudníku, páteře apod. ve stoje

Třetí přenosný detektor pro volné projekce:

- Varianta A) pracoviště disponuje bezdrátovým detektorem Canon 35x42 cm. Nabízený skiagrafický systém umožní propojení s tímto detektorem. Dvojí zadávání identifikačních údajů a expozičních parametrů se nepřipouští.

- Varianta B) v případě nekompatibility požadujeme dodání třetího detektoru:

Plochý bezdrátový detektor o velikosti aktivní plochy min. 35 x 42 cm.

a-Si, technologie scintilátoru CsI.

Velikost pixelu max. 140 µm.

Hmotnost detektoru vč. baterie max. 3,7 kg.

Další požadavky na detektory:

- Shodná velikost pixelu u všech detektorů.

- Ergonomie přenosného detektoru: oblé hrany, vybrání pro prsty vzadu po obvodu všech stran pro snadnější úchop.

- Virtuální mřížka: softwarové nahrazení sekundární clony.

Ovládací stanice:

- Stanice pro systémové ovládání celého zařízení (generátoru, volby orgánových programů, postprocessing, apod.) na jedné obrazovce

- Systémový disk typu SSD pro rychlé odezvy systému

- Barevný dotykový LCD monitor min. 22“

- Import identifikačních údajů vyšetřovaného pacienta z informačního systému zadavatele pomocí služby Modality Worklist, možnost ručního zadávání identifikačních údajů pomocí klávesnice

- Podpora čtečky čárových kódů pro vyhledání žádanky

- Automatické ukládání expozičních údajů vč. dávky do DICOM hlavičky snímku s možností uložení do PACS a zobrazení na snímku

- Možnost sdružení více protokolů do jednoho protokolu (např. protokol Polytrauma obsahující protokoly pro vyšetření hlavy, páteře, hrudníku atd.)

- SW pro kompenzaci artefaktů z rozptýleného záření bez nutnosti použití sekundární mřížky (pro významné snížení radiační dávky). Vhodné zejména pro skiagrafii hlavy, hrudníku, břicha, páteře, pánve.

- Čas mezi expozicí a náhledovým obrazem max. 3 s

- Čas mezi expozicí a obrazem v plném rozlišení max. 6 s

- Postprocessing: jas a kontrast, inverze ve škále šedi, zoom a jeho pohyb, rotace snímku, měření úhlů, zvýraznění hran, potlačení šumu, výřez snímku, výběr anatomického pohledu, elektronické clony, elektronické popisky

- Automatická detekce exponované plochy pro automatizovaný ořez snímku

- Pokročilý processing obrazového zpracování (kontrastně vyvážený obraz ve všech oblastech, automatická optimalizace parametrů zobrazení na monitoru, zvýraznění hran, potlačení šumu, zostření)

- Systém musí být schopen zobrazit na snímku: název nemocnice, datum a čas akvizice, měřítko, hodnoty kontrastu, jasu, anatomický pohled, expoziční údaje (kVp, mA, mAs), dávku, popisek operátora, ID a jméno pacienta

- Zobrazení a záznam hodnot dávek záření a jejich export do HIS/RIS prostřednictvím DICOM (strukturovaný dose report).

- Expoziční index pro kontrolu zvolené expozice

- Uživatelem nastavitelné tabulky expozičních parametrů

- Modul pro stitching – vyšetření páteře a dlouhých kostí s následným automatickým sw složením dílčích snímků

- Síťové propojení s PACS a Modality Worklist

- DICOM: WLM, MPPS, Store, Print

- Export snímků do formátu DICOM, JPEG, vypalování na CD-R

- Statistické nástroje pro sledování počtu provedených vyšetření a opakovaných expozic s možností exportu do formátu CSV

Účastník zadávacího řízení tímto stvrzuje, že veškeré shora uvedené Minimální technické podmínky jeho nabídka splňuje.

V…………………., dne………………….. 2020

…………………………………..

razítko účastníka

označení oprávněné osoby

podpis oprávněné osoby