Příloha č. 3 Minimální technické požadavky

Optický koherenční tomograf s neinvazivní OCT angiografií

k zobrazení, analýze a měření struktur zadního a předního segmentu oka

| Obecné požadavky | Doplní účastník ZŘ |
| --- | --- |
| Jednoduchá obsluha – nastavení polohy vyšetřovaného oka prostřednictvím motorizovaných opěrek |  |
| Kompaktní přístroj včetně stolku, tiskárny a min. 22“ širokoúhlého monitoru |  |
| Zdroj záření – superluminiscenční dioda 840 nm |  |
| Počet A skenů min. 100 000/sec |  |
| Axiální rozlišení max. 5 μm |  |
| Transversální rozlišení max. 12 μm |  |
| Hloubka skenování zadního segmentu |  |
| 2,9 mm pro |  |
| 12 mm jednořádkový HD 100x sken |  |
| rastrový sken |  |
| angiografický sken 8x8 mm, HD 8x8 mm, 12x12 mm |  |
| 2 mm pro všechny ostatní skeny |  |
| LSO zobrazení fundu (Line Scanning Ophthalmoscope) |  |
| Motorizovaná fokusace v rozsahu min. -20 D +20 D včetně autofokusu |  |
| Minimální velikost zorničky při měření na OCT i LSO 2 mm |  |
| Aktivní eye tracking – min. 30 Hz, tolerující mrknutí pacienta v průběhu skenování |  |
| eliminace pohybů oka během vyšetření |  |
| zaručení skenování shodné oblasti sítnice při „follow-up“ následném vyšetření |  |
| DICOM interface |  |
| přístroj splňující technické požadavky pro účast na mezinárodních studiích v oblasti glaukomu a onemocnění sítnice |  |
| Normativní databáze schválené a certifikované FDA |  |
| Reálné zobrazení fundu oka |  |
| LSO – line scanning oftalmoskop |  |
| Zdroj záření – superluminiscenční dioda cca 750 nm |  |
| Úhel zobrazení min. 36°x 30° |  |
| Opakovací frekvence – min. 20 Hz |  |
| rozlišení max. 25 um v tkáni |  |
| Možnosti skenování zadního segmentu oka |  |
| Makula – minimálně 200x200 skenů – min. 40 mil. bodů – doba skenování maximálně 1,7s |  |
| Makula – minimálně 510x120 skenů – min. 65 mil. bodů – doba skenování maximálně 2,6s |  |
| Terč zrakového nervu minimálně 200x200 skenů - min. 40 mil. bodů – doba skenování maximálně 1,6 s |  |
| RNFL sken – datová kostka – normativní databáze pro celou skenovanou oblast (6x6 mm) |  |
| Radiální sken (minimální rozlišení 1024 bodů) |  |
| rastr 5 liniových skenů – délka skenů 3, 6, 9 mm (minimální rozlišení 1024 bodů) |  |
| Radiální HD sken – délka skenu 3, 6, 9 mm (minimální rozlišení 20x1024 bodů) |  |
| Super HD sken – délka skenu 3,6,9,12 mm (100 v 1 – minimální rozlišení 100x1024 bodů) |  |
| HD 21 řádkový sken – délka skenů 3,6,9 mm (minimální rozlišení 20x1024 bodů) |  |
| HD křížový sken – délka skenů 3,6 mm (5 skenů horizontálních+5 skenů vertikálních – minimální rozlišení 20x1024 bodů) |  |
| HD radiální – délka skenů 3,6 mm (soustava 12 radiálních skenů – minimální rozlišení 100x1024 bodů) |  |
| Funkce vylepšeného zobrazení choriokapilaris |  |
| Možnosti skenování předního segmentu oka |  |
| skenování bez přídavné čočky (standard) |  |
| minimálně 510x120 skenů – min. 67 mil. bodů – doba skenování maximálně 2,5 s |  |
| rastr 5 liniových skenů (minimální rozlišení každého skenu 1024 bodů) |  |
| HD zobrazení předněkomorového úhlu (minimální rozlišení 20x1024 bodů) |  |
| OCT Angiografie |  |
| Neinvazivní zobrazení a analýza průtoku krve všemi vrstvami sítnice (OCT angiografie). |  |
| Pořízení OCT Angio scanu v jednom kroku |  |
| Doba pořízení plnohodnotného OCT Angio scanu – max. 15 s. |  |
| Oblast skenování |  |
| 3 x 3, 6 x 6, HD 6x6, 8 x 8, HD 8x8, 12x12 mm pro makulu |  |
| 4,5 x 4,5 mm pro OHN |  |
| montáž 6 oblastí 6x6 mm |  |
| montáž 5 oblastí 8x8 mm |  |
| Předdefinované vrstvy zobrazení |  |
| 1. rozhraní sklivec-sítnice |  |
| 2. povrchová vrstva sítnice ( superficial ) |  |
| 3. střední vrstva sítnice |  |
| 4. avaskulární vrstva sítnice |  |
| 5. kombinace 2.-4. |  |
| 6. choriokapillaris |  |
| 7. choroidea |  |
| 8. celá sítnice |  |
| Možnost uživatelské definice vlastní vrstvy |  |
| Matrice pro porovnání nálezů neinvazivní angiografie mezi dvěma vyšetřeními – „follow up“ v oblasti makuly |  |
| automatická detekce a porovnání velikosti a cirkularity hodnot perfůze a vaskularizace FAZ – foveální avaskulární zóny |  |
| porovnání hodnot perfůze a vaskularizace v oblasti ETDRS |  |
| Matrice pro porovnání nálezů neinvazivní angiografie mezi dvěma vyšetřeními – „follow up“ v oblasti v oblasti OHN |  |
| porovnání velikosti plochy kapilární perfůze v oblasti OHN v % |  |
| porovnání parametru „FLUX INDEX“ – hustota kapilární perfůze |  |
| kvantifikace radiálních peripapilárních kapilár (RPC) |  |
| Možnost montáže scanů |  |
| min. 6 oblastí 6x6 mm (výsledná oblast 10x14 mm) |  |
| min. 5 oblastí 8x8 mm (výsledná oblast 14,4x14,4 mm) |  |
| Možnosti analýzy a hodnocení nálezů: |  |
| Analýza a normativní databáze pro hodnocení tloušťky RNFL |  |
| Automatická centrace analyzované kružnice RNFL kolem terče zrakového nervu |  |
| Analýza a normativní databáze pro hodnocení terče zrakového nervu |  |
| Analýza a normativní databáze pro hodnocení oblasti makuly |  |
| Funkce automatického vyhledávání fovey |  |
| Analýza a normativní databáze pro analýzu tloušťky vrstvy gangliových buněk |  |
| Analýza progrese vrstvy gangliových buněk |  |
| Automatické umístění skenování do centra fovey (makulární sken) nebo do centra zrakového nervu (sken zrakového nervu) |  |
| Vývojová analýza k posouzení progrese nálezů v oblasti makuly |  |
| Analýza progrese glaukomu |  |
| na základě hodnocení RNFL |  |
| na základě hodnocení parametrů terče zrakového nervu |  |
| Pokročilé možnosti separace a zobrazení povrchů a objemů jednotlivých vrstev sítnice díky 3D animaci |  |
| Porovnání výsledků pravého a levého oka |  |
| Výtisk všech výsledků jednoho oka na jeden report (normativní data makuly i terče zrakového nervu) |  |
| Panoramatická mapa okolí makuly a terče zrakového nervu a jejich hodnot na jednom výtisku (normativní data makuly, RNFL a tloušťky vrstev gangliových buněk) |  |
| Pokročilá analýza RPE – vývojová analýza k posouzení progrese geografických atrofií |  |
| analýza a měření předního segmentu oka |  |
| měření tloušťky rohovky |  |
| pachymetrická mapa |  |
| vizualizace a měření parametrů předněkomorového úhlu |  |
| vizualizace a měření parametrů přední komory oka |  |
| Další požadavky |  |
| Přenos databáze a výsledků měření ze stávajícího HD-OCT Cirrus a hodnocení a plnohodnotné analýzy nálezů jednotlivých měření na novém HD-OCT |  |
| Možnost připojení na software propojující perimetr a HD-OCT přes archivační a databázový systém, které vytvoří kombinace reportů z perimetru a OCT a kvantifikování strukturálních a funkčních změn na sítnici a progrese změn ve vidění pacienta – management glaukomu |  |

Účastník ZŘ se ke všem výše uvedeným parametrům vyjádří buď slovem „ANO“, pokud jím nabízené zařízení 100 % splňuje požadovaný parametr nebo uvede (upřesní) parametr v souladu se svou nabídkou.  Podpisem Přílohy č. 3 potvrzuje účastník ZŘ, že jím nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky zadavatele.

…………………………………………………………………………………………….

Jméno a podpis osoby oprávněné jednat za účastníka ZŘ

V …………………..