Příloha č. 1 Zadávací dokumentace - Krycí list nabídky – Část 1 VZ

VZ „Výpůjčka 4 ks dialyzačních monitorů a dodávky spotřebního zdravotnického materiálu pro provádění hemodialýzy“

| KRYCÍ LIST NABÍDKY Část 1 VZ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Nadlimitní veřejná zakázka |  |  |  |
| Název části 1 VZ: | Výpůjčka 2 ks dialyzačních monitorů s funkcí pro měření recirkulace a dodávky souvisejícího spotřebního materiálu |  |  |
| 2. Základní identifikační údaje |  |  |  |
| 2.1. Zadavatel |  |  |  |
| Název: | Nemocnice s poliklinikou Karviná–Ráj, příspěvková organizace |  |  |
| Sídlo: | Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná |  |  |
| IČ: | 00844853 |  |  |
| DIČ: | CZ00844853 |  |  |
| Kontaktní osoba zadavatele: | JUDr. Rita Kubicová, advokátka, AK se sídlem Veleslavínova 1022/4, 702 00 Ostrava |  |  |
| Tel. | + 420 608 831 124 |  |  |
| E-mail: | vzakazky@advokatkakubicova.eu |  |  |
| 2.2. Účastník |  |  |  |
| Název: |  |  |  |
| Sídlo/místo podnikání: |  |  |  |
| Tel./fax: |  |  |  |
| E-mail: |  |  |  |
| IČ: |  |  |  |
| DIČ: |  |  |  |
| Spisová značka v obchodním rejstříku: |  |  |  |
| Osoba oprávněna jednat za účastníka: |  |  |  |
| Kontaktní osoba: |  |  |  |
| Tel./fax: |  |  |  |
| E-mail: |  |  |  |
| 3. Celková nabídková cena spotřebního materiálu v Kč za 1 rok plnění x 4 |  |  |  |
| Cena bez DPH: | Samostatně DPH (sazba …%) | Cena včetně DPH: |  |
| 4.Tabulka pro hodnocení kvalitativních parametrů: |  |  |  |
| Subkritérium; Formát; Způsob doložení. 1; Dotyková otočná a naklopitelná obrazovka; Dodavatel uvede údaj ANO/NE ……………..; Technickým listem. 2; Možnost grafické a textové podpory při setování přístroje; Dodavatel uvede údaj ANO/NE ……………..; Technickým listem. 3; Nastavitelný průtok dialyzačního roztoku (alespoň 200 – 800 ml/min); Dodavatel uvede údaj ANO/NE společně s uvedením rozsahu nastavitelného průtoku …………….. ……………..; Technickým listem. 4; Zobrazení efektivního krevního průtoku krve pacienta včetně automatické kompenzace rozdílu skutečného a nastaveného krevního průtoku; Dodavatel uvede údaj ANO/NE ……………..; Technickým listem. 5; Možnost dvoupumpové nebo cross-over jednojehlové dialýzy; Dodavatel uvede údaj ANO/NE ……………..; Technickým listem. 6; Možnost měření saturace krve kyslíkem v průběhu dialýzy; Dodavatel uvede údaj ANO/NE ……………..; Technickým listem. 7; SW integrovaná automatická detekce dislokace venózní jehly; Dodavatel uvede údaj ANO/NE ……………..; Technickým listem. 8; SW integrovaná automatická detekce paravazálního krvácení; Dodavatel uvede údaj ANO/NE ……………..; Technickým listem. 9; Emergency tlačítko s individuálním nastavením funkcí pro případ nouzového režimu (vypnutí UF, podání on-line bolusu, měření krevního tlaku) v případě ohrožení pacienta vždy přímo na obrazovce přístroje při všech terapiích; Dodavatel uvede údaj ANO/NE ……………..; Technickým listem. 10; V rotorech pump integrovaná klička pro manuální otáčení; Dodavatel uvede údaj ANO/NE ……………..; Technickým listem. 11; Možnost automatického tmavého screensaveru (stmívání) obrazovky během terapie; Dodavatel uvede údaj ANO/NE ……………..; Technickým listem. 12; Automatická detekce a odvzdušnění heparinové stříkačky a setu; Dodavatel uvede údaj ANO/NE ……………..; Technickým listem. 13; Automaticky nastavitelná průběžná regulace optimalizace průtoku dialyzátu dle efektivního krevního průtoku bez klinicky významného poklesu Kt/V; Dodavatel uvede údaj ANO/NE ……………..; Technickým listem. 14; Možnost přechodu z HD na HDF a zpět bez výměny setů; Dodavatel uvede údaj ANO/NE ……………..; Technickým listem. 15; Automaticky nastavitelná průběžná regulace substituční rychlosti dle kontinuální analýzy dynamických signálů tlakových pulzů detekujících vytížení krevní cesty dialyzátoru pro maximalizaci konvektivního objemu během pre/post HDF a HF terapie; Dodavatel uvede údaj ANO/NE ……………..; Technickým listem. 16; Možnost mixdiluční hemodiafiltrace (minim. u 2 přístrojů); Dodavatel uvede údaj ANO/NE společně s uvedením počtu ks přístrojů s danou funkcí …………….. ……………..; Technickým listem. 17; Kontinuální monitorování a regulace teploty krve pacienta min. u 3 ks přístrojů; Dodavatel uvede údaj ANO/NE společně s uvedením počtu ks přístrojů s danou funkcí …………….. ……………..; Technickým listem. 18; HW a SW integrované měření recirkulace a stanovení průtoku krve cévním přístupem min. u 3 ks přístrojů; Dodavatel uvede údaj ANO/NE společně s uvedením počtu ks přístrojů s danou funkcí …………….. ……………..; Technickým listem. 19; Integrované kontinuální monitorování změn relativního krevního objemu s možností automatického řízení ultrafiltrace podle změn relativního krevního objemu (biologická zpětná vazba) bez nutnosti měření krevního tlaku, minim. u 2 přístrojů; Dodavatel uvede údaj ANO/NE společně s uvedením počtu ks přístrojů s danou funkcí ……………..; Technickým listem. 20; Optický detektor úniku kapalin (krve, substitučního roztoku z mimotělního krevního okruhu a substitučního setu na přístroji) s detekcí úniku již od 50ml; Dodavatel uvede údaj ANO/NE ……………..; Technickým listem. 21; Detektor úniku kapalin v hydraulice přístroje; Dodavatel uvede údaj ANO/NE ……………..; Technickým listem. 22; Centrální brzda všech koleček přístroje; Dodavatel uvede údaj ANO/NE ……………..; Technickým listem. 23; Délka doby potřebné pro přípravu 5 přístrojů jednou sestrou proškolenou k práci na nabízených přístrojích (Příprava pro HDF terapii musí zahrnovat úvodní test, osetování, přípravu, plnění a proplachy); Dodavatel uvede časový interval v minutách a sekundách od zapnutí prvního z přístrojů po dosažení možnosti zahájit terapii na posledním z přístrojů. ……………..; Čestným prohlášením (např. uvedením hodnoty na krycím listu). |
| 5. Osoba oprávněná jednat za účastníka |  |  |  |
| Podpis opráv. osoby: |  |  |  |
| Titul, jméno, příjmení: |  |  |  |
| Funkce: |  |  |  |