## List1
Příloha č. 1: Požadované technické parametry úpravny vody pro hemodialýzu
| Parametr | Uchazeč uvede ANO nebo NE podle toho, zda zadaný parametr splňuje či nesplňuje | uchazeč doplní typ a technické parametry nabízeného přístroje
kompponenty před úpravny vody | Komponenty před úpravny vody: filtr pro odstranění především koloidních a mechanických částic ze vstupní vody s dostatečnou kapacitou (např. Zeolit). Filtr na odstranění Fe ze vstupní vody s dostatečnou kapacitou. Uhlíkový filtr s dostatečnou kapacitou pro odstranění chlóru, jeho sloučenin a látek organického původu (dle rozboru vody).
Dostatečná kapacita změkčovačů pro minimální provoz 23 HD monitorů (17 na sále + 6 technik + rezerva pro míchačku HD koncentrátů) a tvrdosti vstupní H2O 12-16 °dH (německá stupnice). V před úpravně vody, instalace filtrú (zachycení mechanických nečistot) s propustností 10 a 5 µm.
Úpravna vody pro hemodialýzu | Úpravna vody pro hemodialýzu: Technologie úpravny vody „reverzní osmóza“ splňující požadavky na chemickou a mikrobiologickou čistotu vody pro oddělení hemodialýzy, v souladu s normou ISO 23500, včetně kompletní přeúdpravy, jejíž konfigurace bude navržena na základě přiložených výsledků rozboru vstupní vody. Úpravna vody musí umožnit napojení centrálního míchání dialyzačního koncentrátu.
Výkon min. 2000 l/h pro zajištění provozu minimálně 23 dialyzačních monitorů (17x lůžko + 6x technik) a centrálního míchání koncentrátu při teplotě vstupní vody 15°C.
Výstupní tlak permeátu 2 – 6 bar. Výtěžnost > 72%. Záchyt > 97% anorganických substancí.
Hygienicky bezpečné zařízení včetně celokovové nosné konstrukce v provedení z nerazavějící oceli. Veškeré části přicházející do styku s upravovanou vodou musí být fyziologicky nezávadné v souladu s DIN EN ISO 10993-1.
Kompletně automatický režim provozu úpravny.
Možnost chemické dezinfekce úpravny včetně rozvodů.
Automatické nastavení výkonu úpravny podle aktuální spotřeby. Při snížení nebo ukončení spotřeby permeátu automatický přechod na úsporný provoz s recirkulací a recyklací permeátu.
Tank na surovou vodu o objemu minimálně 700 litrů.
Úpravna vody musí být vybavena trojcestným ventilem pro nouzové odpouštění permeátu do odpadu.
Monitorování vstupní vody z předúpravy - tlak a vodivost. Monitorování průtoku koncentrátu do odpadu. Monitorování tlaku na membráně.
Ochrana proti přetlaku v okruhu permeátu. Ochrana proti vysoké teplotě permeátu. Ochrana proti běhu čerpadla nasucho.
Monitorování výstupní vody z reverzní osmózy (permeátu) - průtok, tlak, teplota a vodivost.
Dálkové uživatelské provozní ovládání s kontrolou provozu úpravny vody na dialyzačním sále (případně na více místech - v místnosti technika)
Nouzový provoz s podmínkou dodávky permeátu při závadě elektroniky reverzní osmózy. Automatický restart po krátkodobém výpadku síťového napájení.
Nastavení automatického startu úpravny vody v určitý čas pro zahájení směny.
Ukládání provozních dat a alarmových hlášení. Paměť alespoň pro 120 epizod. Servisní přístup k těmto záznamům (pro technika dialýzy) např. prostřednictvím PC
Výstup pro signalizaci alarmu / přivolání obsluhy
Úpravna vody musí být kompatibilní se systémem horké dezinfekce pro současnou dezinfekci všech připojených monitorů včetně jejich přípojných hadic a připojeného míchacího zařízení koncentrátů
Automatické sledování horní hranice teploty a vodivosti permeátu a vstupní vody se samočinný, vypouštěním a dopouštěním permeátu v případě překročení nastavených limitních hodnot
Úpravna vody musí být certifikována jako zdravotnický prostředek podle směrnice EHS 93/42 (MDD). Dodávka a montáž technologického celku úpravny vody včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí, materiálu a prací včetně dopravy.
Systém horké dezinfekce permeátového okruhu | Systém horké dezinfekce permeátového okruhu: Systém pro ohřev permeátového okruhu na dostatečnou teplotu pro zajištění dezinfekce permeátového okruhu včetně připojovacích hadic všech připojených HD monitorů a monitorů samotných.
Plně automatizovaný proces horké dezinfekce. Automatická dezinfekce úpravy vody vč. membrán a rovodů permeátu.
Systém horké dezinfekce musí být v provedení bez mrtvých prostor
Kontrola účinnosti dezinfekčního procesu prostřednictvím teploty na návratu > 85°C. Integrované koncovky pro odběr vzorků (kompatibilní s koncovkami pro dialyzační monitory). Mikroprocesorové řízení
Maximální příkon systému horké dezinfekce 25 kW.
Plně kompatibilní se systémem úpravny vody. Ukládání provozních dat a alarmových hlášení. Přístup servisu k těmto záznamům např. prostřednictvím PC.
Systém musí umožňovat zpětnou kontrolu provedeného dezinfekčního procesu. Dostatečná izolace rozvodového potrubí min. 2cm.