## příl_č_2_tech__spec_
Příloha č. 2: Tabulka pro prokázání splnění technických požadavků dodávek
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Dekontaminační jednotka | Vaše specifikace ANO/NE + přesná hodnota číselných parametrů
Kapacita nejméně 800 l/ hod a až 80 kg / hod
Rozměry maximálně 2,2 x 1,3 x 2,3 m
Možnost instalace v místnosti s výškou stropu 3 m
Hmotnost maximálně 2000 kg
Zpracování probíhá za atmosférického tlaku (beztlaké zařízení) v jednom provozním cyklu zahrnujícím rozmělnění odpadů a následnou dekontaminaci mikrovlnným ohřevem.
Redukce mikroorganismů činí minimálně 6log10 (úroveň účinnosti dekontaminace III podle klasifikace STAATT)
Elektrické připojení 400V/3 fáze, maximálně 64A
Výsledný odpad je suchý a stabilní, původní složky nelze identifikovat
Redukce objemu odpadu min. 50 %
Výsledný produkt úpravy je možno zařadit dle katalogu odpadů jako odpad s kódem 19 12 12 kategorie "ostatní"
V provozu je zajištěno odstranění zápachu (například aditivací zpracovávaných odpadů)
Vznikající pára je vypouštěna do venkovního prostředí přes HEPA filtr
Veškerý proces je řízen automaticky. Software monitoruje celý provozní cyklus dekontaminace odpadu, provozní parametry dekontaminace jsou automaticky dokumentovány a ke každé dávce odpadů je vytištěn štítek s parametry dekontaminace.
Zařízení slouží na úpravu nemocničních odpadů (kódy odpadů dle Katalogu odpadů: 18 01 01 – veškerý odpad, 18 01 03 – veškerý odpad, 18 01 02 – minimálně v rozsahu krevní vaky, krevní konzervy, 18 01 04 – veškerý odpad). Všechny tyto druhy odpadů je možné zpracovávat pohromadě bez nutnosti segregace (pevný, měkký, sklo, plast, obvazy...)