Minimální technické požadavky

Kryostat (1 ks)

- přístroj pro rychlé zamražení a krájení nefixovaných tkání

Krájení

- manuální krájení i skrajování.

- Rozsah krájení min. 2-60 µm

- Nastavení krájení min:

  - od 2 do 10 µm po 1µm

  - od 10 do 20 µm po 2 µm

  - od 20 do 50 µm po 5 µm

- vertikální zdvih min. 59 mm +-0,5mm

- horizontální posuv min. 25 mm +- 1 mm

- hrubý elektrický posuv vzorku – min. 2 rychlosti v rozmezí 500-600 a 900-1000 µm/s +- 100 µm/s

- Maximální velikost vzorku min. 50*50 mm

- Orientace vzorku 8°

- Osvětlení plochy

Kryokomora

- Rozsah teplot min. 0 až -30°C nastavitelné po 1 °C

- Maximální doba nachlazení na -30°C 6 hodin při okolní teplotě 22°C

- Rychlomrazící pult

- Kapacita chlazení min. 650 W

- Max. teplota rychlomrazícího pultu  -37°C

- Min.10 mrazících pozic

- Odmrazovací systém horkým plynem nebo topením se zvukovým upozorněním

Ostatní požadavky

- Kontrolní panel a ovládání pomocí membránových tlačítek nebo zabudovaný dotykový displej

- Zobrazení teploty pomocí displeje

- Držák pro uchycení nízkoprofilových a vysokoprofilových žiletek

- Držáky vzorků - 2x v rozmezí 20-25mm  a 2x 30 mm

- Uchycení mikrotomového nože